Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

telefon: +420 312 256 601, fax: +420 312 256 610

IČO: 75030926

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno MUDr. Pavel Rusý, ředitel |
| IČO: | 75030926 |
| Název zakázky: | Laryngoskopy |

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka laryngoskopů pro laryngoskopické lžíce s optickým vláknem a laryngoskopických lžic dle této technické specifikace. Na základě tohoto výběrového řízení bude uzavřena rámcová kupní smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. K dodanému zboží budou dále dodány požadované dokumenty.

Zadavatel požaduje, aby dodané zboží mělo následující parametry:

Laryngoskopické lžíce

- celokovová matná jednorázová laryngoskopická lžíce;

- opláštěné optické vlákno 4,5 - 5 mm s ohniskovým zaměřením světla;

- optimální tvar, který zlepšuje vizualizaci v dutině ústní a snižuje riziko traumatizace zubů;

- kompatibilní s jednorázovou rukojetí s jasným studeným zdrojem LED světla dle uvedené specifikace;

- Parametry:

Macintosh

| Velikost lžíce | Celková délka (mm) min. - max. | Distální šířka (mm) min. - max. |
| --- | --- | --- |
| Mac 1 | 93 - 98 | 8 - 10 |
| Mac 2 | 108 -113 | 11- 15 |
| Mac 3 | 130 - 135 | 12 -16 |
| Mac 4 | 147 - 150 | 11- 15 |
| Mac 5 | 158 - 160 | 13 -16 |

Miller

| Velikost lžíce | Celková délka (mm) min. - max. | Distální šířka (mm) min. - max. |
| --- | --- | --- |
| Miller 00 | 64 - 68 | 10 - 14 |
| Miller 0 | 75 - 80 | 10 - 14 |
| Miller 1 | 100 - 105 | 10 - 14 |

Podmínkou nabídky je dodání vzorku v množství min 2 ks odlišných požadovaných velikostí, tj. velikost č. 2 a č. 4 laryngoskopických lžic typu Macintosh a min 2 ks odlišných požadovaných velikostí, tj. velikost č. 00 a č. 1 laryngoskopických lžic typu Miller. (nedodání vzorku je důvodem pro vyřazení nabídky z hodnocení).

Hodnocení nabídek v prvním kole bude zaměřeno na posouzení kvality dodaných vzorků, a to z hlediska technických parametrů dle výše uvedené specifikace. Neodpovídající nabídky s dodanými vzorky budou vyřazeny z hodnocení nabídek ve druhém kole.

V případě, že doručená nabídka bude vyřazena již z otevírání obálek (např. v důsledku doručení po lhůtě pro podání nabídek), zadavatel bude v takovém případě neotevřenou nabídku spolu se vzorkem archivovat.

Laryngoskop pro laryngoskopické lžíce s optickým vláknem

- laryngoskop určený pro jednorázové použití s jasným studeným LED zdrojem světla;

- součástí je neodnímatelná baterie;

- svrchní obal z odolného plastu;

- kompatibilní s laryngoskopickými lžícemi Macintosh i Miller s výše uvedenou specifikací;

- Parametry:

  - délka 10 - 14 cm;

  - průměr max. 3 cm;

  - hmotnost max. 90 g;

  - obvod max. 10 cm;

Podmínkou nabídky je dodání min. 1 ks vzorku laryngoskopu dle požadované specifikace (nedodání vzorku je důvodem pro vyřazení nabídky z hodnocení).

Hodnocení nabídek v prvním kole bude zaměřeno na posouzení kvality dodaných vzorků, a to z hlediska technických parametrů dle výše uvedené specifikace. Neodpovídající nabídky s dodanými vzorky budou vyřazeny z hodnocení nabídek v druhém kole dle bodu 4. této Výzvy.

V případě, že doručená nabídka bude vyřazena již z otevírání obálek (např. v důsledku doručení po lhůtě pro podání nabídek), zadavatel bude v takovém případě neotevřenou nabídku spolu se vzorkem archivovat.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Součástí nabídky účastníka veřejné zakázky musí nezbytně být:

- Předložení prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Předložení registrace SÚKL.

- Návod k použití v českém jazyce.

- Produktový list.

- Předložení platných osvědčení, certifikátů a atestů, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů.

- Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.