Specifikace

Systém sestra-pacient splňující standardy IEC 80001-2-5:2014, včetně certifikace DIN VDE 0834

Obecná charakteristika

- Modulární IP systém

- HW server, který bude fyzicky umístěn v prostorách zadavatele

- Systém bude realizován kombinací drátových a bezdrátových prvků. Koncová tlačítka v pokojích klientů a ve všech společných prostorách budou realizována bezdrátovou technologií s napájením na baterie, bez nutnosti stavebních úprav nebo montáží lišt. Pokojové terminály bude možné připojit pomocí UTP kabelů nebo pomoci WiFi sítě.

- Systém nabízející modulární řešení, rozšiřování o dodatečné funkcionality.

- Systém umožňuje autorizaci – přihlášení personálu pomocí bezdrátových karet, bezdrátového čipu, pinu nebo aplikací v telefonu. Všechny způsoby přihlášení budou individuální pro konkrétního pracovníka tak, aby bylo možné evidovat provedené úkony jednotlivými pracovníky.

- Systém umožňuje vytváření individuálních manažerských sestav a reportů o provedených úkonech

- Autonomní systém provozu v případě výpadku serveru. Možnost vyvolání nouzového volání nebude přerušena.

- Provoz všech prvků systému bude zálohován pomocí záložního zdroje

- Systém jasně identifikuje, ze kterých prostor vzniklo nouzové volání – veškeré prvky mají své uživatelské pojmenování pro jednoduchou orientaci personálu

- Systém eviduje přítomnost konkrétních pracovníků na pokoji klientech a tyto informaci zobrazuje na sesterských terminálech a v mobilních aplikacích

- Funkce neustále monitorace všech koncových prvků. Automatická informace v případě poruchy jakékoliv periferie.

- Možnost rozšíření systému o venkovní čidla

- Možnost rozšíření systému o monitorovací hodinky pro klienty s funkcí vyvolání alarmu, detekcí pádu a detekcí nasazení hodinek na ruce

- Dodávka včetně instalace, zprovoznění, zaškolení personálu a kompletního nastavení podle provozního řádu zadavatele

- Dodávka včetně veškerého potřebného instalačního materiálu, veškerých montážních prvků, kabeláže a kabelových lišt.

Prvky systému:

- 4 ks Ovládací stanice personálu – terminály

  - Pro jednoduché a flexibilní ovládání personálem je počítáno se 4 místy pro umístění terminálu.

  - Ovládání pomocí barevný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 8“

  - Umístění na stěnu nebo desku stolu pomocí integrovaného držáku

  - Sluchátko pro vedení diskrétního hovoru

  - Z každého terminálu je možné plné ovládání systému

  - Každý terminál bude zobrazovat příchozí tísňová volání a umožní personálu hovorové spojení do pokojů klientů.

  - Připojení a napájení terminálů bude pomocí PoE bez nutnosti dodatečného napájecího adaptéru

  - Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky

- 50 ks Pokojové terminály

  - Pokojový terminál s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce min. 8“ umožňující kompletní ovládání, zrušení volání a zaznamenávání provedených úkonů personálu.

  - Pokojový terminál je proti vstupu klienta do profilu personálu zabezpečen přístupovým heslem.

  - Autorizace zaměstnanců probíhá unikátním heslem, přístupovou kartou nebo bezdrátovým autorizačním systémem.

  - V případě, že pokojový terminál zaznamená přítomnost personálu na pokoji, zobrazí veškerá nožová volání z ostatních pokojů.

  - Pokojový terminál s možností hovorového spojení s ovládací stanicí personálu nebo jakýmkoliv dalším pokojovým terminálem v zařízení.

  - Pokojové terminály umožňují vzdálenou správu pro nastavení a podporu personálu v případě poruchy

  - Možnost rozšířit o funkce pro evidenci požadavků na úklid pokoje, údržba vybavení a zadávání zdravotních dat klientů

  - Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky

- 97 ks Účastnická tlačítka – bezdrátová

  - Bezdrátová koncová účastnická tlačítek s funkcí proti vytržení kabelu ze zásuvky

  - Bezdrátová, bateriová zásuvka pro účastnická tlačítka

  - Napájení na baterie s výdrží min. 2 roky

  - Bezpečnostní systém pro monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav

  - Stavové LED světlo s informací o vyslaném signálu

- 77 ks Signalizační světla

  - Každá pokoj bude vybaven signalizačním světlem umožňující kódování jednotlivých situací pomocí 4 barev

- 67 ks Bezdrátová táhla

  - Bezdrátová nouzová táhlo do vlhkých prostor

  - Bezdrátový přenos signálu bez nutnosti stavebních úprav

  - Provoz na baterie s minimální výdrží 2 roky

  - Táhlo s maximálním zatížením pro přetrhnutí menší než 10 kg pro prevenci zranění

  - Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007

- Možnost rozšíření o mobilní aplikaci pro personál

  - Licence podle současně připojeného personálu na směně, nikoliv podle počtu instalací

  - Veškeré funkce sesterského terminálu

  - Příjem a zaznamenávání všech nouzových volání

  - Možnost hlasového spojení s libovolným pokojem, sesterským terminálem nebo jiným pracovníkem užívajícím aplikaci

Autorizace – automatické bezdrátové přihlášení do pokojového terminálu pomocí