Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

telefon: +420 312 256 601, fax: +420 312 256 610

IČO: 75030926

příloha č. 7 k zadávací dokumentaci

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno MUDr. Pavel Rusý, ředitel |
| IČO: | 75030926 |
| Název zakázky: | Rukavice |

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka jednorázových vyšetřovacích rukavic dle této technické specifikace. Na základě tohoto výběrového řízení bude uzavřena rámcová kupní smlouva na dobu určitou, a to na 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. K dodanému zboží budou dále dodány požadované dokumenty.

Zadavatel požaduje, aby dodané zboží mělo následující parametry:

Vlastnosti:

- Mediánová síla při přetržení: 9,0 N;

- tloušťka prostředního prostu: 0,07 mm +/- 0,01 mm;

- tloušťka dlaně: 0,05 mm +/- 0,01 mm;

- tloušťka manžety: 0,04 mm +/- 0,01 mm;

- AQL hodnota 1,5;

- obouruké provedení;

- jednorázové;

Rozměry:             Dlaň                           Délka

velikost S        min.  75 mm               	min. 240 mm

velikost M	min.  90 mm               	min. 240 mm

velikost L	min.106 mm               	min. 240 mm

velikost XL     	min.116 mm               	min. 240 mm

Materiál:

nitrile

nesterilní

Balení:

vel. S–L po 200 ks v dávkovací krabici (z důvodu uchycení do stávajících držáků v sanitních vozidel)

vel. XL po 150–200 ks v dávkovací krabici (z důvodu uchycení do stávajících držáků v sanitních vozidel)

Barva:

modrá / fialová / oranžová / šedá

Normy:

Označení produktu CE dle Nařízení EU 2017/745;

Označení produktu CE dle Nařízení EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích;

Norma 455–1, -2, -3, -4;

EN 420;

EN ISO 374–1, -2, -4;

EN 16523-1;

Výrobek testován na rezistenci proti průniku virů dle ASTM F1671(ČSN EN ISO 374-5);

AQL hodnota 1,5;

Velikosti:

velikost S

velikost M

velikost L

velikost XL

Skladování:

minimálně 36 měsíců skladovatelnost

Exspirace:

minimálně 24 měsíců

Záruka:

minimálně 24 měsíců

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Součástí nabídky účastníka veřejné zakázky musí nezbytně být:

- Předložení prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Předložení platných osvědčení, certifikátů a atestů, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů.

- Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.