SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno MUDr. Pavel Rusý, ředitel |
| IČO: | 75030926 |
| Název zakázky: | Ultrazvukové přístroje |

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů, včetně příslušenství, dle této technické specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace. Na základě této veřejné zakázky bude uzavřena s vítězným dodavatelem kupní smlouva. K dodanému zboží bude dále dodána požadovaná dokumentace a bude provedena instruktáž personálu zadavatele.

Zadavatel požaduje, aby dodané zboží mělo následující parametry:

Požadavek na flexibilní přenosný ultrazvukový přístroj do podmínek přednemocniční péče, připojitelný k displeji mobilního zařízení skrze USB-B, C. Skladnost, malá váha a dlouhá doba provozu bez nutnosti dobíjet výhodou (min. 5 h). Přístroj by měl být schopen pracovat bezchybně v teplotním rozsahu v rozmezí -5 až +40 stupňů C.

| flexibilní přenosný ultrazvukový přístroj vhodný do podmínek poskytování přednemocniční péče | ANO / NE |
| --- | --- |
| dynamický rozsah přístroje > 160 dB | ANO / NE |
| připojitelný k displeji mobilního zařízení skrze USB-B nebo USB-C | ANO / NE |
| doba provozu bez nutnosti dobíjení min. 5 h | ANO / NE |
| přístroj pracuje bezchybně v teplotním rozsahu v rozmezí -5 až +40 °C | ANO / NE |
| B mode na základních frekvencích, M mode, PW dopler, compoundní zobrazování, speckle reduction, automatická úprava celkového zisku i TGC | ANO / NE |
| ukládání pacientských dat do vnitřní databáze přístroje s možností přenosu do informačního systému, DICOM, PC | ANO / NE |
| zobrazovací displej 10 palcový a větší, s rozlišením min 1200x800, full HD, AMOLED technologie, možnost připojení ke smartphonu | ANO / NE |
| součástí dodávky přístroje je pouzdro či brašna a 1 sektorová sonda ke každému kusu | ANO / NE |
| prodloužená min. 5-ti letá záruka na dodávané přístroje | ANO / NE |

Parametry sektorové sondy:

| frekvenční rozsah minimálně v rozsahu 1-4 MHz | ANO / NE |
| --- | --- |
| hmotnost nižší než 200 gramů | ANO / NE |
| zobrazovací módy – 2D, barevný doppler, THI, speckle reduction, M-mód, úhel zobrazování v rozsahu minimálně 90° | ANO / NE |
| připojení sondy k ovládacímu displeji výhradně pomocí kabelu | ANO / NE |
| min 5-ti letá záruka na dodávané sondy | ANO / NE |

Účastník zadávacího řízení doplní žlutě označené položky. Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Součástí nabídky účastníka veřejné zakázky musí nezbytně být:

| předložení platných osvědčení, certifikátů a atestů, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů | ANO / NE |
| --- | --- |
| předložení prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | ANO / NE |
| návod k použití v českém jazyce | ANO / NE |
| autorizace výrobce zdravotnického prostředku, že účastník může provádět servis a instruktáže obsluhujícího personálu na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem Veřejné zakázky, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů | ANO / NE |
| registrace SÚKL, že účastník smí provádět servis a instruktáže personálu nemocnice na manipulaci se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem Veřejné zakázky, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů | ANO / NE |

- Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.