## Nákup vybavení laboratoře měření elektro - technická specifikace

Jedná se o sestavu pro výuku elektrického měření, která se skládá z 8 pracovišť pro žáky a pracoviště učitele. Pracoviště budou obsahovat měřicí přístroje a nezbytné příslušenství k provozu jako jsou napájecí zdroje, zásuvky pro připojení k elektrické síti.

Pracoviště pro žáky bude tvořit laboratorní stůl s deskou a nástavbou, ve které budou umístěny měřící přístroje. Veškeré přístroje a prvky v nástavbě budou pevně zabudovány do nástavby. Pracovní stůl a nástavbu bude možné do budoucna rozšířit o další moduly.

Laboratorní stůl se bude skládat z kovové nosné konstrukce, pracovní desky a nadstavby pro zabudování měřicích přístrojů a příslušenství jako jsou elektrické zásuvky.

Pracoviště bude vybaveno bezpečnostním vypínačem. Žákovská pracoviště budou propojena s pracovištěm učitele, které umožní jednotlivě jejich zapínání a bude obsahovat bezpečnostní tlačítko pro okamžité vypnutí celé sestavy.

Elektrotechnický laboratorní stůl se musí vyznačovat těmito vlastnostmi a splňovat následující kritéria:

### Základ konstrukce elektrotechnického laboratorního stolu:

Základním konstrukčním prvkem stolu jako celku budou ocelové čtyřhranné silnostěnné profily (Jäckel) s vnější povrchovou úpravou Comaxit (šedá RAL7035), nebo zinkováním v případě skrytých částí konstrukce. Důvodem použití oceli jako základního konstrukčního prvku je odolnost a stabilita oceli oproti alternativním materiálům, jako jsou například hliníkové slitiny. Laboratorní stůl musí odolat značnému mechanickému namáhání v horizontu dlouhodobého používání v náročném prostředí školy, proto preferujeme použití oceli na konstrukci.

### Přístrojová nástavba zavěšená:

Pro zabudování všech přístrojů požadujeme přístrojovou nástavbu, která umožní zabudování všech elektro modulů do jednoho přehledného a kompaktního celku. Umístění nástavby na laboratorním stole bude provedeno zavěšením mezi stojné nohy. Pro snadnější odečítání hodnot z přístrojů budou přístroje, umístěné v nástavbě nakloněny pod úhlem 10°. Nástavba bude vyztužena integrovaným masivním příčníkem, který zajistí, že i na plně osazenou nástavbu lze položit další přístroje o celkové hmotnosti až 90kg, nebo zvyšující nástavbu. Pro dostatečnou ventilaci musí být nástavba vybavena v přední horní části větracími štěrbinami, které zároveň mohou sloužit jako montážní otvory pro háčky na zavěšení kabelů. Korpus nástavby je vyroben z vysokotlakého (antistatického) lamina s povrchem se zvýšenou odolností povrchu proti mechanickému poškození a opálení. Tloušťka lamina je minimálně 18mm.

### Desky stolu

Desky stolu budou vyrobeny z vysokotlakého laminátu o tloušťce minimálně 25 mm se zvýšenou odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany desky vyrobeny z plastu ABS o síle 2 mm.

Rozměry pracovní desky stolu (šxh)1800 x 800 mm

### Stojné nohy :

Pro stoly se zatížením pracovní desky do 150 kg jsou požadovány ocelové stojné nohy.

Konstrukce nohou bude provedena ze silnostěnného jäckelu, zakončeného v chodidle nohy. Tento prvek bude obložen plechovými kryty. Ve svislém krytu budou dostatečně velké prostory pro protažení všech potřebných kabelů do a z nástaveb. Pro tento účel budou boky krytů vybaveny speciálními kartáči upevněné pomocí hliníkové lišty. Kartáče umožní vytáhnout kabely v různých výškách stolu. Pro přívod elektrického proudu budou v chodidle dostatečně dimenzované otvory a v horní krytce nohy alespoň 3 otvory o průměru cca 20mm. Otvory budou zaslepeny vyjímatelnými víčky. V kombinaci se systémem zámků nosníků pracovních desek musí umožnit nastavení výšky stolu v širokém rozsahu. Pro vyrovnání nerovností podlahy musí být nohy vybaveny vyrovnávacími šrouby. Vnitřní části stojných nohou požadujeme, aby byly povrchově upraveny zinkem. Vnější části nohou budou nalakovány vypalovací barvou Comaxit v odstínu RAL-7035. Celková nosnost stojných nohou musí být minimálně 350kg.

Rozměry: minimální výška (v)1200 mm.

### Požadavky na elektrotechnické laboratorní stoly:

Elektrotechnický laboratorní nábytek musí být ve shodě s normou ČSN 33 2000-7-713. Bude doloženo důvěryhodným prohlášením o shodě CE.

### Elektrotechnické moduly a jejich provedení:

Veškeré elektrotechnické moduly musí být konstrukčně vyřešeny tak, aby se daly jednoduše integrovat do přístrojových nástaveb laboratorních stolů a to jak po stránce mechanického zabudování, tak elektrického zapojení.  Přední panel přístroje řešit jako jednolitou součást předního panelu přístrojové nástavby.

Moduly napájecích zdrojů, osciloskopů, generátorů funkcí a dalšího elektrického zařízení, které je umístěno v přístrojové nástavbě, musí být již svou konstrukcí vyvinuty a určeny pro umístění do přístrojové nástavby (nebude se jednat pouze o neodborně upravené komerčně prodávané stolní přístroje). Hlavním důvodem tohoto požadavku je vyloučení případných problémů s chlazením jednotlivých přístrojů uvnitř přístrojové nástavby a zajištění bezproblémového záručního a především pozáručního servisu.

| Popis | počet | Cena za ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracoviště pro žáky - Pracovní stůl |  |  |  |  |
| Pracovní stůl s nástavbou | 8 ks |  |  |  |
| minimální rozměry desky pracovního stolu: 1800 x 800 x 25 mm |  |  |  |  |
| délka nástavby pro přístroje musí být stejná jako pracovní deska stolu tj. min. 1800 mm |  |  |  |  |
| Stojná noha stolu: minimální výška nohy 1200 mm |  |  |  |  |
| Přístrojové vybavení pracoviště: |  |  |  |  |
| Vypínač - Každý pracovní stůl musí mít vypínač TOTAL STOP - centrální vypínač tlačítkový, jednofázový, jištění min. 10 A, včetně chrániče. Zapnutí stolu stiknutím tlačítka. | 8 ks |  |  |  |
| 2x zásuvka 230V/50Hz, 6A s vlastním jističem, podle normy CEE 7/5, signalizace napětí pomocí kontrolky | 8 ks |  |  |  |
| 2x zásuvka 230V/50Hz, 16 A, podle normy CEE 7/5, signalizace napětí pomocí kontrolky | 8 ks |  |  |  |
| Propojovací svorky 5 řad po 5, pro malá napětí do 30 V DC napětí, 24 V AC napětí, do 10 A. | 8 ks |  |  |  |
| Regulovatelný zdroj DC napětí 0-32 V/, 0-4 A a pevné napětí/proud 5 V/3 A, | 8 ks |  |  |  |
| Přepínatelný AC zdroj v rozsahu 6-12-24 V/2 A, signalizace výstupního napětí kontrolkou |  |  |  |  |
| Multimetr pro měření následujících veličin: U, I, R, C, L, f, t | 16 ks |  |  |  |
| Osciloscop, dvoukanálový, rozsah do 30 MHz, barevný LCD display, propojení s PC pomocí USB, včetně měřících kabelů, šířka pásma min. 30 Hz, délka záznamu alespoň 5000 bodů, velikost displeje min. 7,8 “ 640x480 bodů. | 8 ks |  |  |  |
| Komplet čítače a generátoru funkcí, dvoukanálový do 30 MHz, šířka pásma 1 μHz ÷ 20 MHz, Čítač s rozsahem 100 mHz ÷ 200 MHz. Možnost rozhraní USB. | 6 ks |  |  |  |
| Veškeré vybavení pracoviště musí být napevno zabudováno do nástavby. |  |  |  |  |
| Pracoviště učitele |  |  |  |  |
| Stůl učitele minimální rozměry desky 1600 x 800 mm | 1 ks |  |  |  |
| Ovládací panel pro ovládání pracovních stolů žáků pro 8 pracovišť, vypínání, zapínání žákovských pracovišť, zámek pro uzamčení | 1 ks |  |  |  |
| 4x zásuvka 230V, 10A, 50Hz | 1 ks |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |  |
| Kompletní montáž pracovišť v učebně v Integrované střední škole technické Mělník, p.o. k Učilišti 2566, 276 01 Mělník |  |  |  |  |
| Cena celkem | X | X |  |  |

Požadujeme doložit produktové listy od veškerého vybavení laboratoře elektro!!!