## Sestra-pacient
Položkový rozpočet „IP signalizačně-komunikační systém“
Pol. | Popis | Množství | MJ | Materiál | Montáž | Celkem materiál | Celkem montáž | Celkem
1 | Server: - výkonově dostačující pro obsluhu min. 85 uživatelských pokojů a 116 klientů - umožnění dálkové správy - uživatelsky jednoduchý managerský přístup k ovládání řídícího SW - ideálně přes webový prohlížeč - servisní přístup pro správu jednotlivých koncových zařízení vč. zrcadlení aktuálního stavu - automatizovaný proces aktualizací jak řídícího SW, tak i SW a firmware koncových zařízení - automatizovaný proces zálohování řídícího SW vč. všech databází a maximální lhůtou 24 hodin (povolená ztráta dat max. posledních 24 hodin) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Licence pro bezdrátový přenos dat bez limitu uživatelů umožňující propojení všech koncových bezdrátových prvků v systému | 1 | lic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Licence pro VOIP volání umožňující vedení hovorů mezi jednotlivými terminály a to jak jednotlivě, tak i formou oběžního s řízeným výběrem | 1 | lic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Licence pro zařízení pokojových komunikačních terminálů umožňující po přihlášení personálu zobrazení informací z řídícího terminálu na sesterně na pokojových terminálech. | 1 | lic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Licence PSS incoming protokol pro zařízení pokročilé lokalizace bezdrátových tlačítek - nárámků (hodinek) | 1 | lic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Licence pro připojení zařízení používajících DECT protokol | 1 | lic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Licence pro zobrazení Infopanelu na pokojových terminálech - tzv. klientská nástěnka | 1 | lic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dotykový terminál na sesternu vč. licence: - barevný dotykový displej, velikost displeje minimálně 8" max 11" - s vestavěnou čtečkou RFID - připojení do systému vč. napájení POE pomocí LAN kabelu - možnost vedení handsfree hlasitého hovoru - se sluchátkem pro vedení diskrétního hovoru - se stojánkem - zobrazení veškerých SOS signálů - možnost výběru mezi jednotlivým hovorem nebo oběžníkových hovorem - možnost vyvolání tzv. BlueCode pro přivolání lékařské asistence - možnost autorizace personálu pomocí PINu - možnost autorizace personálu pomocí RFID karty nebo čipu - možnost autorizace personálu pomocí bezdrátových BT prvků | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dotykový pokojový komunikační terminál na pokoj klientů včetně licence - barevný dotykový displej, velikost displeje minimálně 8" max 11" - s vestavěnou čtečkou RFID - připojení do systému vč. napájení POE pomocí LAN kabelu - zabezpečení proti neoprávněnému vstupu PINem - možnost vedení handsfree hlasitého hovoru - možnost vyvolání SOS signálu s následným hovorovým spojením s řídícím terminálem na sesterně - možnost vyvolání hovoru s ostatními pokojovými terminály - možnost vyvolání asistenčního SOS kódu - možnost vyvolání tzv. BlueCode pro přivolání lékařské asistence - možnost autorizace personálu pomocí PINu - možnost autorizace personálu pomocí RFID karty nebo čipu - možnost autorizace personálu pomocí bezdrátových BT prvků - možnost dotykového zadávání poskytované péče jednotlivým klientům vč. medikace, terapií, ošetřovatelských úkonů apod. s následnou komunikací a vykázání této péče pomocí SW třetích stran - možnost dotykového zadávání požadavků údržby daného pokoje - možnost dotykového zadávání požadavků na úklid - možnost zobrazení různých informací pro klienty - tzv. nástěnka - instalace na zeď | 59 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Dotykový pokojový komunikační terminál na pokoj klientů včetně licence - barevný dotykový displej, velikost displeje minimálně 8" max 11" - s vestavěnou čtečkou RFID - připojení do systému vč. napájení POE pomocí LAN kabelu - zabezpečení proti neoprávněnému vstupu PINem - možnost vedení handsfree hlasitého hovoru - možnost vyvolání SOS signálu s následným hovorovým spojením s řídícím terminálem na sesterně - možnost vyvolání hovoru s ostatními pokojovými terminály - možnost vyvolání asistenčního SOS kódu - možnost vyvolání tzv. BlueCode pro přivolání lékařské asistence - možnost autorizace personálu pomocí PINu - možnost autorizace personálu pomocí RFID karty nebo čipu - možnost autorizace personálu pomocí bezdrátových BT prvků - možnost dotykového zadávání poskytované péče jednotlivým klientům vč. medikace, terapií, ošetřovatelských úkonů apod. s následnou komunikací a vykázání této péče pomocí SW třetích stran - možnost dotykového zadávání požadavků údržby daného pokoje - možnost dotykového zadávání požadavků na úklid - možnost zobrazení různých informací pro klienty - tzv. nástěnka - instalace do zdi do předem vytvořeného lůžka | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bezdrátový přístupový bod BT MESH vč. RFID komunikace umožňující komunikaci terminálů na sesterně i na pokojích klientů s koncovými bezdrátovými prvky | 91 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Samostatný bezdrátový přístupový bod BT MESH umožňující komunikaci mezi koncovými bezdrátovými prvky i ostatními BT MESH přístupovými body | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PoE Switch min. 28 portů, z toho min. 24 PoE portů pro napájení terminálů | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PoE Switch min. 8 portů, z toho min. 7 PoE portů pro napájení terminálů | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Napájecí zdroj 8,4 A 24VDC pro napájení řídících BT MESH vstupních uzlů v místnostech bez terminálů | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Záložní zdroj se pro zajištění činnosti bez serveru min. 60 minut | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Signalizační pokojové světlo - minimálně 4 barvy (zelená, červená, bílá a modrá), bez modulu signalizující opticky aktuálně vyvolané SOS signály vč. jejich prioritizace | 86 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Signalizační pokojové světlo - minimálně 4 barvy (zelená, červená, bílá a mosrá), vč. bezdrátového BT modulu signalizující opticky aktuálně vyvolané SOS signály vč. jejich prioritizace | 38 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Koncové tlačítko účastníka pro připojení s bezdrátovou zásuvkou - připojení k zásuvce pomocí RJ45 konektoru - možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje - splňující normu DIN VDE 0834 - s bezpečnostní funkcí proti vytržení ze zdi - oznámení chybového stavu do řídícího terminálu na sesterně - napájení z bezdrátové zásuvky - stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu - antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007 | 116 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Bezdrátová zásuvka RJ45 pro připojení bezdrátového účastnického tlačítka - bezdrátový přenost signálu k řídící jednotce pokoje bez nutnosti stavebních úprav - možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje - splňující normu DIN VDE 0834 - napájení na baterii s životností baterie min. 24 měsíců - stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu - vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další - antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007 | 116 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Držák na stěnu pro koncové tlačítko | 116 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Bezdrátové táhlo nouzového volání do vlhkého prostředí, zelené reset - bezdrátový přenost signálu k řídící jednotce pokoje bez nutnosti stavebních úprav - možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje - splňující normu DIN VDE 0834 - napájení na baterii s životností baterie min. 24 měsíců - stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu - vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další - antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007 - s maximálním zatížením pro přetrhnutí do 10kg pro prevenci zranění | 193 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Bezdrátové tlačítko volání a reset/přítomnost personálu - bezdrátový přenost signálu k řídící jednotce pokoje bez nutnosti stavebních úprav - možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje - splňující normu DIN VDE 0834 - možnost přivoláno asistence dalšího personálu - napájení na baterii s životností baterie min. 24 měsíců - stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu - stavové LED světlo zelené barvy s informací o přítomnosti personálu - vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další - antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007 | 49 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Adaptér pro napájení koncových prvků baterií C2450 vč. Baterie pro napájení koncových bezdrátových prvků | 358 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Bezdrátové pohotovostní tlačítko - náramek (hodinky) - s možností nošení na zápěstí nebo na šňůrce kolem krku - odeslání signálu SOS po zmáčknutí tlačítka - jednoznačná identifikace místa vzniku SOS signálu a jeho zobrazení na terminálu na sesterně - napájení na stejné baterie jako ostatní koncové prvky - možnost jmenovitému přiřazení konkrétnímu klientu | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Instalační krabička pro konektory/ovladače na zeď | 480 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Instalace koncového zařízení vč. montážního materiálu | 626 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Konfigurace serveru dle požadavku zákazníka | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Síťový kabel, drát, CAT5E, LSOH, včetně konektorů RJ45 | 6500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Instalace datového kabelu | 6500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Dvojlinka nestíněná 2x0,75mm2 černo/rudá 1 m | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Instalace napájecího kabelu | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Kabelová lišta | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Instalace kabelové lišty | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | RFID identifikační karta kompatibilní se systémem MiFare | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Rozvaděč datový 19" 9U/500mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Rozvaděč datový 19" 6U/500mm | 7 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Stavební práce | 165 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | DPH 12% | [6 empty] | 0
40 | Celkem s DPH | [6 empty] | 0