## technické parametry
TECHNICKÉ, FUNKČNÍ A ESTETICKÉ PARAMETRY
42 ks elektricky polohovatelné lůžko
požadavek/parametr | ANO/NE | hodnota/popis
konstrukce lůžka pevná nerozkládací, práškově lakovaná
dřevěné obložení
elektromotory integrované pod ložnou plochou
vnější rozměr lůžka max. 2080 x 1040 mm
bezpečná pracovní zátěž SWL min. 225 kg
hmotnost klienta min. 190 kg
podjezd podvozku min. 150 mm
napájení 230V/ 50 Hz
přívod elektřiny zajištěn spirálovým EPR kabelem
dekor - buk
norma ČSN EN 60601 – 2 - 52
ložná plocha
4-dílná
kovové lamely
2 pouzdra v hlavové části
rozměr ložné plochy min. 900 x 2000 mm
retrakce zádového dílu min. 100 mm
retrakce stehenní dílu min. 60 mm
polohování zádového dílu min. 70°- elektromotor
polohování stehenního dílu min. 30° - elektromotor
polohování lýtkového dílu - mechanické
Trendelenburg/Antitrendelenburg min. 12° - elektromotor
kardio křeslo - elektromotor
výška ložné plochy - nejnižší poloha min. 250 mm
výška ložné plochy - nejvyšší poloha min. 800 mm
čela
celodřevěná
hlavová a nožní část
nožní část s manipulačním madlem (výřez)
postranice
dělené v poměru 50:50
ochrana 100% ložné plochy
přednastavené výškové polohy min. 4
teleskopický výsuv do výšky min. 426 mm
materiálové provedení AL
kolečka
nesmí přesahovat v žádné poloze obvod lůžka
Ø min. 50 mm dvojitá - zakrytá
brzda poloos
ovladač
uzamčení funkcí ovladače
přednastavené ovládání min. - výška, záda, autokontura, kardiacké křeslo
propojení zajištěno spirálovým EPR kabelem
příslušenství
hrazda zesílená lakovaná
plastová rukojeť se závěsem na hrazdu, výškově nastavitelná
V případě, že specifikace výrobků obsahuje požadavky, nebo odkazy na obchodní firmy, názvy, jména, specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, nebo označení původu, umožňuje zadavatel u takovýchto položek použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných, nebo lepších řešení.
Vybraný dodavatel je na výzvu zadavatele povinen předvést nabízené ke kontrole splnění technických požadavků, a to do 1 týdne od výzvy zadavatele.