Technická specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu vyšší hodnoty s názvem

„Vyšetřovací jednorázové rukavice“

Technická specifikace

- Účel Technické specifikace a její vyplnění ve výběrovém řízení

        - Tato technická specifikace stanoví závazné požadavky na dodávaný předmět plnění. Následky jejich nedodržení stanoví smlouva, jíž je tato technická specifikace součástí.

        - Dodavatel ve výběrovém řízení vyplní technickou specifikaci pouze v barevně označených částech (typicky v částech vymezujících naplnění závazných požadavků nabízeného plnění). Dodavatel není oprávněn upravovat jiné než barevně označené části technické specifikace, zejména pak není oprávněn upravovat konkrétní závazné požadavky.

        - U číselně vyjádřených technických parametrů je při vyplnění dodavatelem připuštěn toleranční rozsah +/- 10 % od hodnot požadovaných, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce dodávaného plnění a pokud v této technické specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platné právní předpisy, technické normy apod. Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.

        - Pokud tato technická specifikace nebo jiná část zadávacích podmínek obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění.

- Závazné požadavky

        - Předmět plnění musí splňovat následující požadavky:

| Vlastnosti |  |
| --- | --- |
| Mediánová síla při přetržení: 9,0 N | ANO/NE |
| Tloušťka prostředního prostu: 0,07 mm +/- 0,01 mm | ANO/NE |
| Tloušťka dlaně: 0,05 mm +/- 0,01 mm | ANO/NE |
| Tloušťka manžety: 0,04 mm +/- 0,01 mm | ANO/NE |
| AQL hodnota 1,5 | ANO/NE |
| Obouruké provedení | ANO/NE |
| Jednorázové | ANO/NE |

| Rozměry |  |
| --- | --- |
| Velikost S dlaň min. 75 mm délka min. 240 mm | ANO/NE |
| Velikost M dlaň min. 90 mm délka min. 240 mm | ANO/NE |
| Velikost L dlaň min.106 mm délka min. 240 mm | ANO/NE |
| Velikost XL dlaň min.116 mm délka min. 240 mm | ANO/NE |

| Materiál |  |
| --- | --- |
| Nitrile | ANO/NE |
| Nesterilní | ANO/NE |

| Balení |  |
| --- | --- |
| Vel. S–L po 200 ks v dávkovací krabici | ANO/NE |
| Vel. XL po 150–200 Ks v dávkovací krabici | ANO/NE |

| Barva |  |
| --- | --- |
| Modrá / Fialová / Oranžová / Šedá | ANO/NE |

| Skladování |  |
| --- | --- |
| Skladovatelnost 3 roky | ANO/NE |

| Expirace |  |
| --- | --- |
| Minimálně 2 roky | ANO/NE |

| Záruka |  |
| --- | --- |
| Minimálně 24 měsíců | ANO/NE |

| Velikosti |  |
| --- | --- |
| Velikost S | ANO/NE |
| Velikost M | ANO/NE |
| Velikost L | ANO/NE |
| Velikost XL | ANO/NE |

| Normy |  |
| --- | --- |
| Označení produktu CE dle Nařízení EU 2017/745 | ANO/NE |
| Označení produktu CE dle Nařízení EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích | ANO/NE |
| Norma 455–1, -2, -3, -4 | ANO/NE |
| EN 420 | ANO/NE |
| EN ISO 374–1, -2, -4 | ANO/NE |
| EN 16523-1 | ANO/NE |
| EN ISO 374-5 | ANO/NE |
| Výrobek testován na rezistenci proti průniku virů dle ASTM F1671 | ANO/NE |
| AQL hodnota 1,5 | ANO/NE |

| Schopnost dodání předpokládaného ročního množství dle velikostí |  |
| --- | --- |
| Velikost S 100 000 ks | ANO/NE |
| Velikost M 250 000 ks | ANO/NE |
| Velikost L 250 000 ks | ANO/NE |
| Velikost XL 250 000 ks | ANO/NE |

        - Součástí dodávaného předmětu plnění musí dále být:

| platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů | ANO |
| --- | --- |
| prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | ANO |
| návod k použití v českém jazyce | NE |
| autorizace výrobce zdravotnického prostředku, že účastník může provádět servis a instruktáže obsluhujícího personálu na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem plnění, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | NE |
| registrace SÚKL, že účastník smí provádět servis a instruktáže personálu nemocnice na manipulaci se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem Veřejné zakázky, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | NE |