## List1
Příloha č. 6 Zadávací dokumentace
Technická specifikace komunikačního zařízení sestra-klient
P.č. | Požadavek | Splňuje ANO | Nesplňuje NE | Poznámka
1 | Splňující standardy IEC 80001-2-5:2014, včetně certifikace DIN VDE 0834
2 | Jako celek je certifikován dle DIN VDE 0834 - dodavatel na vyžádání předloží platný certifikát.
Obecná charakteristika
3 | Modulární IP systém
4 | Veškerý HW bude fyzicky umístěn v prostorách zadavatele
5 | Veškerý datový provoz bude probíhat pouze v uzavřené síti, veškerá data budou uložena pouze na serveru systému
6 | Realizace kombinací drátových a bezdrátových prvků.
7 | Koncové prvky v pokojích klientů (klientská tlačítka, táhla na WC a v koupelnách) a ve všech společných prostorách budou realizována bezdrátovou technologií s napájením na baterie, bez nutnosti stavebních úprav nebo montáží lišt.
8 | Možnost rozšíření systému o dodatečné funkcionality (údržba, stravování, medikace apod.) nákupem potřebných licencí - modulární systém.
9 | Možnost zaznamenávat pacientská data, úkoly pro údržbu a úklid přímo na pacinetském dotykovém terminálu umístěném na každém pokoji.
10 | Možnost vytváření individuálních manažerských sestav a reportů o provedených úkonech
11 | Autonomní systém provozu v případě výpadku serveru. Možnost vyvolání nouzového volání NESMÍ BÝT přerušena.
12 | Možnost zálohování provozu všech prvků systému pomocí záložního zdroje
13 | Jasná identifikace vzniku nouzové volání – veškeré prvky mají své uživatelské pojmenování pro jednoduchou orientaci personálu
14 | Evidence aktuální přítomnosti konkrétních pracovníků na pokoji, tyto informaci se zobrazují na sesterských terminálech, v mobilních aplikacích zařízení se systémem Android a přímo na pacientském terminálu v případě, že je personál přítomen na pokoji.
15 | Funkce neustálé monitorace všech koncových prvků. Automatická informace v případě poruchy jakékoliv periferie, vč. rozpojení kabeláže, nízkého napětí baterií apod. - tedy vyhlášení specifického a jasně viditelného alarmu/hlášení, že došlo k poruše. Zobrazení přímo na sesterském terminálu.
16 | Možnost rozšíření systému o venkovní čidla
17 | Možnost rozšíření systému o monitorovací hodinky pro klienty s funkcí vyvolání alarmu, detekcí pádu a detekcí nasazení hodinek na ruce, voděodolnost minimálně IP67
18 | Dodávka včetně instalace, zprovoznění, zaškolení personálu a kompletního nastavení podle provozního řádu zadavatele
19 | Vzdálená podpora - asistence v případě potřeby pomoci s ovládáním systému, připojením pomocí software pro vzdálenou asistenci, např. TeamViewer apod. Servisní podpora si zobrazí přímo obrazovku sesterské stanice pro maximálně snadnou asistenci
Prvky systému:
Ovládací stanice personálu – terminály
18 | Terminál s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce min. 8“ umožňující kompletní ovládání dotykově.
19 | Ovládání pomocí barevného dotykového displeje o úhlopříčce minimálně 8“
20 | Možnost umístění na stěnu nebo desku stolu pomocí integrovaného držáku
21 | Sluchátko pro vedení diskrétního hovoru
22 | Plné ovládání systému jakéhokoliv terminálu
23 | Zobrazovení příchozích tísňových volání
24 | Umožnění hovorového spojení na terminály na pokojích klientů
25 | Umožnění hovorového spojení na ostatní ovládací stanice personálu
26 | Umožnění hovorového spojení na mobilní telefon s nainstalovanou mobilní aplikací nezávisle na GSM službách
27 | Napájení terminálu pomocí POE.
28 | Datová komunikace pomocí strukturované kabeláže (UTP kabely) nebo pomoci WiFi sítě.
29 | Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky, včetně obrazovky
30 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí bezdrátových karet nebo bezdrátového čipu technologií RFID
31 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí unikátního PIN kódu
32 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí automatického bezdrátového autorizačního systému
33 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí aplikace instalované na mobilním telefonu
Pokojové terminály
34 | Pokojový terminál s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce min. 8“ umožňující kompletní ovládání, zrušení volání a zaznamenávání provedených úkonů personálu.
35 | Hlavní řídící prvek na pokoji přímo komunikující se serverem
36 | Zabezpečení pokojového terminálu proti vstupu klienta do profilu personálu
37 | Napájení pokojového terminálu pomocí POE.
38 | Pokojové terminály budou datově komunikovat pomocí strukturované kabeláže (UTP kabely) nebo pomoci WiFi sítě.
39 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí bezdrátových karet nebo bezdrátového čipu technologií RFID
40 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí unikátního PIN kódu
41 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí automatického bezdrátového autorizačního systému
42 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí aplikace instalované na mobilním telefonu
43 | V případě přihlášení personálu umožnění zobrazení veškerých nouzová volání z ostatních pokojů - převzetí funkce hlavního terminálu.
44 | Umožnění hovorového spojení na terminály na jiných pokojích klientů
45 | Umožnění hovorového spojení na ovládací stanice personálu
46 | Umožnění hovorového spojení na mobilní telefon s nainstalovanou mobilní aplikací nezávisle na GSM službách
47 | Vzdálená správa pro nastavení a podporu personálu v případě poruchy
47 | Speciální mikrofon a reproduktory pro tzv. hands-free hovorové spojení z celého pokoje
48 | Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky
49 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí bezdrátových karet nebo bezdrátového čipu technologií RFID
50 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí unikátního PIN kódu
51 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí automatického bezdrátového autorizačního systému
52 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí aplikace instalované na mobilním telefonu
53 | Funkce domovního rozhlasu - hlášení do jednotlivých pokojů ze sesterského personálu
54 | Možnost personálem zadávat úkolu pro úklid a údržbu přímo na dotykovém displeji
55 | Digitální nástěnka - možnost speciální zobrazení pro klienty - zorbazení jídelníčku, počasí, informace o ošetřuícím personálu a další informace podle volby personálu
Účastnická (klientská) tlačítka – bezdrátová
53 | Funkce proti vytržení kabelu ze zásuvky
54 | Bezdrátová, bateriová zásuvka pro účastnická tlačítka
55 | Napájení na baterie s výdrží min. 2 roky
56 | Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně - aktivní monitorace a informace o stavu zpravávaná serverem. Vzdálená podpora má možnost personálu sdělit stav baterie.
57 | Stavové LED světlo s informací o vyslaném signálu
Signalizační světla
58 | Kódování jednotlivých situací pomocí 4 barev
59 | Trvalé napájení nízkonapěťové DC do 24V
60 | V prostorech, kde není pokojový terminál funguje jako hlavní řídící prvek místnosti
Táhlo - bezdrátové
61 | Určení do vlhkých prostor
62 | Bezdrátový přenos signálu bez nutnosti stavebních úprav
63 | Napájení na baterie s minimální výdrží 2 roky
64 | Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně
65 | Táhlo s maximálním zatížením pro přetrhnutí menším než 10 kg pro prevenci zranění
66 | Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007
Tlačítka nouzového volání vč. tlačítka přítomnosti personálu - bezdrátová
67 | Bezdrátový přenos signálu bez nutnosti stavebních úprav
68 | Napájení na baterie s minimální výdrží 2 roky
69 | Stavové LED světlo s informací o vyslaném signálu
70 | Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně
71 | Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007
72 | Možnost přivolání asistence dalšího personálu