**Specifikace postelí:**

* Počet kusů lůžek 20
* lůžko vhodná pro sociální služby, která splňuje normy dle MDR 2017745 a DIN EN ISO 1334
* ložná plocha 90 x 200 cm
* ložná plocha je tvořena kovovými lamelami a vybavena zarážkami pro fixaci matrace v hlavové a nožní části posteli
* min. zatížení postele je 225kg
* 10 ks lůžek je vybaveno 4 postranicemi, které jsou rozděleny v poměru 50:50 bez středového sloupku, postranice lůžka jsou zcela vyplněna průhlednou látkou/ síťkou bez rozdělení pevnou části v jakékoliv výšce postranice. Tím je zabezpečena prevence před zraněním končetiny. Síťka/průhledná látka je navíjena a při stažení postranice nikde nepřekáží. Postranice lůžka jsou možné nastavit do jakékoliv výšky v rozmezí min. 0 – 40 cm. Lůžko je výškově elektronicky nastavitelné v rozsahu min. 15 – 80 cm. Lůžko je vybavené min. 4 kolečky. Možno brzdit kolečka lůžka v ose (přední, zadní zvlášť). Možnost prodloužení ložné plochy až o 20 cm, bez použití nářadí a odpojovaných nástavců (prodloužení musí být integrované v posteli).
* 10 ks lůžek je vybaveno postranicemi lůžka která jsou rozděleny pevnou částí, bez výplně látkou či síťkou, postranice jsou rozděleny v poměru 40:60 bez středového sloupku, s tím, že kratší část je v hlavové části postele. Lůžko je výškově elektronicky nastavitelné v rozsahu min. 26 – 81 cm. Lůžko je vybavené min. 4 kolečky. Kolečka lůžka je možné brzdit centrálně a kolečka jsou min. o rozměru 100 mm.
* čela lůžka jsou plná z lamina v min. 4 světlých a 4 tmavých odstínem bez dalších příplatků (odstín postele bude vybrán při podpisu smlouvy)
* lůžko je ovládané ovladačem, který je možné uzamknout
* ovladač pro lůžko musí být vhodný pro seniory (jednoduché ovládání zádové a nožní části – jasné grafické znázornění, která tlačítka (nahoru a dolů) na kterou část postele, bez nutnosti přepínat mezi části
* ovladač má přednastavené polohy na jednom tlačítku min:
* Trendelenburgova poloha lůžka nastavitelná jedním tlačítkem
* Fowlerova poloha lůžka nastavitelná jedním tlačítkem
* poloha lůžka pro poskytování ošetřovatelské péče (výška lůžka mezi 78 – 83 cm) nastavitelná jedním tlačítkem
* autoregrese min. o 12 cm
* lůžko je vybaveno 2 držáky v hlavové části na hrazdu, držák infuze nebo lampičku.
* Lůžka jsou vybavena lampičkami, které jsou připojeni do motoru postele.
* Lůžka jsou vybavena podsvícením postele, podsvícení je zapojeno do motoru postele a ovládá se pomocí ovladače.
* Lůžko je připojeno do elektrické sítě 1 kabelem.
* Lůžko je v případě výpadku proudu možné spustit do základní polohy.

**Specifikace nočního stolku**

* Počet kusů 20
* Noční ve stejném barevném provedení jako postel
* S výklopnou jídelní plochou
* min. jeden šuplík, který je umístěný v horní části stolku
* skříňku s dvířky v dolní části stolku
* 4 x kolečka o min. průměru 5 mm, min. 5 kolečka musí mít brzdu