Příloha č. 5 - Popis technické specifikace předmětu plnění

VZMR vyšší hodnoty

„Komunikační zařízení pro klienty a zaměstnance Domova Unhošť“

Zadavatel požaduje splnění všech níže uvedených charakteristik:

Zadavatel požaduje dodání a instalaci plně funkčního, nového signalizačně komunikačního systému pro Domov Unhošť, který bude zajišťovat komunikaci mezi klienty a obsluhujícím personálem Domova. Systém musí splňovat všechny níže uvedené body.

Signalizačně komunikační systém sestra-pacient certifikovaný dle DIN VDE 0834

Obecná charakteristika

- Modulární IP systém

- HW server, který bude fyzicky umístěn v prostorách zadavatele

- Koncová tlačítka v pokojích klientů a ve společných prostorách budou bezdrátová s napájením na baterie, bez nutnosti stavebních úprav nebo instalace montáží lišt. Pokojové terminály bude možné připojit pomocí UTP kabelů nebo pomoci Wi-Fi sítě. Komunikace bude realizována bezdrátovou technologií na bázi BT v souladu se standardem IEEE 802.15, a bude probíhat na principu BT MESH.

- Systém nabízející modulární řešení, rozšiřování o dodatečné funkcionality.

- Systém umožňující vykazování péče ve spolupráci se SW třetích stran. Možnost vedení a zadávání plnění léčebných, pohybových, rehabilitační, dietetických a dalších plánů pro každého klienta.

- Systém umožňující zadávání a vykazování požadavků na údržbu a opravy jak na daném pokoji, tak i v jiných místnostech s možností výběru jednotlivých závad s jejich pouhým zakliknutím.

- Systém umožňující zadávání řádných i mimořádných požadavků na úklid jak na daném pokoji, tak i v jiných místnostech s možností automatického odeslání mimořádného požadavku na úklid předurčené osobě.

- Systém umožňuje autorizaci – přihlášení personálu pomocí bezdrátových karet, bezdrátového čipu, pinu nebo aplikací v telefonu. Systém autorizace svým odstupňováním musí zaručit přístup pouze do té části systému, do které má daný zaměstnanec umožněn přístup.

- Systém umožňuje vytváření individuálních manažerských sestav a reportů o provedených úkonech

- Autonomní systém provozu v případě výpadku serveru. Možnost vyvolání nouzového volání nebude přerušena.

- Provoz všech prvků systému bude zálohován pomocí záložního zdroje

- Systém jasně identifikuje, ze kterých prostor vzniklo nouzové volání – veškeré prvky mají své uživatelské pojmenování pro jednoduchou orientaci personálu

- Systém eviduje přítomnost konkrétních pracovníků na pokoji klientech a tyto informaci zobrazuje na sesterských terminálech a v mobilních aplikacích

- Funkce neustálé autodiagnostiky všech koncových prvků – jedinečná identifikace MAC adresou, stav ON/OFF, síla signálu, stav baterie. Automatická informace v případě poruchy jakékoliv periferie.

- Monitorace uzavřeného prostoru pomocí čidel. Čidla lze umístit ve statických vnitřních prostorech, ve výtazích s možností blokace pohybu výtahu, ve vnějších uzavřených prostorech (zahrada, atrium apod.).

- Přenosné/nositelné čidlo ve tvaru hodinek s možností upnutí na ruku nebo nošení na krku pro klienty s následujícími funkcemi:

  - Ruční vyvolání alarmu,

  - Automatické vyvolání alarmu po opuštění určeného prostoru

  - Schopnost odemykání automatických zámků pomocí RFID technologie

- Systém umožňuje měření teploty a kvality ovzduší v místnosti v souladu se standardy IAQ.

- Dodávka včetně instalace, zprovoznění, zaškolení personálu a kompletního nastavení podle provozního řádu zadavatele

Prvky systému:

Sesterské terminály

- Ovládání pomocí barevného dotykového displeje o úhlopříčce displeje minimálně 8“ max 11“

- Umístění na stěnu nebo desku stolu pomocí integrovaného držáku

- Sluchátko pro vedení diskrétního hovoru

- Z každého terminálu je možné plné ovládání systému.

- Každý terminál bude zobrazovat příchozí tísňová volání a umožní personálu hovorové spojení do pokojů klientů.

- Možnost vedení jednotlivých hovorů na pokojové terminály, na ostatní sesterské terminály nebo na mobilní telefony s patřičnou aplikací.

- Možnost vedení hromadných hovorů dle výběru (oddělení, patro, vybrané místnosti apod.) – tzv. oběžník.

- Terminál umožňuje vykazování léčebných nebo pečovatelských úkonů jak hromadně dle zadaných parametrů (oddělení, druh péče apod.), tak i u jakéhokoliv jednotlivého klienta vedeného v databázi včetně podané medikace.

- Ve spojení s lůžkovou podložkou terminál umožňuje monitoraci lůžek jak jednotlivě, tak hromadně dle zvolených kritérií

- Terminál umožňuje vyslání tzv. Blue Code

- Připojení a napájení terminálů bude pomocí PoE bez nutnosti dodatečného napájecího adaptéru

- Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky

- Autorizace

  - pomocí personifikované RFID karty/čipu

  - pomocí PIN kódu

Pokojové terminály

- Pokojový terminál s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce displeje min. 8“ max 11“ umožňující kompletní ovládání, zrušení volání a zaznamenávání provedených úkonů personálu.

- Pokojový terminál je proti vstupu klienta do profilu personálu zabezpečen přístupovým heslem.

- Po přihlášení personálu se terminál přepne do sesterského módu, ve kterém zobrazuje veškerá alarmová hlášení na oddělení.

- Pokojový terminál s možností hovorového spojení s ovládací stanicí personálu nebo jakýmkoliv dalším pokojovým terminálem v zařízení. Hovor je zprostředkován tzv. hands-free sadou s možností vedení hovorů z lůžka.

- Pokojové terminály umožňují vzdálenou správu pro nastavení a podporu personálu v případě poruchy

- Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky

- Autorizace

  - pomocí personifikované RFID karty/čipu

  - pomocí PIN kódu

  - v závislosti na přiděleném oprávnění se personál dostane jen do modulů, které jsou mu přiděleny

Účastnická tlačítka – bezdrátová

- Koncová účastnická tlačítek s funkcí proti vytržení kabelu ze zásuvky

- Bezdrátová, bateriová zásuvka pro účastnická tlačítka, přenos signálu probíhá prostřednictvím BTG technologie

- Provoz na baterie s minimální výdrží 24 měsíců

- Bezpečnostní systém s autodiagnostikou pro monitoraci stavu baterie, síly signálu, rozpojení kabelu apod. V případě zjištěného problému je na sesterském terminálu zobrazeno hlášení s popisem závady.

- Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007

Signalizační světla

- Signalizační světla jsou umístěna nad každou samostatnou místností

- Umožňují kódování jednotlivých situací pomocí 4 barev

- V prostorech bez pokojového terminálu fungují jako hlavní řídící prvek místnosti

Bezdrátová táhla

- Bezdrátová nouzová táhla do vlhkých prostor

- Bezdrátový přenos signálu probíhá prostřednictvím BT technologie

- Provoz na baterie s minimální výdrží 24 měsíců

- Táhlo s maximálním zatížením pro přetrhnutí menším než 10 kg pro prevenci zranění

- Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007

- Vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další

Bezdrátová tlačítka nouzového volání vč. tlačítka přítomnosti personálu

- Bezdrátový přenos signálu probíhá prostřednictvím BT technologie

- Provoz na baterie s minimální výdrží 24 měsíců

- Stavové LED světlo s informací o vyslaném signálu

- Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007

- Možnost přivolání asistence dalšího personálu

- Vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další