Technická specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Záchranářské nůžky“

Technická specifikace

- Účel Technické specifikace a její vyplnění ve výběrovém řízení

        - Tato technická specifikace stanoví závazné požadavky na dodávaný předmět plnění. Následky jejich nedodržení stanoví smlouva, jíž je tato technická specifikace součástí.

        - Dodavatel ve výběrovém řízení vyplní technickou specifikaci pouze v barevně označených částech (typicky v částech vymezujících naplnění závazných požadavků nabízeného plnění). Dodavatel není oprávněn upravovat jiné než barevně označené části technické specifikace, zejména pak není oprávněn upravovat konkrétní závazné požadavky.

        - U číselně vyjádřených technických parametrů je při vyplnění dodavatelem připuštěn toleranční rozsah +/- 10 % od hodnot požadovaných, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce dodávaného plnění a pokud v této technické specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platné právní předpisy, technické normy apod. Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.

        - Pokud tato technická specifikace nebo jiná část zadávacích podmínek obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění.

- Závazné požadavky

        - Předmět plnění musí splňovat následující požadavky:

| Požadované funkce |  |
| --- | --- |
| Skládací lékařské nůžky z vysoce odolné nerezové oceli (minimálně typ 420) | ANO/NE |
| Řezák bezpečnostních pásů | ANO/NE |
| Řezák prstenů | ANO/NE |
| Integrované pravítko (min. délka 5 cm) | ANO/NE |
| Klíč pro otevření ventilů kyslíkových lahví (typ DIN) | ANO/NE |
| Nástroj na rozbití skla – vyrobený z mimořádně tvrdého materiálu (např. karbid +wolfram) | ANO/NE |

| Obecné požadavky |  |
| --- | --- |
| Záruka minimálně 10 let | ANO/NE |
| Konstrukce z nerezové oceli | ANO/NE |
| Odolné ergonomické rukojeti (např. sklolaminát, polyamid nebo jiný pevný kompozitní materiál) | ANO/NE |
| Pouzdro kompatibilní se systémem MOLLE nebo jiným modulárním upínáním | ANO/NE |
| Možnost připevnění na opasek a/nebo karabinu | ANO/NE |
| Možnost registrace nástroje (např. pro účely záruky nebo evidence) | ANO/NE |
| Balení obsahuje pouzdro a návod v českém jazyce | ANO/NE |

| Parametry |  |
| --- | --- |
| Délka ostří nůžek: min. 4 cm | ANO/NE |
| Délka nástroje (ve složeném stavu): max. 13 cm | ANO/NE |
| Hmotnost: do 170 g | ANO/NE |
| Na noži bude po předchozí domluvě umístěn Gravírovaný nápis ZZS SK | ANO/NE |

        - Součástí dodávaného předmětu plnění musí dále být:

| platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů | ANO |
| --- | --- |
| prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | ANO |
| návod k použití v českém jazyce | ANO |
| provedení instruktáže až 10 zaměstnanců Zadavatele | NE |
| autorizace výrobce zdravotnického prostředku, že účastník může provádět servis a instruktáže obsluhujícího personálu na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem plnění, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | NE |
| registrace SÚKL, že účastník smí provádět servis a instruktáže personálu nemocnice na manipulaci se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem Veřejné zakázky, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | NE |