Technická specifikace

k NADLIMITNÍ veřejné zakázce s názvem

„DEFIBRILÁTORY/MONITORY A AED pro zzs sk – část B“

Technická specifikace

- Účel Technické specifikace a její vyplnění v ZADÁVACÍM řízení

        - Tato technická specifikace stanoví závazné požadavky na dodávaný předmět plnění. Následky jejich nedodržení stanoví kupní smlouva, jíž je tato technická specifikace součástí.

        - Dodavatel v zadávacím řízení vyplní technickou specifikaci pouze v barevně označených částech (typicky v částech vymezujících naplnění závazných požadavků nabízeného plnění). Dodavatel není oprávněn upravovat jiné než barevně označené části technické specifikace, zejména pak není oprávněn upravovat konkrétní závazné požadavky.

        - U číselně vyjádřených technických parametrů je při vyplnění dodavatelem připuštěn toleranční rozsah +/- 10 % od hodnot požadovaných, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce dodávaného plnění a pokud v této technické specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platné právní předpisy, technické normy apod. Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.

        - Pokud tato technická specifikace nebo jiná část zadávacích podmínek obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění.

- Závazné požadavky

        - Předmět plnění musí splňovat následující požadavky:

| Všeobecná specifikace |  |
| --- | --- |
| plně-automatický nebo polo-automatický defibrilátor AED pro public veřejnost | ANO/NE |
| barevný posvícený LCD displej o velikosti min. 4,2" | ANO/NE |
| hlasové a textové upozornění v českém jazyce | ANO/NE |
| grafická podoba formou piktogramu | ANO/NE |
| automatické vyhodnocení srdečního rytmu a doporučení výboje | ANO/NE |
| bifazický typ průběhu defibrilace s max. energií 200 J u dospělého pacienta | ANO/NE |
| defibrilační elektrody (dospělé) musí umožňovat připojení do přístroje v pohotovostním stavu | ANO/NE |
| vizuální alarm stavu pohotovosti přístroje | ANO/NE |
| vizuální i akustický alarm poruchy a nízkého stavu baterie | ANO/NE |
| automatická detekce kardiostimulátoru | ANO/NE |
| automatický test přístroje - tzv. selftest s vyhodnocením o funkčnosti | ANO/NE |
| automatická detekce připojení pediatrických elektrod s přechodem na pediatrický mód přístroje | ANO/NE |
| přístroj musí umožňovat dvojjazyčnost český jazyk / anglický jazyk s možností přepnutí uživatelem | ANO/NE |
| ukazatel kapacity baterie na LCD displeji | ANO/NE |
| interní paměť pro ukládání zásahů min. 100 hodin | ANO/NE |
| kapacita baterie min. 200 výbojů na 200 J | ANO/NE |
| aplikace prvního výboje od zapnutí přístroje do 16 sec | ANO/NE |
| přenos uložených dat pomocí bezdrátové technologie | ANO/NE |
| stupeň ochrany min. IP66 | ANO/NE |
| provozní teplota -10 až +55 °C | ANO/NE |
| splňuje požadavky EN/IEC 60601-1-12 | ANO/NE |
| splňuje požadavky normy MIL-STD-810G | ANO/NE |
| splňuje požadavky normy EN/ISO 1789 | ANO/NE |
| splňuje schválení RTCA DO-160G | ANO/NE |
| životnost baterie alespoň 5 let | ANO/NE |
| hmotnost do 2,0 kg, včetně baterie a brašny | ANO/NE |
| defibrilační elektrody AED (dospělé i pediatrické) musí být plně kompatibilní s defibrilátory používanými v sanitních vozidlech v rámci ZZS SK bez použití přechodek či adaptérů z důvodů kontinuální monitorace srdeční činnosti pacienta a zajištění tak včasné a rychlé defibrilace | ANO/NE |

| Příslušenství |  |
| --- | --- |
| vysokokapacitní baterie s životností alespoň 5 let | ANO/NE |
| defibrilační elektrody k AED - 1 pár pro dospělé a 1 pár pediatrické | ANO/NE |
| ochranná přenosná brašna s kapsou na umístění elektrod | ANO/NE |

| Termín dodání |  |
| --- | --- |
| nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy | ANO/NE |

| Počet |  |
| --- | --- |
| předpokládaný odběr 72 ks | ANO/NE |

        - Součástí dodávaného předmětu plnění musí dále být:

| platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů | ANO/NE |
| --- | --- |
| prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE |
| návod k použití v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě | ANO/NE |
| provedení instruktáže až 10 zaměstnanců Zadavatele | ANO/NE |
| autorizace výrobce zdravotnického prostředku, že účastník může provádět servis a instruktáže obsluhujícího personálu na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem plnění, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | ANO/NE |
| registrace SÚKL, že účastník smí provádět servis a instruktáže personálu nemocnice na manipulaci se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem Veřejné zakázky, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | ANO/NE |