Technická specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu VYŠŠÍ HODNOTY s názvem

„V_N26_07 přístrojové vybavení pro PLAVIDLO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ SE ZAMÝŠLENÝM UŽITÍM JAKO PLAVIDLO ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 2026 (plicní ventilátor, monitor/defibrilátor) – část b“

Technická specifikace

Účel Technické specifikace a její vyplnění ve výběrovém řízení

Tato technická specifikace stanoví závazné požadavky na dodávaný předmět plnění. Následky jejich nedodržení stanoví smlouva, jíž je tato technická specifikace součástí.

Dodavatel ve výběrovém řízení vyplní technickou specifikaci pouze v barevně označených částech (typicky v částech vymezujících naplnění závazných požadavků nabízeného plnění). Dodavatel není oprávněn upravovat jiné než barevně označené části technické specifikace, zejména pak není oprávněn upravovat konkrétní závazné požadavky.

Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.

U číselně vyjádřených technických parametrů je při vyplnění dodavatelem připuštěn toleranční rozsah +/- 10 % od hodnot požadovaných, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce dodávaného plnění a pokud v této technické specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platné právní předpisy, technické normy apod. Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.

Pokud tato technická specifikace nebo jiná část zadávacích podmínek obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění.

Závazné požadavky

Předmět plnění musí splňovat následující požadavky:

| Všeobecné technické požadavky |  |
| --- | --- |
| monitor/defibrilátor – 1 ks | ANO/NE |
| doba dodání do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy | ANO/NE |
| monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor | ANO/NE |
| modulární systém – oddělitelný systém pracující samostatně po modulech monitor, pacientský modul, defibrilátor/kardiostimulátor | ANO/NE |
| hmotnost přístroje do 6,5 kg | ANO/NE |
| ovládaní́ a komunikace přístroje, včetně̌ všech hlášení na monitoru a nabídky v menu v českém jazyce | ANO/NE |
| jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu | ANO/NE |
| zobrazení aktuálního času, možnost stopek | ANO/NE |
| provozní́ teplota přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí́ teplot okolního prostředí́ od -5 do +40 °C | ANO/NE |
| ochrana před prachem a stříkající́ vodou dle normy min. IP54 – certifikát musí́ být předložen přímo v nabídce | ANO/NE |
| ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce | ANO/NE |
| stabilní proti převážení v sanitním vozidle | ANO/NE |
| viditelné světelné alarmy a zvuková signalizace alarmů s mozností nastavení intenzity tónů | ANO/NE |
| interní tiskárna: termotiskárna, šíře papíru minimálně 100 mm, volitelná rychlost tisku min. 12,5, 25,0 a 50 mm/s, tisk minimálně 6 svodů pod sebou současně, tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3, bezúdržbové provedení | ANO/NE |
| interpretace (analýza) 12ti svodového EKG na tištěném záznamu | ANO/NE |
| Li-ion baterie s minimální́ životností 2 roky | ANO/NE |
| informace o zbývající́ kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce zobrazující se symbolem a v minutách | ANO/NE |
| certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjení́ napájení přístroje 12 V DC – certifikát musí být předložen přímo v nabídce | ANO/NE |
| modul telemedicíny – datový́ přenos 12ti svodového EKG pomocí interního integrovaného GSM modemu (4G/LTE) s mozností odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovaná kardiologická pracoviště e-mailem | ANO/NE |
| datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního integrovaného GSM modemu (4G/LTE) s mozností́ odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovaný server ZZS pro účely párování daného EKG s EZD | ANO/NE |
| datový záznam sumáře provedených výkonů s mozností tisku z paměti či datové́ karty přístroje s možností odesílání těchto dat bezdrátově na centrální úložiště ZZS např. na FTP server | ANO/NE |
| moznost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu – potřebný software bude součástí dodávky ZDARMA | ANO/NE |
| integrovaný modul Bluetooth pro komunikaci s externím zařízením (plicní ventilátor, masážní KPR přístroj, EZD apod.) | ANO/NE |
| plně funkční integrace se systémem mobilního zadávaní dat EZD (dodavatel: European Medical Distribution s.r.o., Slovensko; tablety: Panasonic) – na vyžádání bude předloženo prohlášení vydané a podepsané dodavatelem systému (European Medical Distribution s.r.o.), že nabízený přistroj je plně integrován se systémem mobilního zadávaní dat (viz výše) | ANO/NE |
| sada kompletního provozního příslušenství | ANO/NE |
| ochranná transportní brašna s reflexními pruhy pro kabely, snímače a provozní příslušenství | ANO/NE |
| variabilní nosné jednotky | ANO/NE |

| Monitor / monitorované parametry |  |
| --- | --- |
| minimálně 8“ barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností za ztížených podmínek | ANO/NE |
| současně zobrazení minimálně 5 křivek barevně̌ odlišených (EKG/I,II,III, DE, pletysmografická křivka, kapnografycká křivka, event. masážní křivka KPR) | ANO/NE |
| zobrazení křivek při monitorovaném 12ti svodovém klidovém EKG na displeji ve formátu 6 x 2 s možností volitelného formátu tisku 6 x 2 a 3 x 4 | ANO/NE |
| monitorace pacientů všech věkových kategorií (neonatal, pediatr, adult) | ANO/NE |
| monitorace EKG 3/5/12 svodů | ANO/NE |
| monitorace 12ti svodové klidové EKG | ANO/NE |
| monitorace SpO2 – číselná hodnota, křivka se systémem vhodně̌ eliminujícím artefakty | ANO/NE |
| monitorace PI – periferní index | ANO/NE |
| monitorace RR neinvazivní metodou z SpO2 | ANO/NE |
| monitorace EtCO2 – číselná hodnota (možnost kPa i mmHg), včetně kapnografické křivky, systém umožňující měření intubovaných neintubovaných pacientů, systém main-stream | ANO/NE |
| monitorace NIBP – číselná hodnota, měření manuálně̌ i automaticky | ANO/NE |
| možnost volitelně rozšířit o další funkce jako SpCO, IBP, Teplota, KPR, Wi-Fi | ANO/NE |

| Defibrilátor / pacemaker |  |
| --- | --- |
| bifázický impulz kompenzovaný impedancí min. 200 J | ANO/NE |
| AED, poloautomatická externí defibrilace, včetně protokolu dle ERC Guidelines CPR 2015 s mozností snadné úpravy při změně̌ doporučených postupů | ANO/NE |
| akustický metronom pro správnou frekvenci provedení kompresí hrudníku s možností výběru poměrů (30:2, 15:2, kontinuálně) | ANO/NE |
| zobrazení počtu podaných výbojů, zobrazení času od poslední defibrilace, KPR cyklu | ANO/NE |
| bifázický konfigurovatelný́ protokol AED | ANO/NE |
| přistroj bez defibrilačních přítlačných pádel, defibrilační výboj s přenosem pomocí jednorázových defibrilačních/stimulačních nalepovacích elektrod uvedených v číselníku ZP – ZUM!!! | ANO/NE |
| transkutánní pacer s minimálně 2 módy provozu DEMAND a FIX | ANO/NE |
| stimulace přes defibrilační/stimulační nalepovací elektrody, defibrilace/stimulace a to pro dospělé, děti i novorozence | ANO/NE |
| terapeutický kabel (min.1 m) pro multifunkční elektrody k napojení pacienta na nosítkách v sanitním vozidle | ANO/NE |

| Příslušenství, které musí být součástí dodávky a musí být zahrnuto v nabídkové ceně (Zadavatel požaduje od každého druhu uvedeného níže po 1 ks) |  |
| --- | --- |
| multifunkční elektrody pro dospělé | ANO/NE |
| multifunkční elektrody pro děti | ANO/NE |
| Sp02 senzor s propojovacím kabelem Sp02 | ANO/NE |
| kabel k ETC02, včetně čidla EtC02 | ANO/NE |
| NIBP manžeta dospělá (standard, dětská, novorozenecká) | ANO/NE |
| EKG kabel 4 svod, EKG 12 svod – hrudní svody | ANO/NE |
| papír EKG záznam | ANO/NE |
| terapeutický kabel (min 1 m) pro multifunkční elektrody | ANO/NE |
| ochranná transportní brašna s reflexními pruhy pro kabely | ANO/NE |
| certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjení napájení přístroje 12 V DC | ANO/NE |

Součástí dodávaného předmětu plnění musí dále být:

| platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů | ANO/NE |
| --- | --- |
| prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE |
| provedení instruktáže až 10 zaměstnanců Zadavatele | ANO/NE |
| ochrana před prachem a stříkající́ vodou dle normy min. IP54 – certifikát musí́ být předložen přímo v nabídce | ANO/NE |
| ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 - certifikát musí́ být předložen přímo v nabídce | ANO/NE |
| certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjení́ napájení přístroje 12 V DC – certifikát musí být předložen přímo v nabídce | ANO/NE |
| autorizace výrobce zdravotnického prostředku, že dodavatel může provádět servis a instruktáže obsluhujícího personálu na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem plnění, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE |
| registrace SÚKL, že dodavatel smí provádět servis na zdravotnickém prostředku, který je předmětem veřejné zakázky, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE |
| návod k použití v českém jazyce | ANO/NE |
| Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele v rámci výběrového řízení o předvedení nabízeného přístroje s předvedením požadovaných funkcí přístroje dle výše uvedené technické specifikace Zadavatele | ANO/NE |