Technická specifikace - Multiparametrický přístroj

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka profesionálního odběrového a monitorovacího zařízení, přístrojů a pomůcek pro zkvalitnění výuky.

Podrobná technická specifikace

| Požadované vlastnosti | Požadované parametry / hodnoty | Parametry nabízeného zařízení (doplní uchazeč) ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odběrný pohárek s teleskopickou tyčí | Objem min 600ml, délka tyče min. 1,5m |  |  |
| Bailer | Pr. min 50mm, s bajonetovým spojením, syntetická klapka |  |  |
| Zonální vzorkovač | Materiál nerez ocel, pr. max51xdélka max. 950 mm, obj. min. 1300 ml, uzavíratelný kuličkami |  |  |
| Ruční kontaktní hladinoměr | Signalizace optická a zvuková, délka pásma min 25m, měřící sonda průměr max. 6mm |  |  |
| Automatický hladinoměr s nepřímou kompenzací barotlaku a s integrovaným měřením teploty vody | Rozsah min 10m, hermeticky uzavřený s nemetalickým spojením, přesnost min. 0,1% z rozsahu, 100% ochrana před elektromagnetickým zářením |  |  |
| Senzor pro měření barotlaku | hermeticky uzavřený s nemetalickým spojením, |  |  |
| Rozhraní pro stahování dat a programování | Optické |  |  |
| pH metr přenosný | Délka propojovacího kabelu 4m, rozsah min. -2až 16pH, rozlišení 0.01, přesnost 0,1%, napájení baterií 9V výdrž min. 1 000 hod. |  |  |
| Konduktometr přenosný | Délka propojovacího kabelu 4m Rozsah: 0.0 μS to 200 mS, rozlišení 0.1 μS/cm, přesnost ± 1% + 2 μS/cm, napájení baterií 9V,min výdrž min. 500 hod. |  |  |
| Modul pro připojení senzorů elektrochemických parametrů vody k chytrému telefonu nebo tabletu | Propojovací kabel min 1m, elektrody pro měření EC, pH vody, pH půdy, |  |  |
| Multiparametrická sonda pro měření pH, ORP, EC, DO, T, spojení sondy a čtecího zařízení resp. snímání dat musí být kabelové, nikoli bezdrátové | Propojovací kabel min 3m, čtecí zařízení s integrovaným GPS, datová vizualizace na mapovém podkladu |  |  |
| Spektrofotometr přenosný, vodotěsný, nárazuvzdorný | min. 200 parametrů, součástí dodávky kyvetové testy pro vybrané parametry, detektor křemíková fotodioda, optický systém referenční paprsek spektrální. Rozsah 340 – 800 nm, přesnost ± 2 nm, displej LCD min. 240 x 160 pixelů, napájen baterií AA, hmotnost max. 2 kg |  |  |
| Přenosná profesionální stanice – osazena senzory směr a rychlost větru, srážkoměr, sluneční záření, sdružený vlhkost/teplota vzduchu včetně radiačního štítu, smontovatelná a demontovatelná do 15 min. bez nutnosti vypojení a zapojení senzorů do dataloggeru, přenosná a přepravitelná max. ve dvou přenosných boxech. |  |  |  |
| Sloup | Výška 2m tripod, nerez ocel |  |  |
| Datalogger | Paměť min. 550 tis. záznamů, Napájení 9V, výdrž bez dobití min 6 měsíců, měření 1/5min |  |  |
| Hmotnost celé stanice | Max. 15 kg |  |  |
| Software | Bez licenčních poplatků, s datovou a grafickou vizualizaci |  |  |
| Profesionální meteostanice modulární - osazena senzory směr a rychlost větru, srážkoměr, sluneční záření, vlhkost/ teplota vzduchu, včetně radiačního štítu, barometrický tlak integrovaný do dataloggeru |  |  |  |
| Sloup | 2m výška, povrchová úprava proti povětrnostním vlivům |  |  |
| Datalogger | Integrovaný solární panel pro napájení, integrovaný senzor baro tlaku, integrovaná GPS |  |  |
| Software | Bez licenčních poplatků |  |  |
| Měřič fotosynteticky aktivní radiace- přenosný pro ambulantní přímé měření úrovně fotosynteticky aktivní složky, senzor a čtecí zařízení propojené kabelem |  |  |  |
| Rozsah | 400-700 nm |  |  |
| Napájení | 9V baterie, výdrž baterie min 230 hodin |  |  |
| Propojovací kabel | Min. 1m |  |  |
| Žlábkový vrták | Jednodílný žláb. vrták, normal typ., dl. 100 |  |  |
| Žlábkový vrták | Jednodílný žláb.vrták, tluč.hlava, dl.100cm, |  |  |
| Nástroj na parcelaci vzorků | Šířka 16mm |  |  |
| Kladivo pro žlábkový vrták | Ocelové kladivo, nylonovými hlavicemi, 2,3 kg |  |  |
| Kapesní sada sít v pouzdře | Průměr sít 100 mm, 6 ks otvory o průměru 2,0 - 0,063 mm |  |  |
| Určení zrnitosti půdy | Zrnitostní škála na 6 frakcí, Stanovení velikosti zrn od 63 - 2000 mikrometru, musí vyhovovat normám ISO 565 a DIN 4188 |  |  |
| Analytická sítovačka | Pro síta pr. 200mm, včetně upínacího zařízení a sady sít 45μm, 63μm, 125μm, 250μm,500μm,1mm,2mm,4mm, |  |  |
| Testovací na chemismus půd | Přenosná kufříková laboratoř, testovací sada, pH, 50x N, P, K, Ca, Mg, NH3,Humus, reagenty |  |  |
| Přístroj pro měření fyzikálních parametrů půd | Sdružený senzor s jehlicemi vlhkost/teplota/konduktivita, čtecí a záznamové zařízení, přesnost vlhkost max. ± 3%, EC max. ± 0.1mS.cm-1,teplota max. ± 1.0°C |  |  |
| Mini infiltrometr | Nastavení podtlaku 0,5 - 7 cm vodního sloupce, objem max. 140 mm, porézní deska tli. Max. 3 mm |  |  |
| Odběrná souprava pedol. válečků | Souprava do 2m hloubky pr.53 mm – 24 ks v hliníkovém boxu, 2 ks Edelmanových vrtáku pr 7 cm pro hlínu a typ Riverside pr. 7cm, otevřený držák válečků |  |  |
| Průzkumná sada vrtáků | Souprava Edemanových vrtáků o pr. 7 cm do jílu, hlíny, písku, štěrkopísku, pastovité a kamenité půdy, bajonetové spojením. |  |  |