- Vybavení pro odběr vzorků, fyziologii rostlin, monitoring meteo veličin

Předmětem dodávky bude soubor profesionálních  přístrojů a speciálního vybavení pro monitoring interakce půda, meteo veličiny a rostliny. Vybavení musí být pouze nové, nepoužité nebo nerepasované. Dodavatel musí poskytovat pro všechny položky předmětu dodávky technickou podporu, záruční i pozáruční servis přímo v České republice. Záruční doba min. 12 měsíců. Součástí nabídkové ceny je instalace zařízení a proškolení na servis a údržbu v potřebném rozsahu. Návody k obsluze je možné dodat v českém nebo anglickém jazyce. Nabídku je nutné podat na všechny položky celkem, není tedy možné podat jen na část z nich

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Přenosný přístroj pro stanovení obsahu chlorofylu - fluorescence chlorofylu |  |  |
| Výrobce Značka a typ |  |  |
| Nedestruktivní metoda měření |  |  |
| Měření i vzorků menší než 3 mm (listy, jehlice jehličnanů, tráva, nezralá rýže a pšenice, mechy, lišejníky, ovocné slupky, řapíky a stonky, řasy |  |  |
| Rozlišení CFR do max. 0,01 nebo do Max. 1 mg/m-2 |  |  |
| Šum max. do +/- 2% |  |  |
| Výsledky přímo v koncentraci chlorofylu (mg/m2) |  |  |
| Zdroj: LED 460 nm, max +/-16nm |  |  |
| Doba měření max. 7 sekund |  |  |
| Kapacita paměti min. 1,8 GB |  |  |
| Teplotní rozsah min. 0-40 °C |  |  |
| Barevný dotykový display |  |  |
| Hmotnost max. 300g |  |  |
| 2) Fluorometr přenosný - pulzně excitační přístroj pro rychlé prověření stresu rostlin |  |  |
| Výrobce Značka a typ |  |  |
| Barevný grafický displej |  |  |
| Paměť min.150 000 měření |  |  |
| Aktinické světlo v rozsahu min 530 - 6 000 µmol. |  |  |
| Optimalizováno pro měření Fv/Fm a OJIP |  |  |
| Rychlost měření min. od 15 µs |  |  |
| USB rozhraní pro komunikaci s PC. |  |  |
| Měřené parametry min. rozsah: Fo, Fm, Fv/Fm, Fv/Fo, O, K, J, I, P, tFm, A, Mo and PI/ABS. |  |  |
| Hmotnost max.1000 g |  |  |
| Výdrž baterií na jedno nabití min. 7 hod |  |  |
| Teplota min. 5-40 °C |  |  |
| 3) Přístroj pro pokročilé měření listové plochy- deskový scanner a vyhodnocovací software |  |  |
| Výrobce Značka a typ |  |  |
| Automatické plochy, obvod, délka, šířka listů, počet definovaných objektů |  |  |
| Automatizované měření zdravých, nekrotických a přechodových ploch listů |  |  |
| Plocha scanneru min. 210 × 297 mm |  |  |
| Rozlišení min. 2400 dpi, 24bit |  |  |
| Velikost objektu min. 0,02mm |  |  |
| Přesnost do max. a lepší ± 1% |  |  |
| 4) a)Přístroj pro nepřímé měření objemové vlhkosti/teploty/elektrické vodivosti půdy |  |  |
| Výrobce Značka a typ |  |  |
| Přenosný přístroj s jedním senzorem pro měření všech parametrů najednou, s přepravním kufříkem |  |  |
| Rozsahy měření: elektrická vodivost min 0-200 mS/m teplota min. -5 - 40 C objem. vlhkost min. 0-1 m3/m3 |  |  |
| Přesnosti: el. vodivost max. do ± 10 mS/m vlhkosti max. do ± 0,03 m3/m3 |  |  |
| Přístroj s kalibrací pro většinu půd s možností specifické kalibrace |  |  |
| b) Souprava žlábkových vrtáků pro odběr půdních vzorků v profilu |  |  |
| Výrobce Značka a typ |  |  |
| Průměry vrtáků 20 - 60 mm, délky 50 a 100cm, pro každou délku 3 ks o různých průměrech, doplňkový vrták originální Edelman max. hloubka vrtání do 5 m, závitový spoj. |  |  |
| c) Nášlapná sondýrka |  |  |
| Výrobce Značka a typ |  |  |
| Sondýrka s nášlapem, délka 100cm, odběrová část 30 cm |  |  |
| d) Multiparametrový fotometr |  |  |
| Výrobce Značka a typ | Výrobce Značka a typ |  |
| Fotometr s CHSK a s možností digitálního měření pH | Fotometr s CHSK a s možností digitálního měření pH |  |
| Min. 5 optických kanálů | Min. 5 optických kanálů |  |
| Rozlišení min. a lepší 0,001 Abs, 0,01pH,0,10C | Rozlišení min. a lepší 0,001 Abs, 0,01pH,0,10C |  |
| Přesnost min. a lepší +/- 0,0003 Abs | Přesnost min. a lepší +/- 0,0003 Abs |  |
| Teplotní kompenzace automatická | Teplotní kompenzace automatická |  |
| Hmotnost max. 1 kg | Hmotnost max. 1 kg |  |
| 5) 3D akustický tomograf pro určení stavu kvality dřeva |  |  |
| Výrobce Značka a typ | Výrobce Značka a typ |  |
| 12-ti kanálový přístroj s piezo senzory | 12-ti kanálový přístroj s piezo senzory |  |
| Napájení baterie 9V | Napájení baterie 9V |  |
| USB a Bluetooth spojení | USB a Bluetooth spojení |  |
| Software pro vyhodnocení a vizualizaci dat | Software pro vyhodnocení a vizualizaci dat |  |
| 6) Přenosná profesionální stanice – osazena senzory směr a rychlost větru, srážkoměr, sluneční záření, sdružený vlhkost/teplota vzduchu včetně radiačního štítu |  |  |
| Výrobce Značka a typ |  |  |
| Smontovatelná a demontovatelná do 15 min. bez nutnosti vypojení a zapojení senzorů do dataloggeru, přenosná a přepravitelná max. ve dvou přenosných boxech. |  |  |
| Výška tripodu min. 2m, materiál nerez.ocel |  |  |
| Datalogger : paměť min. 550 tis. záznamů, Napájení 9V, výdrž bez dobití min 6 měsíců, měření 1/5min |  |  |
| Hmotnost celé stanice max. 15 kg |  |  |
| Jednotková cena dodavatele celkem * |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.