Specifikace veřejné zakázky

„Dodávka resuscitačních kompletů s AED a kyslíkovým generátorem“

Kyslíkový generátor

- jednorázové použití

- netlakové provedení

- průtoková rychlost nejméně 3 l kyslíku za minutu

- délka chodu generátoru po dobu alespoň 12 minut

- čistota kyslíku min. 99,5 %

- vlhkost vdechovaného kyslíku v rozmezí 55 % až 68 %

- teplota nesmí ohrozit postiženého

- exspirace min. 2 roky

- součástí je maska schopná přizpůsobení tvaru obličeje s popruhem zabezpečujícím utěsnění masky a umožňujícím klidné dýchání

- záruční doba min. 24 měsíců

AED

- jednoduchost použití

- záruční doba min. 8 let

- záruční doba baterie min. 24 měsíců nebo min. 200 výbojů

- expirační doba elektrod min. 2 roky

- záruční doba na elektrody min. 6 měsíců

- pohotovostní režim AED 24 hodin po dobu min. 4 let

- dětský klíč pro použití AED u dětí

- provozní a pohotovostní podmínky minimálně v rozsahu 0 až 50 °C

- uchovávání údajů v interní paměti a možnost přenosu dat

Ostatní součásti a příslušenství a další podmínky dodávky:

- Každý Přístroj AED bude spolu s kyslíkovým generátorem a veškerým příslušenstvím zabalen v jednom kompaktním ochranném pevném krytu, zabezpečujícím jeho bezpečnost, snadnou přenosnost, a to bez zhoršení podmínek jeho rychlého použití a kontroly.

- odolnost vůči prachu

- odolnost vůči pádu z výšky min. 1 m

Dále zde budou 1x nůžky nebo nůž, 2x ústní rouška, 2x chirurgické rukavice.

- Kovová skřínka s možností pověšení na stěnu pro uložení každého celého resuscitačního kompletu, zabezpečená proti krádeži jednak alarmem, jednak uzamčením s tím, že klíč bude uložen v bezprostřední blízkosti kompletu v krabičce s rozbitným sklem, jež bude označená mezinárodní značkou AED.

- Dodavatel zajistí registraci AED na ZZS SčK pomocí formuláře a odesláním na aed@zzssck.cz (viz Příloha č. 5 Zadávací dokumentace).

- Filmové zpracování použití celého resuscitačního kompletu.

- Součástí plnění je proškolení personálu / v počtu do 3 tis. osob / v obsluze a použití resuscitačního kompletu včetně základů první pomoci. Rozsah školení 2 hod., maximální počet účastníků 25 osob. Školení bude provedeno co nejrychleji, nejpozději však do 4 měsíců od okamžiku doručení resuscitačních kompletů.