ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

tel. 312 256 601  fax 312 256 610

IČO 75030926

Technická specifikace předmětu : Lineární dávkovač

- Použití u dospělých i dětských pacientů (novorozenci)

- Přístroj vhodný pro podmínky ZZS, v blízkosti dalších elektrických zařízení, které se používají v sanitním vozidle

- Kompaktní design

- Rozměry přístroje maximálně: 350 x 180 x 130 mm (délka x šířka x výška), +/- 10mm

- Možnost použití stříkačky: 5, 10, 20, 50/60 ml

- Použití + kalibrace pro min. 5 typů dodávaných stříkaček vč. NORM-JECT

- Minimálně 5 nastavitelných režimů: rychlost, čas, dle tělesné hmotnosti, sekvenční, režim stoupání /klesání

- Automatické rozlišení velikosti

- Displej: min 3.0“ LCD displej čitelný, volba jasu displeje

- Režim ovládání funkcí přístroje pomocí tlačítek

- Knihovna léků: minimálně 1500 položek

- Bolus nastavení ručně i automaticky

- Přesnost dávkování +-2-5%

- Rychlost dávkování 0,1 – 999,99 ml

- Alarmový management akustický i optický

- Historie záznamů: minimálně 1500 událostí

- Po vypnutí vynulování všech nastavených hodnot

- Možnost přenosu dat

- Hmotnost maximální: do 2 kg (včetně svorky)

- Komunikační jazyk (Menu) v českém jazyce

- AC napájení: 100–240 V, v sanitním vozidle možnost napájení 12 V

- Napájecí kabel 12V součástí dodávky

- Provozní doba baterie: standardně s výdrží min 6 hod při 5ml/hod

- Nabití baterie v sanitním voze do 100% (přes napájecí kabel)

- Univerzální držák pro uchycení přístroje (horizontální i vertikální) součástí dodávky

- Účastník, resp. prodávající zajistí BTK všech lineárních dávkovačů po dobu záruční lhůty (24 měsíců) bezplatně a to vč. všech nákladů spojených s dopravou, předáním aj.

- Norma ČSN EN 1789-A2

- Návod v českém jazyce

- Prohlášení o shodě

- Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem

- Možnost výměny dobíjecí baterie