TECHNICKÁ ZPRÁVA VYBAVENOSTI

| NAVRHL |  | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | LAB CZ, s.r.o. Průmyslová 1200, 5002 Hradec Králové e-mail: labcz.eu@gmail.com telefon: 739 653 983 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kateřina Krejčová, BBA | Mgr. Jana Krejčí |  |
| KRAJ | Středočeský |  | DATUM | PROSINEC 2017 |
| INVESTOR | Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Královická 668 |  | STUPEŇ | DPS |
| OBJEKT | Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Královická 668 |  | MĚŘÍTKO | - |
|  |  |  | FORMÁT | A4 |
| STAVBA – NÁZEV AKCE | Modernizace a rekonstrukce odborné učebny fyziky, odborné laboratoře fyziky a přípravny fyziky na Gymnáziu J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668 |  |  |  |
| OBSAH | Technická zpráva vybavenosti |  |  |  |

OBSAH

Technická zpráva - vybavenost	1

1. Odborná učebna fyziky	1

2. Laboratoř fyziky	3

3. Přípravna fyziky	5

Použité médiové prvky ve vybavení	7

Použité materiály	12

# Technická zpráva - vybavenost

### 1. Odborná učebna fyziky

Odborná učebna fyziky je navržena moderně a zároveň multifunkčně. Pro práci s moderní digitální technologií mají žáci i učitel rozvod elektro a datové sítě v elektrických otočných panelech. Po otevření panelů se žákům nabízí možnost využít zásuvky 230V, USB, RJ-45 či zdířky nízkého napětí se zabudovaným zkratuvzdorným zdrojem.

Učitel má navíc v demonstračním pracovišti demonstrační panely pro fyzikální pokusy. Jak zásuvky 230V, USB, RJ45, zdířky nízkého napětí, tak demonstrační panely se zkratuvzdorným zdrojem malého napětí jsou zabudované v pracovní desce stolu. Při běžné výuce jsou uzamčeny, takže k nim žáci nemají přístup.

Učebna je také vybavena moderní technologií jako např.: interaktivní tabulí s dataprojektorem, vizualizérem, ozvučením,…

Učebna je taktéž vybavena mycím pracovištem s dřezem a baterií v učitelském pracovišti.

V učebně jsou stupínky pro lepší viditelnost žáků.

V učebně je též vítán handikepovaný žák, který má pro sebe mobilní lavici na kolečkách.

Zadní stěnu zpříjemňuje tématická velkoformátová tapeta.

Učebna fyziky tak nabízí maximální komfort jak žákům, učitelům, ale také široké veřejnosti a je možné ji využít na různé kroužky a zájmové aktivity.

3D návrhy jsou pouze ilustrační.

### 2. Laboratoř fyziky

Učebna fyziky je navržena moderně, zároveň bezpečně. Systém zkratuvzdorného zdroje malého napětí a demonstračních panelů v odklopech pracovních stolů učitele a žáků pro fyzikální pokusy umožní inovativní výuku bez zbytečných prostojů během vyučovací hodiny. Systém žákům dovolí experimentovat s fyzikálními zákony bezpečnou cestou. Protože je systém zkratuvzdorný, chyba žáka neovlivní v práci jiného žáka.

Pro práci s moderní digitální technologií mají žáci i učitel elektrické otočné panely, které ovládá učitel dálkově z rozvaděče v učitelském pracovišti. Po otevření panelů se žákům nabízí možnost využít zásuvky 230V, USB, RJ-45 či zdířky nízkého napětí se zabudovaným zkratuvzdorným zdrojem. Odtud si žáci napájí demonstrační panely pro fyzikální pokusy.

Jak elektrické otočné panely, tak demonstrační panely se zkratuvzdorným zdrojem malého napětí jsou zabudované v pracovní desce stolu. Při běžné výuce jsou uzamčeny, takže k nim žák nemá přístup.

Zároveň v učebně je elektrické úplné zatemnění ovládané dálkovým ovládáním z rozvaděče v učitelském pracovišti, které umožňuje úplnou tmu, která je vhodná pro pokusy např.: v oblasti optiky. V učebně fyziky je tedy možné vyučovat i jiné předměty, kde by žáci potřebovali elektro a datovou síť a případnou úplnou tmu pro promítání.

Učebna je také vybavena moderní technologií jako např.: interaktivní tabulí s dataprojektorem, vizualizérem, ozvučením,…

Učebna je také vybavena bohatým prostorem na uložení učebních pomůcek.

V učebně je vítán handikepovaný žák, který zde má svoji mobilní lavici na kolečkách.

Učebna fyziky tak nabízí maximální komfort jak žákům, učitelům, ale také široké veřejnosti a je možné ji využít na různé kroužky a zájmové aktivity.

3D návrhy jsou pouze ilustrační.

### 3. Přípravna fyziky

Přípravna fyziky je vybavena 5 učitelskými pracovišti, kde každý učitel má k dispozici svůj počítač a připojením k internetu. Každý stůl umožňuje napevno připojení na 230V, USB a RJ45. Přípravna fyziky obsahuje přípravné pracoviště s dřezem a zápustným umyvadlem a dostatkem úložného prostoru na pomůcky.

V přípravně zároveň bude roletové zatemnění s řetízkovým ovládáním.

Přípravny tak poskytují maximální komfort učitelům, aby se ve škole cítili příjemně.

### Použité médiové prvky ve vybavení

(Použité fotografie a obrázky mají pouze ilustrativní charakter)

Zápustné umyvadlo keramické 550x410mm + stojánková baterie (přípravna fyziky)

- Dřez u učitelského pracoviště (učebna fyziky, přípravna fyziky)

Materiál: polypropylen

Odolný proti chemikáliím

Vnější průměr: 540 mm, 335 mm, 240 mm

Vnitřní průměr: 480 mm, 275 mm, 230 mm

průměr G 11/2 – viz. detail sifon

- Příslušenství pro dřezy a výlevky

Obsahuje příslušenství: odkapávač se sítkem, sifon

Vše chemicky odolné

- Kohoutková baterie

- Lesklý epoxidový povrch, odolná proti chemikáliím a UV záření.

- Obsahuje výměnné prvky - olivku a perlátor.

- Výška 250mm

Zkratuvzdorný systém

- systém musí být dodán jako celek, který obsahuje rozvaděč, zdroje a demonstrační panely, elektrický otočný demonstrační panel. Celý systém musí vykazovat následující parametry:

-plynule nastavitelné napětí 0-24VAC/DC z rozvaděče učitele.

-zdroj musí být zkratuvzdorný po neomezenou dobu. Při odstranění zkratu musí okamžitě obnovit správnou činnost bez provedení jakéhokoliv zásahu

-možnost plynule nastavitelného stabilizovaného napětí individuálně na každém pracovišti v rozsahu 0,8-17V DC s proudovým omezením 0,2-2,5A. V režimu proudového omezení musí být dosažitelný proud min. 2,5A DC.

-při libovolné chybě zapojení nesmí dojít k poškození zdroje ani žádné součástky demonstračního panelu.

-při zkratu zdroje nebo jeho přetížení na libovolném pracovišti nesmí dojít k žádnému ovlivnění ostatních pracovišť žáků ani učitele.

- Zdroje:

1x Zdroj stabilizovaný 12 V/100mA, pevný

1x Zdroj stabilizovaný 0,6-15V/3-0,1A, zdroj s proudovým omezením

1x Zdroj stabilizovaný 3-24V/100mA

- Rozvaděč u učitele

Zdroje SELV jsou konstruovány tak, aby poskytly požadované napětí a proud pro pokusy prováděné na demonstračním panelu a současně bylo celé zapojení v učebně odolné proti přetížení či zkratu, (EOP i demonstrační panel). Chyba v zapojení nezpůsobí poškození žádné části obvodu. Nedojde ani k ovlivnění ostatních pracovišť. Po odstranění chyby v zapojení bude demonstrovaný obvod funkční.

Parametry RU:

Proudová soustava:		1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S

Krytí:				IP 30

Pracovní rozsah teplot:		0 – 35°C

InA:				16A, (obvod 1 a 2) + 6A, (obvod 3)

Maximální výstupní výkon:	Okruh O2 – 1380W / 6A; Jistič 6A B

Okruh O3 –   460W / 2A; Jistič 2A B

Okruh O4 –   460W / 2A; Jistič 2A B

Okruh O6 –   920W / 4A;

Rozvaděč učitele, (dále RU), je centrální prvek elektroinstalace. RU obsahuje pouze obvody NN. RU je umístěný v pracovišti učitele, (stůl). Na čelní straně RU jsou ovládací prvky přístupné po odemčení a otevření krycích dvířek. Uvnitř RU se nachází jističe jednotlivých napájecích okruhů. Jističe jsou přístupné po otevření RU. Obvody RU se dělí na části:

- Hlavní vypínač – O1

V1 slouží k vypnutí přívodu RU, (mimo obvod O6). Výstup  V1 je zapojen na jističe okruhů.

- Okruh napájení EOP – O2

Pomocí vypínače V3 se zapíná/vypíná napájecí napětí EOP a současně se přivede napětí na NN zásuvku v EOP. Okruh je jištěn F2.

- Okruh napájení USB – O3

Pomocí vypínače V4 se zapíná/vypíná napětí pro adaptéry NN/USB. Okruh je jištěn F3.

- Okruh napájení 0-24V AC – O4

V5 slouží k zapínání/vypínání napětí zdroje a současně regulační transformátor TR1 spolu s panelovým voltmetrem M1 slouží k nastavování napětí na výstupu zdroje 0-24V AC umístěného v EOP.

- Okruh ovládací – O5

Zajišťuje funkci NOUZOVÝ STOP. Stisknutím aretovaného hříbkového tlačítka V2 je možné pomocí stykače S1 okamžitě vypnout všechna napájení na pracovištích žáků. Uvolněním hříbkového tlačítka se napětí na pracovištích žáků obnoví.

Umožňuje dálkové ovládání elektrických otočných panelů, (dále EOP) a zámků výklopných panelů. Pomocí tlačítek TL1 a TL2 je možné otočit EOP do požadované polohy a pomocí TL3 odemknout zámky demonstračních panelů, (dále PD).

- Okruh vybavení učebny – O6  - pro zatemnění elektrické úplné

Slouží k ovládání samostatných prvků vybavení učebny, jako jsou například  zatemnění či promítací plátno. Může obsahovat až čtyři přepínače V6-V9, (//). Obvod je samostatný, nezávislý na jiných ovládacích prvcích. Jištění okruhu je nutné zajistit v rozvaděči elektroinstalace budovy.

- Demonstrační panel zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy

Demonstrační panel zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy:

Demonstrační panel je sestaven z výměnných bloků. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat.

Každý blok představuje elektrotechnickou, (elektronickou), součástku nebo obvod.

Blok je v demonstračním panelu zasunut do drážkovaného profilu.

Připojení bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdířek 4mm.

Z bloků je možné sestavit, (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů.

Součástí demonstračního panelu jsou i bloky pro potřeby úpravy napájecího napětí 0-24V AC.

Demonstrační panel obsahuje moduly pro pokusy: vypínač, tlačítko, přepínač, tranzistor PNP,

usměrňovač; stabilizovaný zdroj 1,5V/1,5A,

pojistka, cívka, fotorezistor, rezistor,  kondenzátor,  žárovka, LED, dioda, potenciometr,  bzučák,...

Doporučené prvky jsou specifikovány v rozpočtu laboratoře fyziky a učebny fyziky.

- Elektronický otočný demonstrační panel 2 se zabudovaným zdrojem NN (zkratka EOP2)

* Panel je osazen v pracovní desce stolu a ovládán dálkově z rozvaděče učitele.

* Dálkové ovládání umožňuje otáčet panelem, otevírat a zavírat ho učitelem. Žák nemá ovládání panelu.

* Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S

* Krytí: IP 30

* Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C

* InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC)

* Maximální výstupní výkon: NN (230V) - 1380W / 6A*

* USB -  2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru)

* Zdroj 0-24V AC:  SELV, kategorie přepětí III

* Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení.

* Osazený spoj s dálkovým ovládáním.

* Osazení moduly – specifikace v rozpočtech vybavenosti

- Židle celoplastová výškově stavitelná, kovový kříž, kolečka nebo kluzák (možnost - čalouněný sedák)

- Židle žákovská výškově stavitelná, plochoovál nebo trubka, bez krempy/s krempou dle výběru zákazníka, lakovaná několikavrstvá překližka sedák a opěrák, vel.5-7

### Použité materiály

(Použité fotografie a obrázky mají pouze ilustrativní charakter)

Pracovní desky (pracoviště učitele, žáků a laboratorní pracoviště)

- 1 - Pracovní deska z chemicky odolné ultratenké dlažby (učitelské demonstrační a mycí pracoviště)

tl. 5mm podlepená - zpevněná, doložit certifikátem

Dlažbu lepit na podkladovou desku (DTD min. 25 mm)

Dlažbu lepit flexibilním lepidlem, spárovat chemicky odolnou spárovací hmotou

Dlažba bude položena v pásech ve velikosti pracovních stolů

Hrany nerezové zaoblené např. do tvaru "L" nebo "U"

- 2 - Pracovní  deska z chemicky odolné dlažby 20x20cm

Dlažbu lepit flexibilním lepidlem, spárovat chemicky odolnou spárovací hmotou

Dlažba bude položena v pásech ve velikosti pracovních stolů

Hrany nerezové zaoblené např. do tvaru "L" nebo "U"

- 3 - Kompaktní desky (žákovská pracoviště v laboratoři fyziky)

Na pracovní plochy stolů žáků, tl. 4mm, lisováno, DTD 22mm , protitah, chemická a mechanická odolnost; odolnost vůči vodě a vlhkosti, ABS hrany 2 mm

- 4 - Postformingové desky (žákovské lavice v učebně fyziky; mycí pracoviště v přípravně fyziky)

Na pracovní plochy stolů žáků, tl. 28-38mm, chemická a mechanická odolnost; odolnost vůči vodě a vlhkosti, ABS hrany 2 mm

- 5 - LDT desky (učitelské PC pracoviště)

Tl. 22mm nebo tl. 18mm

- 6- masiv deska

Tl. min. 40mm

5

2

4

1

3

- Skříně

Korpusy a dvířka LDT tl.18mm

Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi

Police se nesmí prohýbat

Posuvné dveře -  ABS 2 mm

Korpus -  ABS 0,5 mm

- LDT

Na skříňky, skříně, opláštění stolů apod. - tl. 18mm

- KOV

Kovová kostra (jekl 40x20 mm)

Na mycí stoly, stoly žáků a učitele

Povrchová úprava komaxit

- ABS hrany: 2 mm na pracovní plochy a dvířka skříněk, 0,5mm na ostatní části nábytku

Možnost výběru (minimálně z 10 dezénů)