## POSTELE
Polohovatelná lůžka laterální - minimální technická specifikace | Příloha č. 2 k ZD s názvem Nákup polohovacích lůžek a aktivních matrací do PO
Základní údaje: | Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota | Poznámky
Konstrukce lůžek musí vyhovovat normě ČSN EN 60601 – 2 - 52 | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru | zadavatel umožní nabídnout rovnocenné řešení dle Zákona 134/2016 Sb., § 90 odst. 3
Vnější rozměr lůžka – maximálně [mm] | max. 1020 X 2019 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Výška ložné plochy elektricky nastavitelná v rozmezí [mm] | ANO min. 430 - 810 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Mechanizmus polohování | elektrický | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Polohování zajištěno 3 sloupovými jednotkami s pojistkou proti přetížení | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Bezpečná pracovní zátěž lůžka [kg] | min.200 kg | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Nárazová kolečka v rozích lůžka | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Laterární náklon | max. +/-15° | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Kolečka | min. průměr 150 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
5 - té kolečko | min. průměr 125 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Brzdy | 4 bržděná kolečka | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Centrální ovládání brzdy koleček | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Záložní baterie | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Provedení | UVEDE UCHAZEČ | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Barva | možnost výběru dekorů a barev, včetně dekorů dřeva (k nabídce přiloží uchazeč vzorník) | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Napájení | 230V/ 50 Hz | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Ložná plocha
Rozměry [mm] | min. 860 - 2000 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Počet dílů | 4 | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Konstrukce ložné plochy | odnímatelné plastové díly | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Autoregrese | zádový díl min. 110 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Mechanické CPR zádového dílu | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
LED podsvícení lůžka | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Prodloužení ložné plochy [mm] | ANO min. 120 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Integrovaná výsuvná polička | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Matrace pasivní | ke každému lůžku
Matrace pro prevenci a léčbu přoleženin | min. III. Stupeň | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Rozměr matrace – maximáně [mm] | dle lůžka | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Minimální výška matrace – [mm] | min. 140 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Nosnost při zachování antidekubitního účinku min. III. Stupně | min. 200 kg | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Počet anatomických zón | min. 3 | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Matrace složena ze dvou vrstev - vrchní a spodní. Nehořlavost CRIB 5 (doložit certifikátem) | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Vrchní vrstva matrace | studená PU pěna, hustota 50 kg/m³, odpor proti stlačení 3,6 kPa/m², podélnými prořezy - hlava, pánev, paty | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Spodní vrstva matrace | studená PU pěna o hustotě 41 kg/m³, odpor proti stlačení 3,9 kPa/m², podélné prořezy | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Potah matrace paropropustný, voděodolný, bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky a složený ze dvou rozdílných materiálů. Transportní madla | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Vrchní díl potahu elastický, voděodolný, paropropustný a desinfikovatelný. Nehořlavost CRIB 7 (doložit certifikátem) | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Spodní díl potahu voděodolný, paropropustný, desinfikovatelný. Nehořlavost CRIB 5 (doložit certifikátem) | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Zip potahu po celém obvodu matrace. Chlopeň vysokofrekvenčně svařovaná a kryjící zip po celém obvodu matrace | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Postranice
3 celokovové průběžné postranice na každé straně lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Postranice s možností prodloužení | min. 120 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Provedení | UVEDE UCHAZEČ | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Barva | možnost výběru dekorů a barev (k nabídce přiloží uchazeč vzorník) | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Čela
Čela lůžka v hlavové a nožní části odnímatelné | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Výplň čel HPL, sloupky kovové | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Barva | možnost výběru dekorů - imitace dřeva (k nabídce přiloží uchazeč vzorník) | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Transportní madla, nebo výřez | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Tredelenbur/ Antitredelenburg
Ovládání náklon Tredelenburg Antitredelenburg | ANO elektrické | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Polohovací funkce
Ortopnoická poloha tzv. funkce kardiackého křesla | ANO elektrická | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Laterální náklon | ANO elektrický | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Semifowlerova poloha | ANO elektrická | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Polohování zádového a stehenního dílu | ANO elektrické | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Polohování lýtkového dílu | ANO mechanické | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Ovladače
Pacientský ovladač s možností blokace jednotlivých funkcí, možnost nastavení výšky, polohy zádového a stehenního dílu a LED svítilnou | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí a možností nastavení laterálního náklonu | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Sesterský panel s přednastavenými funkcemi CPR, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, trendelenburk, antitendelenburk | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Nožní ovladače s možností nastavení výškového zdvihu a laterálního náklonu | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Příslušenství:
Eurolišty | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Hrazda pro pacienta min. s hmotností viz bezpečnostná pracovní zátěž lůžka | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Plastová rukojeť se závědsem na hrazdu, výškově nastavitelná | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Infuzní stojan | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Háčky pro drobné príslušenství | min. 2 | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru