## POSTELE
Matrace aktivní - minimální technická specifikace | Příloha č. 3 k ZD s názvem Nákup polohovacích lůžek a aktivních matrací do PO
Základní údaje: | Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota | Poznámky
Aktivní antidekubitní matrace pro prevenci a léčbu přoleženin | min. III. Stupeň | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru | zadavatel umožní nabídnout rovnocenné řešení dle Zákona 134/2016 Sb., § 90 odst. 3
Rozměr matrace – maximáně [mm] | dle lůžka | uchazeč uvede nabízenou min a max hodnotu šířky a délky
Výška matrace – [mm] | max. 170 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Nosnost při zachování antidekubitního účinku min. III. Stupně | min. 200 kg | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Samonosná matrace složená ze dvou vrstev - vrchní vrstva vzduchová, spodní vrstva PU pěna | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Vrchní vrstva tvořená pevně spojenými vzduchovými celami s periodou střídání tlaku max. 12 min | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Cely v oblasti hlavy a pat o min. 20% menší | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Cely v oblasti hlavy bez alternace - statické | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Podélné okraje vzduchové matrace tvořeny statickými celami | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Samostatný dynamický sedák 2:1 k umístění na křeslo - židli, kompaktibilní s kompresorem nabízené matrace | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Potah voděodolný, paropropustný, oboustranně pružný a desinfikovatelný standardními prostředky. Zip po celém obvodu matrace. | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Kompresor s automatickým nastavením tlaku v celách | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Vizuální alarm v případě výpadku proudu, nebo nízkého tlaku | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Možnost transportu ležícího min. 10 hod | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Nastavení statického a alternujícího režim, manuálního nastavení tlaku v celách | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Mechanické CPR umístěné na kompresoru | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru