## POSTELE
Polohovatelná lůžka ošetřovatelská - minimální technická specifikace | Příloha č. 1 k ZD s názvem Nákup polohovacích lůžek a aktivních matrací do PO
Základní údaje: | Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota | Poznámky
Konstrukce lůžek musí vyhovovat normě ČSN EN 60601 – 2 - 52 | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru | zadavatel umožní nabídnout rovnocenné řešení dle Zákona 134/2016 Sb., § 90 odst. 3
Vnější rozměr lůžka – maximálně [mm] | max. 1060 X 2080 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Výška ložné plochy elektricky nastavitelná v rozmezí [mm] | min. 290 - 820 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Automatickým zastavenílůžka ve výšce 400 mm ( základní výšková poloha) | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Mechanizmus polohování elektrický s elektromotorem umístěnným pod ložnou plochou | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Bezpečná pracovní zátěž lůžka [kg] | min. 220 kg | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Nárazová kolečka v rozích lůžka | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala v žádné poloze do prostoru mimo lůžko | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Kolečka, manipulace s lůžkem přes prahy a nerovnosti. | min. Ø 125 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Centrální brzda koleček | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Provedení | UVEDE UCHAZEČ | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Barva | možnost výběru dekorů a barev, včetně dekorů dřeva (k nabídce přiloží uchazeč vzorník) | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Napájení | 230V/ 50 Hz | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Ložná plocha
Rozměry [mm] | min. 860 - 2000 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Počet dílů | min. 4 dílná | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Konstrukce ložné plochy | odnímatelné plastové díly | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Mechanické polohování zádového a stehenního dílu | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Dvojitá autoregrese - zádový a stehenní díl | zádový díl min. 110 mm - stehenní díl min. 60 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Prodloužení ložné plochy [mm] s možností doplnění o protektor | min. 200 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Matrace pasivní | ke každému lůžku
Matrace pro prevenci a léčbu přoleženin | min. III. Stupeň | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Rozměr matrace – maximáně [mm] | dle lůžka | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Minimální výška matrace – [mm] | min. 140 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Nosnost při zachování antidekubitního účinku min. IiI. Stupně | min. 200 kg | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Počet anatomických zón | min. 3 | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Matrace složena ze dvou vrstev - vrchní a spodní. Nehořlavost CRIB 5 (doložit certifikátem) | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Vrchní vrstva matrace | studená PU pěna, hustota 50 kg/m³, odpor proti stlačení 3,6 kPa/m², podélnými prořezy - hlava, pánev, paty | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Spodní vrstva matrace | studená PU pěna o hustotě 41 kg/m³, odpor proti stlačení 3,9 kPa/m², podélné prořezy | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Potah matrace paropropustný, voděodolný, bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky a složený ze dvou rozdílných materiálů. Transportní madla | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Vrchní díl potahu elastický, voděodolný, paropropustný a desinfikovatelný. Nehořlavost CRIB 7 (doložit certifikátem) | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Spodní díl potahu voděodolný, paropropustný, desinfikovatelný. Nehořlavost CRIB 5 (doložit certifikátem) | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Zip potahu po celém obvodu matrace. Chlopeň vysokofrekvenčně svařovaná a kryjící zip po celém obvodu matrace | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Postranice
Postranice dělené s výsuvným mechanismem a ochranou proti nechtěnému spuštění | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Postranice po celé délce lůžka bez středového sloupku s výškovým nastavením min. 4 polohy | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Provedení | UVEDE UCHAZEČ | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Barva | možnost výběru dekorů a barev (k nabídce přiloží uchazeč vzorník) | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Čela
Čela lůžka v hlavové a nožní části | ANO pevné | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Provedení celodřevěné | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Barva | možnost výběru dekorů a barev (k nabídce přiloží uchazeč vzorník) | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Transportní madla, nebo výřez | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Tredelenbur/ Antitredelenburg
Ovládání náklon Tredelenburg Antitredelenburg | ANO elektricky | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Polohovací funkce
Ortopnoická poloha tzv. funkce kardiackého křesla se zabudovaným antikolizním systémem v případě kombinace - prodloužení lůžka a ortopnoické křeslo | ANO elektrické | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Polohování zádového a stehenního dílu | ANO elektrické | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Polohování lýtkového dílu | ANO mechanické | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Ovladače
Pacientský ovladač s přednastavenými polohami pro nastavení výšky, polohy zádového a stehenního dílu, ortopnoické polohy a autoregrese | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Pacientský ovladač s možností blokace jednotlivých funkcí | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Příslušenství:
Hrazda pro pacienta min. s hmotností viz bezpečnostná pracovní zátěž lůžka | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Plastová rukojeť se závědsem na hrazdu, výškově nastavitelná | ANO | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru