ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

tel. 312 256 601  fax 312 256 610

IČO 75030926

Technická specifikace předmětu: Monitor životních funkcí

- Technické požadavky na přístroj

    - Přenosný monitor/defibrilátor/kardiostimulátor

    - Bifázická technologie výboje, bifazický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360 J při manuálním i automatickém /AED/ režimu

    - Přehledný, plně barevný displej s vysokým rozlišením, dobrou viditelností za ztížených světelných podmínek i za přímého slunečního osvitu

    - Jednoduché a intuitivní ovládání všech funkcí

    - Možnost defibrilace přes dospělé i dětské defibrilační pevné elektrody – pádla (možnost nástavců)

    - Plnohodnotné 12-ti svodové EKG včetně záznamu, tisku a vyhodnocení

    - Tiskárna s možností tisku více křivek /šíře tisku min. 100 mm/

    - Funkční telemetrický datový přenos (12-ti svodového EKG a jiných měřených zdrojových dat) včetně příslušenství k jeho realizaci

    - Datový záznam sumáře provedených výkonů s možností přímého nebo následného tisku z paměti přístroje

    - Možnost přenosu datového záznamu sumáře provedených výkonů z přístroje do PC

    - Minimální kontinuální monitoring následujících vitálních parametrů: SpO2 včetně křivky, monitoring srdeční akce

    - Certifikovaný bezpečností držák do sanitního vozu s jednoduchou obsluhou

    - Sada akumulátorů – min 3 ks ke každému přístroji s garantovanou životností min. 2 roky a rychlým nabíjecím cyklem, schopnost přístroje zamezit riziku ztráty dat a nastavení přístroje během provozu (např. zálohové napájení)

    - Indikátor stavu akumulátoru musí být zobrazen na obrazovce (displeji přístroje)

    - Funkce poloautomatické externí defibrilace (AED mód) včetně protokolu dle ERC směrnic 2015 s možností pozdějšího upgrade

    - Zevní kardiostimulátor v režimu min, DEMAND, NON-DEMAND

    - Sada kompletního provozního příslušenství včetně ochranné brašny

    - Modul měření neinvazivního tlaku(NIBP)

    - Manžeta pro dospělého, dítě a novorozence pro měření neinvazivního tlaku

    - Měření parciálmího tlaku oxidu uhličitého se zobrazením kapnografické křivky na monitoru v reálném čase a zobrazením měřené hodnoty v měrných jednotkách

- Všeobecné požadavky na přístroj

    - Jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu

    - Ochrana proti vodě a prachu (IP 44)

    - Ochrana před nárazem dle DIN EN 1789

    - Prohlášení o shodě a schválení pro použití v ČR

    - Návod na použití přístroje bude dodán v českém jazyce ke každému přístroji