Příloha č. 6: Technická specifikace

Bariatrická elektricky polohovatelná lůžka, 2 kusy

Čtyřdílný polohovatelný rošt.

Jednoduše rozebíratelná konstrukce.

Transportní stojan/funkce lůžka pro převoz a manipulaci s lůžkem

Rozebíratelná konstrukce pro jednoduché skladování

Barevné provedení lůžka na základě výběru ze vzorníku min. 5 dřevěných dekorů

Rozměr ložné plochy 200x120 cm (pro matrace 200x120 cm)

Samostatně brzditelná kolečka min. průměru 100 mm

Vnější rozměry lůžka max. 225 x 140 cm

Elektrické nastavení výšky, elektrické nastavení zádového dílu a stehenního dílu.

Výška zdvihu lůžka 20–60 cm +/- 5%

Elektricky nastavitelná poloha Trendelenburg a Antitrendelenburg s náklonem min. 12°

Kovové lamely pro snadnou údržbu

Provedení konstrukce čel lůžka z kombinace masivního dřeva a lamina

Provedení postranic z masivního dřeva

Možnost prodloužení lůžka o min. 20 cm

Maximální provozní zatížení min. 360 kg

Záruka min 24 měsíců.

Garance dodání náhradních dílů min 10 let

Barevné provedení nekovových částí buk

Cena včetně dopravy, montáže a zaškolení personálu.

Elektricky polohovatelná lůžka, 45 kusů

Čtyřdílný polohovatelný rošt.

Barevné provedení lůžka buk

Rozměr ložné plochy 200x90 cm (pro matrace 200x90 cm)

Samostatně brzditelná kolečka min. průměru 100 mm

Vnější rozměry lůžka max. 210 x 110 cm

Elektrické nastavení výšky, elektrické nastavení zádového dílu a stehenního dílu.

Výška zdvihu lůžka 30–80 cm +/- 5%

Elektricky nastavitelná poloha Trendelenburg a Antitrendelenburg s náklonem min. 15°

Kovové lamely pro snadnou údržbu

Provedení konstrukce čel lůžka z masivního dřeva.

Provedení postranic z masivního dřeva a kovu

Dělené postranice v poměru 40/60

Sklopný – výkyvný mechanismus postranic, nikoliv teleskopický pomocí zasunutí a nikoli pomocí odklopení

Možnost prodloužení lůžka o min. 20 cm

Maximální provozní zatížení min. 210 kg

Záruka min 24 měsíců.

Garance dodání náhradních dílů min 10 let

Cena včetně dopravy, montáže a zaškolení personálu.

Elektricky polohovatelná lůžka, 4 kusy

Čtyřdílný polohovatelný rošt.

Barevné provedení lůžka švestka

Rozměr ložné plochy 200x90 cm (pro matrace 200x90 cm)

Samostatně brzditelná kolečka min. průměru 100 mm

Vnější rozměry lůžka max. 210 x 110 cm

Elektrické nastavení výšky, elektrické nastavení zádového dílu a stehenního dílu.

Výška zdvihu lůžka 30–80 cm +/- 5%

Elektricky nastavitelná poloha Trendelenburg a Antitrendelenburg s náklonem min. 15°

Kovové lamely pro snadnou údržbu

Provedení konstrukce čel lůžka z masivního dřeva.

Provedení postranic z masivního dřeva a kovu

Dělené postranice v poměru 40/60

Sklopný – výkyvný mechanismus postranic, nikoliv teleskopický pomocí zasunutí a nikoli pomocí odklopení

Možnost prodloužení lůžka o min. 20 cm

Maximální provozní zatížení min. 210 kg

Záruka min 24 měsíců.

Garance dodání náhradních dílů min 10 let

Cena včetně dopravy, montáže a zaškolení personálu.

Pasivní matrace, 46 kusů

Vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert)

Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg

Vhodné pro použití při terapii bolesti. Doložení studií dle MEDDEV 2.7.1 nebo vyšších.

Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu

Vhodné pro pacienty až o 150 Kg

Třívrstvé provedení

Provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m3

Vyztužení boků matrace

Pružný PU potah (min 170g/m2)

Voděodolný potah min 1 850 mm vodního sloupce

Prodyšný potah

Potah pratelný na 95 °C

Záruka min 60 měsíců. Rozměry: 90x200 cm Pasivní matrace, 2 kusy Vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert). Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg. Vhodné pro použití při terapii bolesti. Doložení studií dle MEDDEV 2.7.1 nebo vyšších.. Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu. Vhodné pro pacienty až o 250 Kg. Třívrstvé provedení. Provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m3. Vyztužení boků matrace. Pružný PU potah (min 170g/m2). Voděodolný potah min 1 850 mm vodního sloupce. Prodyšný potah. Potah pratelný na 95 °C. Záruka min 60 měsíců. Rozměry: 90x200 cm Bariatrická pasivní matrace, 2 kusy Vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert). Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 20 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 37 mm Hg. Vhodné pro použití při terapii bolesti. Doložení studií dle MEDDEV 2.7.1 nebo vyšších.. Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu. Vhodné pro pacienty až o 250 Kg. Třívrstvé provedení. Provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m3. Vyztužení boků matrace. Pružný PU potah (min 170g/m2). Voděodolný potah min 1 850 mm vodního sloupce. Prodyšný potah. Potah pratelný na 95 °C. Záruka min 60 měsíců...

Rozměry: 120x200 cm

Antidekubitní matrace s kompresorem, 1 ks

Pro prevenci a léčbu dekubitů 4 . stupně dle EPUAP

Nosnost minimálně 200 kg

Kompletní náhrada matrace, ne pouze podložka.

Možnost volby délky alternujícího cyklu, výběr minimálně ze 3 různých nastavení

Velikost 85 x 200 cm

Max. výška 16 cm

Zcela automatické nastavení hodnot tlaku na základě hmotnosti a polohy ležícího – integrovaná čidla

Bez nutnosti nastavení tlaku kompresoru personálem

Pulsní režim

Režim kontinuálně nízkého tlaku CLP Dynamický režim

Automatické nastavení režimu pro polohu pacienta v sedě – bez nutnosti nastavení personálem

Transportní režim s udržením tlaku matrace bez napájení po dobu min 10. hodin

CPR konektor u kompresoru

Zvukový a optický alarm Architektura nafukování válců 3:1

Voděodolný a paropropustný, pružný potah

Samostatně vyměnitelné všechny vzduchové válce – celly