Příloha č. 4 -  VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

,,Nákup pečovatelských lůžek“

Pečovatelská lůžka - technická specifikace

ANO  /   NE

| 1. | Lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dekor – Buk přírodní |  |  |
| 3. | - Pečovatelské lůžko s dřevěném obložením, plně polohovatelné pomocí elektromotoru, dělenými postranicemi, pojízdné ve všech pozicích |  |  |
| 4. | - Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné, kovové díly práškově lakované, čela lůžka masiv, výplň MDF |  |  |
| 5. | - Čtyřdílná plocha složená polohovatelného zádového dílu o min. délce 81 cm, pevného pánevního dílu o min. délce 37 cm a lýtkového dílu o min. délce 55 cm |  |  |
| 6. | Ložná plocha tvořena odnímatelnými kovovými sítěmi o rozměrech 200 x 87 cm s možností dvojitého prodloužení o min. 10 cm a max. 20 cm s přípravou na doplnění o protektor a vyplňovací kovový element v nožní části |  |  |
| 7. | Dvojitá „autoregrese“ ložné plochy: zádový díl min. 11 cm a stehenní díl min. 6 cm. Zádová a stehenní díl ovládaný elektromotorem integrovaným pod ložnou plochu, lýtkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru |  |  |
| 8. | - Výškový zdvih lůžka zajištěn pomocí elektromotoru integrovaného pod ložnou plochu v rozsahu maximálně od 37 cm a minimálně do 79cm s automatickým zastavením ve středové poloze 40 cm |  |  |
| 9. | - Přívod elektřiny zajištěn spirálovým EPR kabelem s transportním háčkem |  |  |
| 10. | - Lůžko opatřeno nočním podsvětlením |  |  |
| 11. | Vnější obvod lůžka max 208 x 106 cm, Rozměr ložné plochy min. 200 x 87 cm |  |  |
| 12. | Náklon lůžka nožní část 15 stupňů, Náklon lůžka hlavová část 15 stupňů |  |  |
| 13. | Max. úhel nastavení stehenního dílu min. 32 stupňů |  |  |
| 14. | Max. úhel nastavení zádového dílu min. 70 stupňů |  |  |
| 15. | Max. hmotnost klienta min. 190 kg |  |  |
| 16. | - Nosnost lůžka min. SWL 205 kg |  |  |
| 17. | Minimálně dvě pouzdra v hlavové části na infuzní stojan a vzpřimovací hrazdu |  |  |
| 18. | - Design čel zaoblený, nožní čelo s madlem usnadňující úchop a manipulaci s lůžkem |  |  |
| 19. | Vzpřimovací hrazda – kovová, lakovaná |  |  |
| 20. | - Plastová rukojeť k umístění na hrazdu |  |  |
| 21. | - Čtyři kolečka min. průměr 100 mm, kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby v žádné poloze nepřesahovala mimo konstrukci – obvod ložné plochy. Centrální mechanická brzda v nožní části |  |  |
| 22. | - Ruční ovladač lůžka s mechanickým zámkem jednotlivých funkcí, světelnou signalizací, vybrané funkce a kombinací zvukové a světelné signalizace poruchy ovladače. Přednastavené předvolby poloh jedním tlačítkem: výškový zdvih, polohování zádového a stehenního dílu „autokontura“ (souběžné polohování zádového a stehenního dílu). Propojení lůžka s ovladačem pomocí spirálového EPR kabelu a transportním háčkem |  |  |
| 23 | - Dělené teleskopické postranice v poměru 50% a 50%, hliníkové, výsuvné ne výklopné, bez středového sloupku, horní okraje dřevěné zaoblené, plynule nastavitelné minimálně ve čtyřech výškových polohách |  |  |
| 24. | Záruka minimálně 36 měsíců |  |  |

Matrace antidekubitní k lůžku - technická specifikace                                                                  ,,Nákup pečovatelských lůžek“

ANO/   NE

| 1 | - Matrace vyrobena ze studené polyuretanové pěny o hustotě 41 kg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Odpor proti stlačení 3,6 kPa/m2 s podélnými a příčnými prořezy v oblastech – hlava, paty s hustším prořezem |  |  |
| 3 | - Rozměr matrace odpovídající rozměrům ložné plochy lůžka. Výška matrace min. 14 cm |  |  |
| 4 | - Prevence rizika dekubitu min. III. |  |  |
| 5 | - Nehořlavost CRIB 5 |  |  |
| 6 | - Nosnost minimálně 190 kg |  |  |
| 7 | - Potah matrace elastický, voděodolný, paropropustný a desinfikovatelný - Nehořlavost CRIB 7 |  |  |
| 8 | - Zip potahu matrace min. 180o, Jednostranná, vysokofrekvenčně svařovaná chlopeň kryjící zip po celém obvodu matrace |  |  |
| 9 | - Záruka minimálně 36 měsíců |  |  |