Příloha č. 4 VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

,,Antidekubitní matrace pro klienty do objektu Domova Barbora“

Antidekubitní matrace s kompresorem - technická specifikace

ANO/NE

| 1. | Pro prevenci a léčbu dekubitů 4. stupně dle EPUAP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nosnost minimálně 200 kg |  |  |
| 3. | - Kompletní náhrada matrace, ne pouze podložka |  |  |
| 4. | - Možnost volby délky alternujícího (dynamického) cyklu, výběr minimálně ze 4 různých nastavení |  |  |
| 5. | - Velikost 85 x 200 cm |  |  |
| 6. | Maximální výška 16 cm |  |  |
| 7. | Zcela automatické nastavení hodnot tlaku na základě hmotnosti a polohy ležícího – integrovaná čidla v matraci bez nutnosti nastavení tlaku kompresu personálem |  |  |
| 8. | - Dynamický režim |  |  |
| 9. | - Režim kontinuálně nízkého tlaku CLP |  |  |
| 10. | - Pulsní režim pro snížení špičkových tlaků v matraci |  |  |
| 11. | Automatické nastavení režimu pro polohu pacienta v sedě – bez nutnosti nastavení personálem |  |  |
| 12. | Transportní režim s udržením tlaku matrace bez napájení po dobu min 12. hodin |  |  |
| 13. | CPR konektor u kompresoru |  |  |
| 14. | Provoz kompresoru bezpečným nízkým napětím pomocí adaptéru |  |  |
| 15. | Zvukový a optický alarm, možnost odložení / ztlumení výstražného signálu |  |  |
| 16. | - Voděodolný a paropropustný, pružný potah. Samostatně vyměnitelné díly potahu jako příslušenství |  |  |
| 17. | Samostatně vyměnitelné vzduchové válce – celly |  |  |
| 18. | - Funkce pro dodatečné odlehčení příslušných válců, případně skosením části matrace |  |  |
| 19. | Hlučnost kompresoru z pozice obsluhy nižší než 20 dBA |  |  |

,,Antidekubitní matrace pro klienty do objektu Domova Barbora“

Antidekubitní matrace  - technická specifikace

ANO/NE

| 1. | Vhodné pro 3. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg |  |  |
| 3. | Vhodné pro použití při terapii bolesti. Doložení studií dle MEDDEV 2.7.1 nebo vyšších |  |  |
| 4. | Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu |  |  |
| 5. | Směrně roztažený potah pro snížení střižných sil |  |  |
| 6. | Vhodné pro pacienty až do 140 kg |  |  |
| 7. | Provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m3 |  |  |
| 8. | Vystužení boků matrace |  |  |
| 9. | Pružný PU potah (min 170 g/m2) |  |  |
| 10. | Voděodolný potah min 1850 mm vodního sloupce |  |  |
| 11. | Prodyšný potah pratelný na 95oC |  |  |
| 12. | Záruka minimálně 36 měsíců |  |  |