## VZ0014
P_04 | Nákup vybavení pro metrologii
NABÍDKA
Název požadovaného výrobku | technická specifikace požadovaného výrobku | maximální možná cena bez DPH/jednotka | maximální možná cena včetně DPH/jednotka | množství | jednotka | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem včetně DPH
Univerzální tvrdoměr | Minimální požadované parametry: Digitální univerzální tvrdoměr pro měření tvrdosti kovů podle všech 3 základních měření (Brinell, Rockwell a Vickers), zvětšení optiky pro odečet vtisků podle Vickerse min. 60x, zvětšení optiky pro odečet vtisků podle Brinella min. 20x, výstup dat RS232C, digitální displej, doprava, instalace, oživení, kalibrace a zaškolení na místě. | 140495.8678 | 170000 | 1 | ks |  | 0 | 0
Univerzální zkušební přístroj včetně příslušenství | Minimální požadované parametry: Přístroj musí umět realizovat minimálně zkoušku tahem, tlakem, ohybem a průtahem, přístroj musí být poháněn servomotorem, provedení stroje minimálně dvousloupové (min. 2 šroubovice s oběhem kuliček bez vůlí), minimální nominální kapacita 19 kN, minimální celková tuhost včetně siloměru a adaptérů 25 kN/mm, minimální šířka zkušebního prostoru 400 mm, minimální výška zkušebního prostoru 1000 mm, maximální hmotnost stroje bez příslušenství 150 kg, rychlost posuvu příčníku minimálně v rozsahu 0,001-240 mm/min, minimální přesnost posuvu příčníku 0,006 µm, třída přesnosti 1 v rozsahu minimálně 90-19000 N, přístroj musí být vybaven ručním ovládacím panelem pro základní nastavení stroje, přístroj musí být vybaven LCD ručního ovládacího panelu se zobrazením síly a polohy, elektrický kontrolér přístroje musí být propojen s PC prostřednictvím USB 2.0, doprava, instalace, oživení, kalibrace a zaškolení na místě (komplet celého pracoviště). Příslušenství (upínací čelisti pro zkoušky v tahu, tlačné desky pro zkoušky v tlaku, zařízení pro zkoušky v ohybu, kontaktní průtahoměr, sestava PC, obslužný software stroje): Požadavky na upínací čelisti pro zkoušky v tahu: Čelisti musí být mechanické samosvorné, minimální kapacita 19 kN, tloušťka zkušebních vzorků minimálně v rozsahu 0-20 mm, průměr zkušebních vzorků minimálně v rozsahu 4-20 mm, minimální šířka zkušebních vzorků 40 mm, vložky čelistí pro ploché vzorky tloušťky minimálně v rozsahu 0-10 mm, vložky čelistí pro válcové vzorky průměru minimálně v rozsahu 4-10 mm, hmotnost jedné čelisti maximálně 5 kg. Požadavky na tlačné desky pro zkoušky v tlaku: Průměr desek v rozsahu minimálně 100 až 120 mm, kapacita minimálně 19 kN, konstrukce z oceli s tvrdostí povrchu minimálně 55 HRC. Požadavky na zařízení pro zkoušku v ohybu (3-bodový ohyb): Vzdálenost podpor minimálně v rozsahu 15-150 mm, šířka podpor minimálně 50 mm, průměr zakřivení podpor minimálně 4 a 10 mm, průměr zakřivení tlačného trnu minimálně 10 mm. Požadavky na kontaktní průtahoměr: Třída přesnosti 1, rozsah měření minimálně 2 mm, natavení počáteční měřené délky minimálně 25, 30, 50 mm, tloušťka zkušebních vzorků minimálně v rozsahu 0 – 10 mm, průměr zkušebních vzorků minimálně v rozsahu 0 – 10 mm. | 826446.281 | 1000000 | 1 | Ks |  | 0 | 0
Požadavky na PC sestavu: PC sestava musí umožňovat smysluplné zpracování výše uvedených zkoušek, myš, klávesnice, - min. 22“ IPS monitor, kabely + propojení s univerzálním zkušebním přístrojem. Požadavky na obslužný software stroje: SW musí být kompatibilní s přístrojem, sw kompletně v českém jazyce s možností přepínání jazyků min. (Čj,Aj,Nj) kompatibilní s Win 10, s podporou Firebird serveru, SQL databázový koncept sw, sw s archivací naměřených dat, sw s možností správy jednotlivých uživatelů, sw s možností nastavení limit pro sílu a posuv příčníku, sw s možností exportu reálných dat ke zkouškám v asci, csv, sw s možností tvorby výsledků zkoušek stanovených uživatelem, sw s možností rekalkulace výsledků zkoušek, sw s možnost zobrazení až min. čtyř real-time grafů, sw s možností grafického zobrazení v reálném čase závislosti síla / deformace v mm, sw s možností tvorby protokolů ke zkouškám, sw s možností uživatelských přizpůsobení vzhledu protokolu o zkoušce, sw s možností exportu protokolu do PDF a tisku protokolů ke zkouškám, sw s možností řízení průběhu zkoušek v souladu s platnými normami.
Výškoměr včetně příslušenství | Minimální požadované parametry: Požadavek na datový výstup a maximálně dvousloupové provedení, výška číslic minimálně 10 mm, přesnost minimálně +-0,02 mm, měřící rozsah minimálně 290 mm, měřicí doteky z tvrdokovu, přístroj musí být vybaven kompenzací průměru měřícího dotyku, doprava, instalace, oživení, vstupní kalibrace, zaškolení obsluhy na místě. Příslušenství (základna) Požadavky na příslušenství: Základna – granitová deska s rozměrem (X, Y, Z) minimálně 500x300x60 mm | 82644.6281 | 100000 | 1 | Ks |  | 0 | 0
3D měřící zařízení manuální s příslušenstvím | Minimální požadované parametry: minimální rozsah stroje (osy X, Y, Z) 390x390x290 mm, minimální přesnost stroje 3,0 + 0,4 L/100 µm, maximální zatížení stolu minimálně 140 kg, maximální výška měřeného dílu minimálně 400 mm, aretace osy X, Y, Z, včetně mechanismu jemného stavění, snímací systém – manuální otočná indexovací hlava s dotykovou sondou, návody na obsluhu v českém jazyce, doprava, instalace, oživení, vstupní kalibrace, zaškolení obsluhy na místě. Příslušenství (upínací systém, sw): Požadavky na příslušenství: Upínací systém: Možnost upnutí tvarově členitých součástí. Stwarový modul pro práci s CAD modelem: Možnost dovybavení v budoucnu. Software stroje: Software v českém jazyce, navádění uživatele pomocí česky mluveného komentáře, (software s mluvenou nápovědou), možnost dokoupení virtuálních licencí pro off-line programování, kompatibilní se softwarem zařízení | 743801.6529 | 900000 | 1 | Ks |  | 0 | 0
Drsnoměr s příslušenstvím | Minimální požadované parametry: Přístroj na měření drsnosti povrchu – mobilní dílenské provedení s oddělitelnou posuvnou jednotkou, barevný podsvícený LCD displej s jednoduchým intuitivním ovládáním a nastavením podmínek měření, systém měření s kluznou patkou, vyhodnocení podle platných norem, rozsah v ose X minimálně 15 mm, rozsah v ose Z minimálně 300 µm, výstup dat USB, DIGIMATIC, RS232C, doprava, Instalace, oživení, kalibrace a zaškolení na místě. Příslušenství (oddělitelná posuvná jednotka): Požadavky na příslušenství Oddělitelná posuvná jednotka kompatibilní s přístrojem, možnost připojení dalších snímačů k vyhodnocovací jednotce | 63636.3636 | 77000 | 1 | Ks |  | 0 | 0
Mikrometr digitální | Minimální požadované parametry: Rozsah minimálně 0-25 mm, numerický krok max. 0,001 mm, měřící dotek s tvrdokovu, přesnost minimálně +/- 1 µm, automatické vypnutí při nečinnosti, alarm slabé baterie, nulování/abs přepínání, pouzdro, doprava | 12396.6942 | 15000 | 1 | Ks |  | 0 | 0
Mikrometr na závity digitální | Minimální požadované parametry: Rozsah minimálně 0-25 mm, numerický krok max. 0,001 mm, přesnost minimálně +/- 4 µm, nulování/abs přepínání, pouzdro, doprava. | 7272.7273 | 8800 | 1 | Ks |  | 0 | 0
Sada měřících kuliček | Minimální požadované parametry: Rozsah minimálně 1-25mm, odstupňováno po 1mm, od každého průměru minimálně 2 ks kuliček (celkem tedy 50 ks kuliček), přesnost minimálně +/- 0,003 mm, pouzdro na uložení kuliček, doprava. | 3851.2397 | 4660 | 1 | Sada |  | 0 | 0
Posuvná měřítka | Minimální požadované parametry: Analogové posuvné měřítko, kovové provedení, rozsah minimálně 0-150 mm, dělení po max. 0,05 mm, ramena délky minimálně 40 mm, aretace pomocí páčky, doprava. | 495.8678 | 600 | 40 | Ks |  | 0 | 0
|  |  |  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0