Příloha č. 6: Technická specifikace

Elektricky polohovatelná lůžka, 12 kusů

Čtyřdílný polohovatelný rošt.

Barevné provedení lůžka buk

Rozměr ložné plochy 200x90 cm (pro matrace 200x90 cm)

Samostatně brzditelná kolečka min. průměru 100 mm

Vnější rozměry lůžka max. 210 x 110 cm

Elektrické nastavení výšky, elektrické nastavení zádového dílu a stehenního dílu.

Výška zdvihu lůžka 30–80 cm +/- 5%

Elektricky nastavitelná poloha Trendelenburg a Antitrendelenburg s náklonem min. 15°

Kovové lamely pro snadnou údržbu

Provedení konstrukce čel lůžka z masivního dřeva.

Provedení postranic z masivního dřeva a kovu

Dělené postranice v poměru 40/60

Sklopný – výkyvný mechanismus postranic, nikoliv teleskopický pomocí zasunutí a nikoli pomocí odklopení

Možnost prodloužení lůžka o min. 20 cm

Maximální provozní zatížení min. 210 kg

Záruka min 24 měsíců.

Garance dodání náhradních dílů min 10 let

Cena včetně dopravy, montáže a zaškolení personálu.

Pasivní matrace, 12 kusů

Vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert)

Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg

Vhodné pro použití při terapii bolesti. Doložení studií dle MEDDEV 2.7.1 nebo vyšších.

Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu

Vhodné pro pacienty až o 150 Kg

Třívrstvé provedení

Provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m3

Vyztužení boků matrace

Pružný PU potah (min 170g/m2)

Voděodolný potah min 1 850 mm vodního sloupce

Prodyšný potah

Potah pratelný na 95 °C