Příloha č. 7: Technická specifikace

Elektricky polohovatelná lůžka, zadavatel požaduje 22 kusů

- pečovatelské lůžko nové s dřevěným obložením, plně polohovatelné pomocí elektromotorů, dělenými postranicemi, pojízdné a brzditelé

- lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné, čela lůžka masiv

- čtyřdílná ložná plocha složená polohovatelného zádového dílu, pevného pánevního, stehenního dílu a lýtkového

- rošt lůžka v provedení z kovových lamel, vhodné pro matraci o rozměrech 200 x 90 cm

- možností prodloužení lůžka o 20 cm

- zádový a stehenní díl ovládaný elektromotory pod ložnou plochu, lýtkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru

- výškový zdvih lůžka pomocí elektromotoru integrovaného pod ložnou plochu v rozsahu maximálně od 29 cm a minimálně do 83 cm

- dělené postranice v poměru 60/40 pomocí výkyvného mechanismu, provedení z kovu, nikoli však z hliníku

- kolečka min. o Ø 100 mm, umístněná pod ložnou plochou

- ruční ovladač lůžka s mechanickým zámkem

- dekor – možnost výběru minimálně z 5 variant

- design čela s kovovým madlem

- min. dvě pouzdra v hlavové části na infuzní stojan a vzpřimovací hrazdu

- nosnost lůžka min. 215 kg

- max. úhel nastavení zádového dílu min. 75°

- max. úhel nastavení stehenního dílu min. 34°

- Maximální náklon při poloze Trendelenburg 15°

- Maximální náklon při poloze Anti-Trendelenburg 18°

- rozměr ložné plochy 200 x 90 cm

- vnější obvod lůžka max. 230 x 106 cm

Pasivní matrace rozměr, zadavatel požaduje 21 kusů

- vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert)

- snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg

- vhodné pro použití při terapii bolesti. Doložení studií dle MEDDEV 2.7.1 nebo vyšších.

- materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu

- vhodné pro pacienty až o 150 Kg

- třívrstvé provedení

- provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m3

- vyztužení boků matrace

- pružný PU potah (min 170g/m2)

- voděodolný potah min 1 850 mm vodního sloupce

- prodyšný potah

- potah pratelný na 95 °C

Antidekubitní matrace s kompresorem, zadavatel požaduje 1 ks

- pro prevenci a léčbu dekubitů 4 . stupně dle EPUAP

- nosnost minimálně 200 kg

- kompletní náhrada matrace, ne pouze podložka.

- možnost volby délky alternujícího cyklu, výběr minimálně ze 3 různých nastavení

- velikost 85 x 200 cm

- max. výška 16 cm

- zcela automatické nastavení hodnot tlaku na základě hmotnosti a polohy ležícího – integrovaná čidla

- bez nutnosti nastavení tlaku kompresoru personálem

- pulsní režim

- režim kontinuálně nízkého tlaku CLP - dynamický režim

- automatické nastavení režimu pro polohu pacienta v sedě – bez nutnosti nastavení personálem

- transportní režim s udržením tlaku matrace bez napájení po dobu min 10. hodin

- CPR konektor u kompresoru

- zvukový a optický alarm - architektura nafukování válců 3:1

- voděodolný a paropropustný, pružný potah

- samostatně vyměnitelné všechny vzduchové válce – celly

Ochrana dělených postranic – 22 sad

- 4dílná polstrovaná ochrana postranic

- Rozměry přesně kopírující rozměry postranic lůžka v poměru 60/40

- Odnímatelné pomocí suchých zipů

- Omyvatelné a dezinfikovatelné