Příloha č. 5 Specifikace plnění v rámci výzvy: Nákup rehabilitačního přístroje pro Domov seniorů Uhlířské Janovice.

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem této výzvy je dodávka nového, nepoužitého a nerepasovaného rehabilitačního přístroje pro pasivní, aktivní a asistované cvičení dolních končetin. Instalace a dodávka musí být provedena v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zejména nařízením vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální požadavky zadavatele na přístroj:

- Přístroj musí splňovat parametry pro aktivně pasivní trénink dolních končetin.

- Tichý elektromotor o výkonu minimálně 200 W s jemným náběhem a doběhem.

- Přístroj musí umožnit následující:

  - Pasivní cvičení: celková paralýza

  - Cvičení s asistencí: částečná svalová aktivita

  - Symetrické cvičení: možnost sledování aktivity pravé a levé končetiny

  - Aktivní cvičení: možnost cvičení jako na rotopedu

  - Isokinetické cvičení: trénink se stálou rychlostí a měnícím se odporem

  - Koordinační trénink: na obrazovce se zobrazují překážky, kterým se cvičící musí vyhnout

  - Možnost nastavení tří stupňů detekce spazmů

  - Obsahuje minimálně jednu motivační hru a biofeedback v barevném provedení.

- Přístroj musí disponovat obrazovkou, která musí splnit následující:

  - Barevná obrazovka v českém jazyce s nastavitelným sklonem pro monitoring rehabilitace s možností provádění změn parametrů během terapie.

  - Velikost obrazovky minimálně 7 palců.

  - Dotykové ovládání obrazovky.

  - Vysoké rozlišení barevné obrazovky vhodné i pro klienty se sníženou ostrostí zraku a poruchami vnímání.

- Jednoduchý START/STOP ovládání na obrazovce s možností vypnutí přístroje hlasem.

- Elektronický setrvačník.

- Možnost změny všech důležitých parametrů během cvičení

- Nastavení polohy pedálů, podpěr dle individuálních potřeb klienta.

- Nastavitelné a stabilní nášlapky pro chodidla.

- Nastavitelná fixace nártů.

- Nastavitelné podpěry lýtek.

- Stabilizace vozíku proti převrácení.

- Vyhodnocení tréninku – monitoring rehabilitace.

- Výškově nastavitelné bezpečnostní madlo poskytující oporu během cvičení pro stabilitu horní části těla. Madlo musí umožnit i nastavení sklonu a být vybaveno protiskluzovým potahem.

- Přístroj musí umožňovat snadnou manipulaci a možnost snadného přemisťování.

Součástí dodávky je dodání do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhujícího personálu, předání všech dokumentů v českém jazyce nezbytných řádnému užívání předmětu plnění.

Uchazeč v nabídce doloží produktový list s technickou specifikací nabízeného zařízení k možnosti kontroly uváděných technických parametrů.