Příloha č. 2 VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

,,Nákup pečovatelských lůžek, nočních stolků a sedacího nábytku do objektu Domova Barbora“

Technická specifikace včetně počtu kusů:

Pečovatelské lůžko………………………………………………………………………………………………..……30 ks

1. Pečovatelské lůžko nové s dřevěným obložením, plně polohovatelné pomocí elektromotoru, dělenými postranicemi, pojízdné ve všech pozicích. Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné, kovové díly práškově lakované, čela lůžka masiv, výplň MDF.

2. Čtyřdílná ložná plocha složená z polohovatelného zádového dílu o min. délce 81 cm, pevného pánevního dílu o min. délce 20 cm, stehenního dílu o min. délce 37 cm a lýtkového dílu o min. délce 55 cm. Ložná plocha je tvořena odnímatelnými kovovými sítěmi, o rozměrech 200 x 86 cm s možností dvojitého prodloužení pomocí šroubu o 10 cm a min. 20 cm s přípravou na doplnění o protektor a vyplňovací kovový element v nožní části. Z důvodu ochrany před vznikem dekubitu je vyžadována dvojitá „autoregrese“ ložné plochy: zádový díl min. 11 cm a stehenní díl min. 6 cm. Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem integrovaným pod ložnou plochu, lýtkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru.

3. Výškový zdvih lůžka zajištěn pomocí elektromotoru integrovaného pod ložnou plochu v rozsahu maximálně od 37 cm a minimálně do 79 cm s automatickým zastavením ve středové poloze 40 cm.

4. Přívod elektřiny zajištěn spirálovým EPR kabelem s transportním háčkem.

5. Dělené teleskopické postranice v poměru ½ a ½, hliníkové, výsuvné ne výklopné, bez středového sloupku, horní okraje dřevěné zaoblené, plynule nastavitelné minimálně ve čtyřech výškových polohách.

6. Čtyři kolečka min. Ø 100 mm, kolečka umístněná pod ložnou plochou tak, aby v žádné poloze nepřesahovala mimo konstrukci – obvodu ložné plochy lůžka. Centrální mechanická brzda v nožní části.

7. Ruční ovladač lůžka s mechanickým zámkem jednotlivých funkcí, světelnou signalizací vybrané funkce a kombinací zvukové a světelné signalizace poruchy ovladače. Přednastavené předvolby poloh jedním tlačítkem: výškový zdvih, polohování zádového a stehenního dílu, souběžné polohování zádového a stehenního dílu. Propojení lůžka s ovladačem pomocí spirálového EPR kabelu a transportním háčkem.

8. Dekor – dle výběru

9. Min. dvě pouzdra v hlavové části na infuzní stojan, vzpřimovací hrazdu, lampičku

10. Nosnost lůžka min. SWL 205 kg

11. Maximální hmotnost klienta min. 190 kg

12. Max. úhel nastavení zádového dílu min. 70°

13. Max. úhel nastavení stehenního dílu min. 32°

14. Náklon lůžka hlavová část cca 15°

15. Náklon lůžka nožní část 15°

16. Rozměr ložné plochy min. 200 x 86 cm

17. Vnější obvod lůžka max. 208 x 106 cm

18. Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52

19. Vzpřimovací hrazda – kovová, lakovaná, šedá

20. Plastová rukojeť k umístění na hrazdu – šedá

Pasivní antidekubitní matrace………………………………………………………….30 ks

1. Pasivní antidekubitní matrace vhodná, pro použití ve zdravotnictví a pečovatelství.

2. Matrace vyrobena ze studené polyuretanové pěny o hustotě cca 41 kg/m³, odpor proti stlačení 3,6 kPa/m² s podélnými a příčnými prořezy v oblastech - hlava, paty s hustším prořezem.

3. Rozměr matrace odpovídající rozměrům ložné plochy lůžka cca 200 x 86 cm.

4. Výška matrace min. 14 cm

5. Nosnost minimálně 200 kg

6. Prevence rizika dekubitu min. III.

7. Nehořlavost CRIB 5

8. Potah matrace elastický, voděodolný, paropropustný a dezinfikovatelný.

9. Nehořlavost CRIB 7

10. Zip potahu matrace min. 180°. Jednostranná, vysokofrekvenčně svařovaná chlopeň kryjící zip po celém obvodu matrace.

Lůžko s laterálním náklonem…………………………………………………………….1 ks

| 1. Lůžko pevné konstrukce, plně polohovatelné pomocí elektromotoru, pojízdné, nerozebíratelné, kovové části práškově lakované |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200 x 90 cm, zdvih a polohování ložné plochy zajištěno pomocí třech sloupových jednotek, lýtkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru. |  |  |
| 3. Lůžko vybaveno záložní baterií. Laterální náklon maximálně +/- 15° (při větším náklonu, jak 15° dochází při manipulaci s klientem (náklon lůžka + přenesení váhy klienta ke kraji k nestabilitě lůžka a hrozí překlopení). Autoregrese zádového dílu minimálně 11 cm. Možnost nastavení pozice „kardiacké křeslo“. Možnost mechanického odblokování zádového dílu. 4. Ložná plocha tvořena odnímatelnými plastovými díly. Kovové části práškově lakované. |  |  |
| 5. Hlavové a nožní čelo odnímatelné, tvořeno AL sloupky a HPL výplní v dřevěném dekoru. 6. čtyři horizontálně umístěná ochranná kolečka v rozích lůžka. Možnost prodloužení lůžka o minimálně 12 cm. Zdvih lůžka v rozsahu maximálně od 45 cm a minimálně do 80 cm. |  |  |
| 7. čtyři kolečka o průměru minimálně 150 mm, všechna čtyři kolečka centrálně bržděná. |  |  |
| 8. Průběžné AL postranice s integrovaným prodloužením. |  |  |
| 9. Centrální ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování, možností uzamčení jednotlivých poloh a přednaprogramovanými polohami: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha. |  |  |
| 10. Odpojitelný ruční (klientský) ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování. |  |  |
| 11. Nožní ovladače integrované do podvozku pro výškový zdvih a laterální náklon s mechanickou ochranou proti nechtěnému polohování. |  |  |
| 12. Držáky na infuzní stojan, hrazdu. 13. Dvě lišty na drobné příslušenství, umístěné pod ložnou plochou. |  |  |
| 14. Nosnost lůžka minimálně 240 kg. |  |  |
| 15. Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52 |  |  |

16.Vzpřimovací hrazda kovová, lakovaná - šedá

17. Plastová rukojeť k umístění na hrazdu – šedá

Pasivní antidekubitní matrace - pro klienty s vysokým rizikem vzniku dekubitu…….1 ks

1. Pasivní, dvouvrstvá, antidekubitní matrace vhodná pro použití v pečovatelství.

2. Vrchní vrstva matrace vyrobena ze studené polyuretanové pěny o hustotě 50 kg/m³, odpor proti stlačení 3,6 kPa/m² s podélnými prořezy v rizikových oblastech - hlava, pánev, paty.

Spodní vrstva matrace vyrobena ze studené polyuretanové pěny o hustotě 41 kg/m³, odpor proti stlačení 3,9 kPa/m² s příčnými prořezy, které zajišťují dokonalé přizpůsobení matrace, při polohování lůžka.

3. Prevence rizika dekubitu riziko dekubitu IV.

4. Nehořlavost CRIB 5

5. Rozměr matrace 200 x 87 x 14 cm

6. Nosnost minimálně 200 kg

7. Potah matrace složen ze dvou rozdílných materiálů. Vrchní díl potahu, elastický, voděodolný, paropropustný a desinfikovatelný. Nehořlavost CRIB 7. Spodní díl potahu, voděodolný, paropropustný a desinfikovatelný. Nehořlavost CRIB 5. Potah musí zajišťovat dokonalé přizpůsobení matrace, při polohování lůžka.

8. Zip potahu po celém obvodu matrace, tj. 360°. Jednostranná chlopeň kryjící zip po celém obvodu matrace, vysokofrekvenčně svařovaná.

9. Na boční straně potahu transportní madla umožňující jednoduchou manipulaci s matrací.

Cena lůžka s laterálním náklonem bude včetně zaškolení personálu certifikovanou osobou, zaměřené na efektivní využití funkcí polohovatelného lůžka se zaměřením na použití laterálního náklonu v přímé péči, prevenci zranění a úrazů pečovatelského personálu, praktický nácvik každodenních činností.

Noční stolek s jídelní deskou……………………………………………………………44 ks

1. Klientský stolek pojízdný s integrovanou jídelní deskou, oboustranný.

2. Jídelní deska s plynulým nastavením výšky pomocí plynopružiny a možností náklonu.

3. Oboustranná horní zásuvka se zajištěním proti úplnému vysunutí s vyjímatelnou plastovou ABS vložkou, nika, vložená dvířka z obou stran, úhel otevírání 100°, vnitřní posuvná police.

4. Pevná hliníková madla na zásuvkách, dvířkách a bocích stolku s roztečí min. 305 mm

5. Korpus stolku se zaoblenými hranami, vyroben z LTD o síle min. 18 mm, hrany z ABS materiálu o síle min. 2 mm.

6. Ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku

7. Dvojitá kolečka o průměru min. 50 mm, min. dvě kolečka bržděná

8. Rozměry stolku nejlépe: 48 x 50 x 90 cm

9. Dekor – výběr dle vzorníku

Noční stolek bez jídelní desky…………………………………………………………..60 ks

1. Klientský stolek dřevěný, pojízdný.

2. Zásuvka se zajištěním proti úplnému vysunutí s vyjímatelnou plastovou (ABS) vložkou, vložená dvířka, úhel otevírání 100°, vnitřní posuvná police.

3. Pevná hliníková madla na zásuvkách, dvířkách a bocích stolku s roztečí min. 305 mm

4. Korpus stolku z LTD o síle min. 18 mm, hrany z ABS materiálu o síle min. 2 mm.

5. Ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku

6. Dvojitá kolečka o průměru min. 50 mm, min. dvě kolečka bržděná

7. Rozměry stolku nejlépe: 48 x 50 x 80 cm

8. Dekor- výběr dle vzorníku

Sedací nábytek

1. korpus - lamino s dekorem dřeva, překližka, polyuretanová pěna pro změkčení, potahová látka

2. sedák - dřevěný rám, vlnovkové pružiny, studená polyuretanová pěna, čalounické rouno, potahová látka

3. opěrné polštáře- studená polyuretanová pěna , čalounické rouno, potahová látka

4. vyšší sed min. 47 cm,

5. snímatelné čalounění sedáků, opěrných polštářů a područek na suchý zip

6. výběr potahů dle vzorníků - vysoce odolný mat., snadná údržba, čistitelné pouze vodou

7. možnost sedacích části s úložným prostorem bez rozkladu

8. nožičky výběr dle vzorníku (dekor dřevo)

Druhy sedacího nábytku:

1. křeslo- rozměr cca 100 x 90 x 90 cm………………………………………………..….2 ks

2. podnožka(taburet) cca 70 x 64 x 42 cm…………………………………..…………....2 ks

3. trojsed  cca 225 x 90 x 90 cm………………………………………………………..….2 ks

4. dvojsed cca 160 x 90 x 90 cm…………………………………………………………....1 ks

5. rohová sestava se zakončením cca 440 x 220 x 90 cm…………………………………1 ks

Viz. ilustrační foto níže