ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

tel. 312 256 601  fax 312 256 610

IČ 75030926

SPECIFIKACE  DEFIBRILÁTORU

Všeobecná specifikace:

- monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor

- modulární systém – oddělitelný systém pracující samostatně po modulech monitor, pacientský modul, defibrilátor/kardiostimulátor

- hmotnost přístroje do 6,5 kg

- ovládání a komunikace přístroje včetně všech hlášení na monitoru a nabídky v menu v českém jazyce

- jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu

- zobrazení aktuálního času, možnost stopek

- provozní teplota přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí od -5 do +40 °C

- ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy min. IP54 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce

- ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce

- stabilní proti převážení v sanitním vozidle

- viditelné světelné alarmy a zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónů

- interní tiskárna: termotiskárna, šíře papíru minimálně 100 mm, volitelná rychlost tisku min. 12,5, 25,0 a 50 mm/s, tisk minimálně 6 svodů pod sebou současně, tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3, bezúdržbové provedení

- interpretace (analýza) 12ti svodového EKG na tištěném záznamu

- Li-ion baterie s minimální životností 2 roky

- informace o zbývající kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce zobrazující symbolem a v minutách

- certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjení napájení přístroje 12 V DC - certifikát musí být předložen přímo v nabídce

- modul telemedicíny - datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního integrovaného GSM modemu (4G/LTE) s možností odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovaná kardiologická pracoviště emailem

- datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního integrovaného GSM modemu (4G/LTE) s možností odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovaný server ZZS pro účely párování danného EKG s EZD

- datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje s možností odesílání těchto dat bezdrátově na centrální úložiště ZZS např. na FTP server

- možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu – potřebný software bude součástí dodávky ZDARMA

- integrovaný modul CPR

- integrovaný modul Bluetooth pro komunikaci s externím zařízením (plicní ventilátor, masážní KPR přístroj, EZD apd.)

- plně funkční integrace se systémem mobilního zadávání dat EZD (dodavatel: European Medical Distribution s.r.o., Slovensko; tablety: Panasonic) - součástí nabídky musí být prohlášení vydané a podepsané dodavatelem systému (European Medical Distribution s.r.o.), že nabízený přístroj je plně integrován se systémem mobilního zadávání dat (viz výše)

- sada kompletního provozního příslušenství

- ochranná transportní brašna s reflexními pruhy pro kabely, snímače a provozní příslušenství

- návod k použití kompletně v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě

Monitor/monitorované parametry :

- minimálně 8 ́ ́ barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností za stížených podmínek

- současné zobrazení minimálně 5ti křivek barevně odlišených (EKG/I,II,III, DE, pletysmografická křivka, kapnografycká křivka, event. masážní křivka KPR)

- zobrazení křivek při monitorovaném 12ti svodovém klidovém EKG na displeji ve formátu  6 x 2 s možností volitelného formátu tisku 6 x 2 a 3 x 4

- monitorace pacientů všech věkových kategorií (neonatal, pediatr, adult)

- monitorace EKG 3/5/12 svodů

- monitorace 12ti svodové klidové EKG vč.

- monitorace SpO2 - číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty

- monitorace PI – periferní index

- monitorace EtCO2 - číselná hodnota (možnost kPa i mmHg) vč. kapnografické křivky, systém umožňující měření intubovaných neintubovaných pacientů, systém main-stream

- monitorace NIBP - číselná hodnota, měření manuálně i automaticky

- možnost volitelně rozšířit o další funkce jako SpCO, IBP, Teplota, Wi-Fi,

Defibrilátor/pacemaker

- bifázický impulz kompenzovaný impedancí min. 200 J

- AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines CPR 2015 s možností snadné úpravy při změně doporučených postupů

- akustický metronom pro správnou frekvenci provádění kompresí hrudníku s možností výběru poměrů (30:2, 15:2, kontinuálně)

- zobrazení počtu podaných výbojů, zobrazení času od poslední defibrilace

- bifázický konfigurovatelný protokol AED

- přístroj bez defibrilačních přítlačných pádel, defibrilační výboj s přenosem pomocí jednorázových defibrilačních/stimulačních nalepovacích elektrod uvedených v číselníku ZP – ZUM !!!

- transkutánní pacer s minimálně 2 módy provozu DEMAND a FIX

- stimulace přes defibrilační/stimulační nalepovací elektrody, defibrilace/stimulace a to pro dospělé, děti i novorozence

- terapeutický kabel (min.1 m) pro multifunkční elektrody k napojení pacienta na nosítkách v

sanitním vozidle

Příslušenství

- multifunkční elektrody pro dospělé

- multifunkční elektrody pro děti

- Sp02 senzor s propojovacím kabelem Sp02

- kabel k ETC02 včetně čidla EtC02

- NIBP manžeta dospělá (standard, dětská , novorozenecká)

- EKG kabel 4 svod, EKG 12 svod – hrudní svody

- papír EKG záznam

- terapeutický kabel ( min 1 m) pro multifunkční elektrody

- ochranná transportní brašna s reflexními pruhy pro kabely

- certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjení napájení přístroje 12 V DC

Zadavatel si vyhrazuje vyzvat uchazeče v rámci Výběrového řízení o předvedení nabízeného přístroje s předvedením požadovaných funkcí přístroje dle uvedené specifikace zadavatele.