## cast_A_laborator_slabo
číslo partnera a název veřejné zakázky:
P_14 - Nákup učebních pomůcek_Laboratoř pro slaboproud - část A
NABÍDKA
Název požadovaného výrobku | technická specifikace požadovaného výrobku | maximální možná cena bez DPH/jednotka | maximální možná cena včetně DPH/jednotka | množství | jednotka | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem včetně DPH
VZ ČÁST A laboratoř pro slaboproud, 4 laboratorní stoly - každý stůl bude obsahovat moduly pro měření elektrických obvodů - modul zdroje elektrického napětí, čítače a generátoru funkcí, digitálního osciloskopu (min. 25 MHz), modul multimetru, dekády RLC, digitální mikropáječka + 1 stůl učitelský, který bude obsahovat modul zdroje elektrického napětí, čítače a generátoru funkcí, digitálního osciloskopu (min. 100 MHz), modul multimetru, dekády RLC, digitální mirkopáječka. DO PLNĚNÍ ZAKÁZKY JE ZAHRNUTA I CENA ZA DOPRAVU, MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU LABORATORNÍCH STOLŮ. | Stůl (každý stůl se skládá z desky stolu, desky police, přístrojové nástavby, nohou stolu a z požadovaných modulů, všechny části laboratorního stolu musí být kompatibilní): deska stolu, rozměr min.1600 x 800 x 25 mm (5 kusů). Pracovní deska je uložena na masivním ocelovém rámu – hlavní nosník je vyroben z profilu Jäckel min. 40 x 60 x 3 mm, který zaručuje, že desku lze bez potíží rozloženě zatížit min.150 kg. Výšku pracovní desky lze nastavit. Konstrukce rámu a nohou vytváří dostatečně tuhý základ stolu ve všech osách. Rám je vybaven sadou otvorů se závity pro montáž dalšího budoucího příslušenství, jako jsou například kabelové kanály. Pracovní deska stolu je vyrobena z kvalitního laminátu o síle min.25 mm se zvýšenou odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany desky jsou vyrobeny z plastu ABS o síle min 2 mm a lepeny polyuretanovým lepidlem, které vykazuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a zároveň je velmi odolné proti dlouhodobě působící vlhkosti. Deska police: rozměr min.1600 x 400 x 25 mm. (5 kusů). Police je vyrobena z kvalitního vysokotlakého lamina o síle min.25 mm se zvýšenou odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany desky jsou vyrobeny z plastu ABS o síle min. 2 mm a lepeny polyuretanovým lepidlem, které vykazuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a vlhkosti. Deska police slouží k umístění přístrojové nástavby, tak aby přístojová nástavba s moduly neležela na desce stolu.Deska police je pevně spojena se stolem. Nosnost police je min. 80 kg. | 141622.314 | 171363 | 5 | kus |  | 0 | 0
Přístrojová nástavba: rozměr min. 281 x 1600 x 440/402 mm (v x š x h1/h2) (5 kusů). Přístrojová nástavba je určena pro zabudování všech elektro Modulů. Pro snadnější odečítání hodnot z přístrojů jsou přístroje umístěné v nástavbě nakloněny pod úhlem min. 5° max.10°. Nástavba je konstruována tak, že i na plně osazenou nástavbu lze položit další přístroje o celkové hmotnosti až 90kg. Pro ventilaci je nástavba vybavena v přední horní části větracími štěrbinami. V zadní části nástavby je otvor pro případnou instalovat min. 3 jednofázových zásuvek. Korpus nástavby je vyroben z vysokotlakého lamina s povrchem se zvýšenou odolností povrchu proti mechanickému poškození a opálení. Tloušťka lamina je min. 18 mm. Přístrojová nástavba je uchycena držáky k desce police.
Nohy stolu: Konstrukce nohou splňuje zatížení pracovní desky do min. 150 kg, je provedena ze silnostěnného jäckelu. Ve svislém krytu nohy se nalézají dva dostatečně velké prostory pro protažení všech potřebných kabelů či tlakových hadic do a z nástavby, popřípadě do dalších zařízení spojených se stolem. Konstrukce nohou dovoluje vytáhnout kabely či hadice v různých výškách stolu. Pro přívod elektrického proudu či stlačeného vzduchu jsou v nohách připraveny otvory o minimálním rozměru 20x40mm. Konstrukce nohy umožňuje snadné řetězení jednotlivých stolů do ucelených skupin. V kombinaci se systémem zámků nosníků pracovních desek umožňuje jednoduché přestavění výšky stolu. Pro vyrovnání nerovností podlahy jsou nohy vybaveny dorovnávacími šrouby. Pro mobilní využití stolu lze tyto dorovnávací šrouby nahradit pojezdovými antistatickými kolečky. Celková nosnost stojných nohou je min.350 kg.
Zabudovaný modul 1F centrální vypínač, jištění, chránič, tlačítko STOP, vypínač osvětlení (5 kusů). Modul obsahuje jistič, proudový chránič, signalizační kontrolku zapnutí, kompletní inteligentní sběrnici kompatibilní s elektrickou výbavou nástavby. Modul obsahuje blokování samočinného zapnutí po výpadku proudu a integrované tlačítko vypnutí TOTAL STOP. Modul je dále vybaven podřízeným vypínačem, který slouží k ovládání externího svítidla.
Zabudovaný modul dvojitého DC laboratorního reg. zdroje 2xmin.0V max.40V/3A, 5V/3A. Modul je vybaven dvěma samostatnými zdroji s plynulou regulací napětí v rozsahu 0 ÷ 40V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ 3A a pevným zdrojem napětí 5V/3A. (5 kusů). Regulovatelná část zdroje je vybavena měřicími přístroji jak pro napětí, tak i pro proud. Indikace omezení proudu je provedena blikající desetinnou tečkou na příslušném proudovém měřicím přístroji a přerušovaným zvukovým signálem. Výstupy jednotlivých zdrojů jsou ovládány samostatným tlačítkem s kontrolkou pro jejich jednoduchou obsluhu. Modul je dále vybaven tlačítkem pro spojení regulovatelných zdrojů do jednoho symetrického zdroje.
Zabudovaný modul čítače a generátoru (5 kusů). Modul čítače a generátoru obsahuje dvoukanálový programovatelný generátor funkcí s čítačem; šířka pásma min.1μHz max. 20MHz; čítač min.100mHz max. 200MHz; obsahuje rozhraní USB.
Zabudovaný modul prozváněčky (5 kusů). Modul je určen pro snadné vyhledání vodiče ve svazku, přerušeného spoje nebo zkratu, kontrolu zapojení atd. Zkrat je indikován zvukově a pomocí kontrolky. Modul má vlastní napájení pomocí dvou baterií AA. Modul je svou funkcí nezávislý na ostatních Modulech přístrojové nástavby.
Zabudovaný modul digitálního dvoukanálového osciloskopu 25 MHz s barevným LCD displejem (4 kusy, žákovské stoly). Digitální dvoukanálový real-time osciloskop s šířkou měřeného pásma 25 MHz. USB komunikace. Ukládání a prohlížení průběhů. Výpočetní funkce. Barevný LCD displej s vysokým rozlišením a kontrastem. Modul obsahuje dvě měřící šňůry. Vstup: DC, AC, GND, max. vstupní měřitelné napětí: 300 V. Zařízení musí být kompatibilní s Modulem čítače a generátoru.
Zabudovaný modul digitálního dvoukanálového osciloskopu 100 MHz s barevným LCD displejem (1 kus, učitelský stůl). Digitální dvoukanálový real-time osciloskop s šířkou měřeného pásma 100 MHz. USB komunikace. Ukládání a prohlížení průběhů. Výpočetní funkce. Barevný LCD displej s vysokým rozlišením a kontrastem. Modul obsahuje dvě měřící šňůry. Vstup: DC, AC, GND, max. vstupní měřitelné napětí: 300 V. Zařízení musí být kompatibilní s Modulem čítače a generátoru.
Zabudovaný modul digitálního multimetru (5 kusů). Modul multimetru má vysokou přesnost, funkci automatického rozsahu. Vlastnosti: měření UDC, UAC, IDC, IAC, R, C, f, spojitosti, diod, dBm Funkce HOLD, MAX/MIN, REL, COMPARE, Manuální nebo automatické přepínání rozsahů, Rozsah měření velkého proudu min. 20 A
Zabudovaný modul odporové, indukční a kapacitní dekády (5 kusů). Modul obsahuje dekádu se třemi nezávislými sekcemi pro odpor, indukčnost a kapacitu. Rozsahu hodnot pro odpor je min.1 Ω max. 999999 Ω, pro indukčnost min.1 µH max. 99,999 mH a pro kapacitu min.10 pF max.999,99 nF. Jednotlivé veličiny jsou od sebe navzájem galvanicky odděleny a mají samostatné výstupy. Hodnoty se volí tlačítky „+“ a „-„ na daném řádu přepínače pro každý řád hodnot a veličinu samostatně. Nastavená hodnota je zobrazena na mechanickém displeji přepínače.
Zabudovaný modul propojovací bezpečnostní svorky 6 řad 10A (5 kusů). Modul bezpečnostních propojovacích svorek je určen pro distribuci napětí z laboratorních zdrojů do dalších, připojených zařízení, popřípadě pro elektrické spojení vstupů a výstupů dalších přístrojů a zařízení. Barevné provedení 2x červená, 2x černá, 2x modrá. Svorky lze použít i pro síťové napětí 230V. Modul je kompatibilní se všemi měřícími moduly.
Digitální mikropáječka min. 80 max. 450°C/50W (5 kusů). Tři uživatelsky programovatelné teploty. ESD provedení. Výkon min.50 W. Funkce TURBO pro maximální dodávku energie do pájeného dílu. Funkce zamykání nastavené teploty pro řízenou výrobu. Digitální vyhodnocení čidla teploty pro lepší stabilitu a vyšší přesnost. Uživatelská kalibrace. Programovatelný EKO režim pro úsporu energie a hrotů. Funkce auto-vypnutí, LCD displej. Nastavení jasu displeje.Ovládání pomocí otočného knoflíku s tlačítky.
Svítidlo LED, šíře min.1300 mm (5 kusů). Svítidlo LED je koncipováno jako univerzální svítidlo na bázi vysoce svítivých LED v profilované hliníkové liště s krytem z matného plastu. Svítidlo je umístěno pod přístrojovou nástavbou, vypínač je součástí napájecího a jisticího modulu.
Pájecí hrot pro páječku průměr 0,5 mm (15 kusů) musí být kompatibilní s digitální mikropáječkou dodané v této zakázce
Pájecí hrot pro páječku 1,6 mm (15 kusů) musí být kompatibilní s digitální mikropáječkou dodané v této zakázce
Pájecí hrot pro páječku 2,4 mm (15 kusů) musí být kompatibilní s digitální mikropáječkou dodané v této zakázce
VZ ČÁST A Panel výuky 1 | Panel výuky 1: Panel výuky domovních instalací, bytová rozvodnice. Výukový panel slouží k procvičování a experimentům při zapojování domovních jednofázových elektrických instalací v sítích TN-S a TN-C se zásuvkami a svítidly s využitím spínačů, časových spínačů i elektroměru a HDO. Napájení tohoto panelu je realizováno napětím 230V/50Hz z elektrické sítě. Příslušenství šňůry: 2x zelenožlutá, 2x modrá, 2x černá (min. 30cm), 3x zelenožlutá, 3x modrá, 3x černá (min.100 cm) | 21556.1983 | 26083 | 1 | kus |  | 0 | 0
VZ ČÁST A Panel výuky 2 | Panel výuky základních zapojení domovních instalací. Výukový panel slouží k procvičování a experimentům při zapojování základních silnoproudých domovních rozvodů klasického typu. Panel je vybaven simulátorem osmi poruch, které učitel může aktivovat pomocí přepínačů pod uzamykatelnými dvířky. Napájení panelu je realizováno napětím 230V/50Hz z elektrické sítě. Příslušenství šňůry: 5x zelenožlutá, 5x modrá, 5x černá (min.30cm). | 16332.2314 | 19762 | 1 | kus |  | 0 | 0
VZ ČÁST A Panel výuky 3 | Panel výuky základních zapojení světelných zdrojů. Výukový panel slouží k procvičování a experimentům při zapojování základních typů světelných zdrojů a svítidel se žárovkami a zářivkami. Kombinací použitých prvků lze porovnávat jejich vliv na funkci jednotlivých světelných zdrojů. Panel lze kombinovat s výukovými panelem č. 2 (Panel výuky základních zapojení domovních instalací). Napájení panelu je realizováno napětím 230V/50Hz z elektrické sítě. Příslušenství šňůry: 5x zelenožlutá, 5x modrá, 5x černá (min. 30cm) | 9801.6529 | 11860 | 1 | kus |  | 0 | 0
VZ ČÁST A Panel výuky 4 | Panel výuky pro měření a testování jednoho a třífázových rozvodů. Výukový panel umožňuje studentům praktické měření elektrických spotřebičů a elektrických sítí pomocí standardních testovacích přístrojů pro jednofázové i třífázové elektrické sítě. Panel je navíc vybaven funkčními přepínači pro nastavení hodnot a simulací poruchových stavů, které učitel může aktivovat pomocí přepínačů pod uzamykatelnými dvířky. Napájení tohoto panelu je realizováno napětím 3x 400V/50Hz z elektrické sítě. Příslušenství šňůry: 1x zelenožlutá, 1x modrá, 3x černá (min.100cm) | 26145.4545 | 31636 | 1 | kus |  | 0 | 0
|  |  |  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | DPH 21 % |  |  |  | 0
|  |  |  | cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0