Příloha č. 7: Technická specifikace

Elektricky polohovatelná lůžka, zadavatel požaduje 22 kusů

- pečovatelské lůžko nové s dřevěným obložením, plně polohovatelné pomocí elektromotorů, dělenými postranicemi, pojízdné a brzditelé

- lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné, čela lůžka masiv

- čtyřdílná ložná plocha složená polohovatelného zádového dílu, pevného pánevního, stehenního dílu a lýtkového

- rošt lůžka v provedení z kovových lamel, vhodné pro matraci o rozměrech 200 x 90 cm

- možností prodloužení lůžka o 20 cm

- zádový a stehenní díl ovládaný elektromotory pod ložnou plochu, lýtkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru

- výškový zdvih lůžka pomocí elektromotoru integrovaného pod ložnou plochu v rozsahu maximálně od 29 cm a minimálně do 83 cm

- dělené postranice v poměru 60/40 pomocí výkyvného mechanismu, provedení z kovu, nikoli však z hliníku

- kolečka min. o Ø 100 mm, umístněná pod ložnou plochou

- ruční ovladač lůžka s mechanickým zámkem

- dekor – možnost výběru minimálně z 5 variant

- design čela s kovovým madlem

- min. dvě pouzdra v hlavové části na infuzní stojan a vzpřimovací hrazdu

- nosnost lůžka min. 215 kg

- max. úhel nastavení zádového dílu min. 75°

- max. úhel nastavení stehenního dílu min. 34°

- Maximální náklon při poloze Trendelenburg 15°

- Maximální náklon při poloze Anti-Trendelenburg 18°

- rozměr ložné plochy 200 x 90 cm

- vnější obvod lůžka max. 230 x 106 cm

Pasivní matrace rozměr, zadavatel požaduje 21 kusů

vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert)

snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg

vhodné pro použití při terapii bolesti. Doložení studií dle MEDDEV 2.7.1 nebo vyšších.

materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu

vhodné pro pacienty až o 150 Kg

třívrstvé provedení

provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m3

vyztužení boků matrace

pružný PU potah (min 170g/m2)

voděodolný potah min 1 850 mm vodního sloupce

prodyšný potah

potah pratelný na 95 °C

Antidekubitní matrace s kompresorem, zadavatel požaduje 1 ks

pro prevenci a léčbu dekubitů 4 . stupně dle EPUAP

nosnost minimálně 200 kg

kompletní náhrada matrace, ne pouze podložka.

možnost volby délky alternujícího cyklu, výběr minimálně ze 3 různých nastavení

velikost 85 x 200 cm

max. výška 16 cm

zcela automatické nastavení hodnot tlaku na základě hmotnosti a polohy ležícího – integrovaná čidla

bez nutnosti nastavení tlaku kompresoru personálem

pulsní režim

režim kontinuálně nízkého tlaku CLP dynamický režim

automatické nastavení režimu pro polohu pacienta v sedě – bez nutnosti nastavení personálem

transportní režim s udržením tlaku matrace bez napájení po dobu min 10. hodin

CPR konektor u kompresoru

zvukový a optický alarm architektura nafukování válců 3:1

voděodolný a paropropustný, pružný potah

samostatně vyměnitelné všechny vzduchové válce – celly

Ochrana dělených postranic – 22 sad

- 4dílná polstrovaná ochrana postranic

- Rozměry přesně kopírující rozměry postranic lůžka v poměru 60/40

- Odnímatelné pomocí suchých zipů

- Omyvatelné a dezinfikovatelné