**Specifikace přístrojového vybavení**

**A/ přístroj pro dekontaminaci odpadu – položka 087**

* Přístroj musí zajišťovat dekontaminaci, pachovou neutralizaci a objemovou redukci použitých inkontinenčních pomůcek (pleny, podložky atd.) tak, aby byl odpad nadále klasifikován a likvidovatelný jako „ostatní“ a před odvozem byl neprodyšně uzavřen
* Instalace – el.energie 230V, bez požadavku na připojení k odpadnímu potrubí a přívodu teplé vody
* Mobilita – možnost snadného přemístění do jiného prostoru
* Pracovní prostor – v provedení nerez
* Pracovní rychlost –jeden cyklus max.3 minuty
* Pracovní objem – minimálně 100 l
* Automatické dávkování dekontaminační chemikálie
* Snadná obsluha

**B/ myčka podložních mís a močových lahví – položka 086**

* Přístroj musí zajišťovat umytí a účinnou dezinfekci vložených nádob, stejně jako eliminovat nebezpečí usazenin. Použitelnost je vyžadována pro běžné typy podložních mís, močových lahví a nádob do toaletních křesel
* Instalace – volně stojící, hloubka maximálně 600 mm (jsme omezeni prostorem), el.energie – 230V, voda – studená, odpad do 110 mm
* Pracovní prostor – nerez
* Povrchová úprava - polyuretan
* Pracovní proces – nízká spotřeba vody a el.energie, hlučnost do 54 dB (norma pro mezibytové příčky, kterou jsme omezeni), termální dezinfekce (98 stupňů Celsia) , plná kontrola teploty dezinfekce v průběhu mycího cyklu, tlak použitých kapalin v průběhu mytí konstatní, není závislý na tlaku na přívodu vody
* Bezpečnost provozu – uzamčení dvířek myčky po celou dobu cyklu, ochlazení nádob před vyjmutím
* Snadná obsluha, samostatné programy pro podložní mísy a pro močové láhve