Požadovaná technicko-uživatelská specifikace a výčet výměr kolejnicového systému pro Domov Sedlčany

Požadovaná obecná specifikace:

Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se zvedacími jednotkami pro jednofázový transport imobilních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého popruhu. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém prostřednictvím ručního ovladače. Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací.

Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro vícefázový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující! Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání vyhovující.

S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů požadujeme minimálně tříbodové zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou šířku závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu pro potřeby zadavatele vyhovující.

Kolejnicový systém v rozsahu výčtu výměr pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů a pod.)"

Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování.

Požadovaná konfigurace, výčet výměr:

1. pavilon, 6.NP

- 163 A - částečné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 3,1 m) pro manipulace a transport s navazující přímou dráhou (cca 3,3 m) s možností transportu do přilehlé chodby 1. Nosnost 220 kg.

- 163 B - částečné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 3,7 m) pro manipulace a transport s navazující přímou dráhou (cca 2 m) s možností transportu do přilehlé chodby 1. Nosnost 220 kg.

- 164 A - částečné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 3,1 m) pro manipulace a transport s navazující přímou dráhou (cca 3,2 m) s možností transportu do přilehlé chodby 1. Nosnost 220 kg.

- 164 B - částečné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 3,3 m) pro manipulace a transport s navazující přímou dráhou (cca 2 m) s možností transportu do přilehlé chodby 1. Nosnost 220 kg.

- 165 A - částečné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 2,7 m) pro manipulace a transport s navazující přímou dráhou (cca 2,8 m) s možností transportu do přilehlé chodby 2. Nosnost 220 kg.

- 165 B - částečné vykrytí plochy pokoje (cca 3,3 x 3,7 m) pro manipulace a transport s navazující přímou dráhou (cca 1,9 m) s možností transportu do přilehlé chodby 2. Nosnost 220 kg.

- 166 B - částečné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 3,6 m) pro manipulace a transport s navazující přímou dráhou (cca 2,2 m) s možností transportu do přilehlé chodby 2. Nosnost 220 kg.

- Centrální koupelna - částečné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 3,1 m) pro manipulace a transport s navazující přímou dráhou (cca 3,3 m) s možností transportu do přilehlé chodby 2. 
Nosnost 220 kg.

- Chodba 1 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 6,8 x 2,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 2 a pokojů 164A, 164B, 163A a 163B. Nosnost 220 kg.

- Chodba 2 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 6,9 x 2,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 1, pokojů 165A, 165B, 166B a centrální koupelny. 
Nosnost 220 kg.

2. pavilon, 6.NP

- 263A - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3 x 2,9 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 263 C. Nosnost 220 kg.

- 263 B - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 5,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 263 C. Nosnost 220 kg.

- 263 C Chodba - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,3 x 3,2 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé koupelny 263 D, pokojů 263 A a 263 B a chodby 1. 
Nosnost 220 kg.

- 263 D Koupelna s WC - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,7 x 2,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 263 C. Nosnost 220 kg.

- 264 A - částečné vykrytí plochy pokoje (cca 2,4 x 2,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 264 C. Nosnost 220 kg.

- 264 B - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 5,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 264 C. Nosnost 220 kg.

- 264 C Chodba - částečné vykrytí plochy pokoje přímou dráhou (cca 1,9 m) a přímou dráhou (cca 5,4 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 2 a pokojů 264 A a 264 B. Nosnost 220 kg.

- 265 A - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 2,9 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 265 C. Nosnost 220 kg.

- 265 B - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 5,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 265 C. Nosnost 220 kg.

- 265 C Chodba - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,3 x 3,2 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé koupelny 265 D, pokojů 265 A a 265 B a chodby 2. Nosnost 220 kg.

- 265 D Koupelna s WC - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,7 x 2,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 265 C. Nosnost 220 kg.

- 266 B - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,1 x 5,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 266 C. Nosnost 220 kg.

- 266 C Chodba - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 2,1 x 2,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé koupelny 265 D, pokojů 265 A a B a chodby 1. Nosnost 220 kg.

- Centrální koupelna - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 2,9 m) pro manipulace a transport s navazující přímou dráhou (cca 0,6 m) s možností transportu do přilehlé chodby 266 C. Nosnost 220 kg.

- Chodba 1 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 6,8 x 2,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 2, 265 C a 266 C. Nosnost 220 kg.

- Chodba 2 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 6,8 x 2,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 1 a 263 C. Nosnost 220 kg.

3. pavilon, 6.NP

- 362 A - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,7 x 3,9 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 362 C. Nosnost 220 kg.

- 362 B - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 5,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 362 C. Nosnost 220 kg.

- 362 C Chodba - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 2,1 x 1,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé koupelny 362 D, pokoje 362 A a 362 B a chodby 3. Nosnost 220 kg.

- 362 D Koupelna s WC - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 0,9 x 2,6 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 362 C. Nosnost 220 kg.

- 363 A - částečné vykrytí plochy pokoje (cca 2,4 x 2,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 363 C. Nosnost 220 kg.

- 363 B - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 5,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 363 C. Nosnost 220 kg.

- 363 C Chodba - částečné vykrytí plochy pokoje přímou dráhou (cca 1,4 m) a přímou dráhou (cca 5,4 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 2 a pokojů 363 A a 363 B. Nosnost 220 kg.

- Centrální koupelna - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 2,9 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 364 C. Nosnost 220 kg.

- 364 B - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 5,4 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 2. Nosnost 220 kg.

- 364 C Chodba - částečné vykrytí plochy pokoje přímou dráhou (cca 3,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 3 a centrální koupelny. Nosnost 220 kg.

- 365 A - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,1 x 2,9 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 352 C. Nosnost 220 kg.

- 365 B - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 5,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 365 C. Nosnost 220 kg.

- 365 C Chodba - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,3 x 3,2 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé koupelny 365 D, pokojů 365 A a 365 B a chodby 1. Nosnost 220 kg.

- 365 D Koupelna s WC - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,7 x 2,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 365 C. Nosnost 220 kg.

- 366 A - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 2,9 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 366 C. Nosnost 220 kg.

- 366 B - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,2 x 5,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 366 C. Nosnost 220 kg.

- 366 C Chodba - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,3 x 3,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé koupelny 366 D, pokojů 366 A a 366 B a chodby 1. Nosnost 220 kg.

- 366 D Koupelna s WC - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 1,7 x 2,4 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 366 C. Nosnost 220 kg.

- Chodba 1 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 5,1 x 2,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 2, 365 C a 366 C. Nosnost 220 kg.

- Chodba 2 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 6,8 x 2,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 1, 3, 364 C a pokoje 364 B. Nosnost 220 kg.

- Chodba 3 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 6,8 x 2,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby 2 a 362 C. Nosnost 220 kg.

- Zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy a automatikou pro přechod mezi místnostmi – 6 ks

- Speciální vaky přepravní (různé velikosti) – 24 ks

- Speciální vaky pro koupání (různé velikosti) – 24 ks

Požadované součásti nabídky:

Doložení požadovaného rozsahu dodávky a parametrů nabízeného zařízení podrobnou projektovou a technickou dokumentací. Doprava materiálu, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy (dodávka „na klíč), garance záručního a pozáručního servisu. Součástí dodávky bude povinná dokumentace dle platné legislativy (prohlášení o shodě, návody k obsluze atd.).