## 1
Technická specifikace - kolejnicový systém Domov Sedlčany
Technicko-uživatelská specifikace kolejnicového systému | Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se zvedacími jednotkami pro přechod mezi místnostmi systémem Roomer - tzn. jednofázový transport imobilních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého popruhu. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém prostřednictvím ručního ovladače. Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací. Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro vícefázový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující! Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání vyhovující. S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů požadujeme minimálně tříbodové zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku s možností změny šířky závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu pro potřeby zadavatele vyhovující. Kolejnicový systém v rozsahu výčtu výměr pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů a pod.)" Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování. Nosnost celého systému min. 220 kg.
Budova, patro, oddělení | Místnosti | Popis | Množství | Cena (vč. DPH 15%)
1. pavilon 6.NP | 163 A | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 3,1 m a prostý délky cca 3,3 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm. | 1
| 163 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 3,7 m a prostý délky cca 2 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm. Pevné kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| 164 A | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 3,1 m a prostý délky cca 3,2 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 164 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 3,3 m a prostý délky cca 2 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 165 A | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 2,7 m a prostý délky cca 2,8 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 180 x 73 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm. Pevné kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| 165 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,3 x 3,7 m a prostý délky cca 1,9 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm. Pevné kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| 166 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 3,6 m a prostý délky cca 2,2 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| Centrální koupelna | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 3,1 m a prostý délky cca 3,3 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| Chodba 1 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 6,8 x 2,1 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| Chodba 2 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 6,9 x 2,1 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm.
2. pavilon 6.NP | 263A | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3 x 2,9 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm. | 1
| 263 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 5,5 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 263 C Chodba | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,3 x 3,2 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 263 D Koupelna s WC | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,7 x 2,5 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 264 A | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,4 x 2,1 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 180 x 73 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| 264 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 5,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 180 x 73 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| 264 C Chodba | Kolejnicový systém prostý, s integrovaným obloukem, délky cca 1,9 m a prostý délky cca 5,4 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 180 x 73 mm. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 265 A | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 2,9 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 265 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 5,5 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 265 C Chodba | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,3 x 3,2 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 265 D Koupelna s WC | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,7 x 2,5 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 266 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,1 x 5,5 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 266 C Chodba | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 2,5 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| Centrální koupelna | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 2,9 m a prostý délky cca 0,6 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| Chodba 1 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 6,8 x 2,1 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž na pomocné konstrukce.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| Chodba 2 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 6,8 x 2,1 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž na pomocné konstrukce.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm.
3. pavilon 6.NP | 362 A | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,7 x 3,9 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm. | 1
| 362 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 5,5 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 362 C Chodba | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 1,7 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 362 D Koupelna s WC | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 0,9 x 2,6 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 363 A | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,4 x 2,1 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 180 x 73 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| 363 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 5,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 180 x 73 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| 363 C Chodba | Kolejnicový systém prostý, s integrovaným obloukem, délky cca 1,4 m a prostý délky cca 5,4 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 180 x 73 mm. Pevné kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| Centrální koupelna | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 2,9 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 364 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 5,4 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 364 C Chodba | Kolejnicový systém prostý délky cca 3,1 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 365 A | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,1 x 2,9 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 365 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 5,5 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 365 C Chodba | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,3 x 3,2 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 365 D Koupelna s WC | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,7 x 2,5 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 366 A | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 2,9 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 366 B | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 5,5 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 366 C Chodba | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,3 x 3,1 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| 366 D Koupelna s WC | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,7 x 2,4 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| Chodba 1 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,1 x 2,1 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm.
| Chodba 2 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 6,8 x 2,1 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| Chodba 3 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 6,8 x 2,1 m pro pokrytí části plochy místnosti, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu.Nosnost 220 Kg.Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm.
| Vybavení | Dvourychlostní zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy, s tříbodovým zavěšením asistenčního vaku a volitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 220 kg | 6
|  | Závěs pro transport, různé velikosti | 24
|  | Závěs pro sprchování, různé velikosti | 24
CELKEM
Dodací podmínky
Uvedení do provozu: | do 6 týdnů od podpisu smlouvy
Platební podmínky: | dle ujednání ve smlouvě
Záruka: | 24 měsíců od dodání zboží, na komponenty specifikované ve smlouvě prodloužená
Zaškolení k obsluze: | v ceně
Nástup na opravu: | dle urgentnosti a druhu závady, nejpozději však do 5 pracovních dnů