technická specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„automatizované externí defibrilátory (AED)“

Minimální technická specifikace AED:

- plně-automatický nebo polo-automatický defibrilátor AED pro public veřejnost;

- barevný posvícený LCD displej o velikosti min. 4,2";

- hlasové a textové upozornění v českém jazyce;

- grafická podoba formou piktogramu;

- automatické vyhodnocení srdečního rytmu a doporučení výboje;

- bifazický typ průběhu defibrilace s max. energii 200 J u dospělého pacienta;

- defibrilační elektrody (dospělé) musí umožňovat připojení do přístroje

v pohotovostním stavu;

- vizuální alarm stavu pohotovosti přístroje;

- vizuální i akustický alarm poruchy a nízkého stavu baterie;

- automatická detekce kardiostimulátoru;

- automatický test přístroje - tzv. selftest s vyhodnocením o funkčnosti;

- automatická detekce připojení pediatrických elektrod s přechodem na

pediatrický mód přístroje;

- přístroj musí umožňovat dvojjazyčnost Český jazyk / Anglický jazyk s možností

přepnutí uživatelem;

- ukazatel kapacity baterie na LCD displeji;

- interní paměť pro ukládání zásahů min. 100 hodin;

- kapacita baterie min. 200 výbojů na 200 J;

- aplikace prvního výboje od zapnutí přístroje do 16 sec;

- přenos uložených dat pomocí bezdrátové technologie;

- stupeň ochrana min. IP66;

- provozní teplota -10 až +55 st.C;

- splňuje požadavky EN/IEC 60601-1-12;

- splňuje požadavky normy MIL-STD-810G;

- splňuje požadavky normy EN/ISO 1789;

- splňuje schválení RTCA DO-160G;

- životnost baterie alespoň 5 let;

- hmotnost do 2,0 kg vč. baterie a brašny;

- defibrilační elektrody AED (dospělé i pediatrické) musí být plně kompatibilní

s defibrilátory používaných v sanitních vozidlech v rámci ZZS SK bez použití

přechodek či adaptérů z důvodů kontinuální monitorace srdeční činnosti

pacienta a zajištění tak včasné a rychlé defibrilace!!!

Příslušenství:

- vysokokapacitní baterie s životností alespoň 5 let;

- defibrilační elektrody k AED - 1 pár pro dospělé a 1 pár pediatrické;

- ochranná přenosná brašna s kapsou na umístění elektrod.