## List1
Technická specifikace IP signalizačně-komunikačního systému
P.č. | Požadavek | Splňuje ANO | Nesplňuje NE | Poznámka - hodnota
1 | Splňující standardy IEC 80001-2-5:2014
2 | Jako celek je certifikován dle DIN VDE 0834 - dodavatel v rámci nabídky předloží platný certifikát.
Obecná charakteristika
3 | Modulární IP systém
4 | Veškerý HW bude fyzicky umístěn v prostorách zadavatele
5 | Veškerý datový provoz bude probíhat pouze v uzavřené síti, veškerá data budou uložena pouze na serveru systému
6 | Realizace kombinací drátových a bezdrátových prvků.
7 | Koncové prvky v pokojích klientů (klientská tlačítka, táhla na WC a v koupelnách) a ve všech společných prostorách budou realizovány s napájením na baterie, bez nutnosti stavebních úprav nebo montáží lišt. Komunikace bude realizována bezdrátovou technologií na bázi BT v pásmu 2,4GHz v souladu se standardem IEEE 802.15, a bude probíhat na principu BT MESH pro minimalizaci ztrát signálu a maximální bezpečnost přenosových tras signálu.
8 | Možnost rozšíření systému o dodatečné funkcionality (údržba, stravování, medikace apod.) nákupem potřebných licencí - modulární systém.
9 | Umožnění vykazování péče ve spolupráci se SW Cygnus 2. Možnost vedení léčebných, pohybových, rehabilitační, dietetických a jiných plánů pro každého klienta zvlášť nebo dle předem nadefinovaných skupinových pravidel.
10 | Umožnění zadávání a vykazování požadavků na údržbu a opravy jak na daném pokoji, tak i v jiných místnostech s možností výběru jednotlivých závad s jejich pouhým zakliknutí. Po potvrzení závady je požadavek automaticky odeslán na předurčené místo nebo osobě (SMS, e-mail, pop-up okno ve webové aplikaci apod.).
11 | Umožnění zadávání řádných i mimořádných požadavků na úklid jak na daném pokoji, tak i v jiných místnostech s možností automatického odeslání mimořádného požadavku na úklid předurčené osobě (SMS, e-mail, pop-up okno ve webové aplikaci apod.).
12 | Umožňění vytvoření „nástěnky“ pro klienty na daném pokoji, kde je možné zobrazovat informace týkající se klientů (objednané vyšetření, ordinační doby odborných pracovišť, pracovní doba podpůrných pracovišť, jídelníček, rozpis akcí apod.).
13 | Autorizace – přihlášení personálu pomocí bezdrátových karet, bezdrátového čipu, pinu nebo aplikací v telefonu. Systém autorizace svým odstupňováním musí zaručit přístup pouze do té části systému, do které má daný zaměstnanec umožněn přístup .
14 | Možnost vytváření individuálních manažerských sestav a reportů o provedených úkonech s neměnným časovým razítkem.
15 | Autonomní systém provozu v případě výpadku serveru. Možnost vyvolání nouzového volání NESMÍ BÝT přerušena.
16 | Možnost zálohování provozu všech prvků systému pomocí záložního zdroje po dobu minimálně 1 hodiny.
17 | Jasná identifikace vzniku nouzové volání – veškeré prvky mají své uživatelské pojmenování pro jednoduchou orientaci personálu
18 | Evidence aktuální přítomnosti konkrétních pracovníků na pokoji, tyto informaci se zobrazují na sesterských terminálech, v mobilních aplikacích zařízení se systémem Android a přímo na pacientském terminálu v případě, že je personál přítomen na pokoji.
19 | Funkce neustálé monitorace všech koncových prvků. Automatická informace v případě poruchy jakékoliv periferie, vč. rozpojení kabeláže, nízkého napětí baterií apod. - tedy vyhlášení specifického a jasně viditelného alarmu/hlášení, že došlo k poruše. Zobrazení přímo na sesterském terminálu.
20 | Funkce měření a zobrazení teploty vzduchu v místnosti a kvality ovzduší v místnosti dle standardů IAQ bezdrátovým sensorem.
21 | Možnost rozšíření systému o venkovní čidla, hlídací vstupní/výstupní brány, čidla použítí/blokace výtahů.
22 | Možnost rozšíření systému o monitorovací hodinky pro klienty s funkcí vyvolání alarmu, detekcí pádu a detekcí nasazení hodinek na ruce, voděodolnost minimálně IP67
23 | Dodávka včetně instalace, zprovoznění, zaškolení personálu a kompletního nastavení podle provozního řádu zadavatele
24 | Vzdálená podpora - asistence v případě potřeby pomoci s ovládáním systému, připojením pomocí software pro vzdálenou asistenci, např. TeamViewer apod. Servisní podpora si zobrazí přímo obrazovku sesterské stanice pro maximálně snadnou asistenci
25 | Revize elektro
Prvky systému:
Ovládací stanice personálu – terminály
26 | Terminál s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce min. 8“ a max. 11" umožňující kompletní dotykové ovládání.
27 | Ovládání pomocí barevného dotykového displeje o úhlopříčce minimálně 8" a maximálně 11"
28 | Možnost umístění na stěnu nebo desku stolu pomocí integrovaného držáku se sklonem 40° - 50° pro optimální čitelnost displeje
29 | Sluchátko pro vedení diskrétního hovoru
30 | Zobrazovení příchozích tísňových volání s barevným a zvukovým rozlišením jednotlivých typů tísňových volání. Zvukové signály musí reflektovat závažnost vyslaného tísňového volání
31 | Umožnění hovorového spojení na terminály na pokojích klientů
32 | Umožnění hovorového spojení na ostatní ovládací stanice personálu
33 | Umožnění hovorového spojení na mobilní telefon s nainstalovanou mobilní aplikací nezávisle na GSM službách
34 | Umožnění hromadného hovorového spojení na terminály na pokojích klientů s možností výběru.
35 | Zobrazení teploty vzduchu v místnosti a kvality ovzduší v místnosti dle standardů IAQ.
36 | Napájení terminálu pomocí POE.
37 | Datová komunikace pomocí strukturované kabeláže (UTP kabely) nebo pomoci WiFi sítě.
38 | Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky, včetně obrazovky
39 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí bezdrátových karet nebo bezdrátového čipu technologií RFID
40 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí unikátního PIN kódu
41 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí automatického bezdrátového autorizačního systému (technologie BT)
42 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí aplikace instalované na mobilním telefonu
Pokojové terminály
43 | Pokojový terminál s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce displeje minimálně 8“ a maximálně 11" umožňující kompletní ovládání, zrušení volání a zaznamenávání provedených úkonů personálu.
44 | Hlavní řídící prvek na pokoji přímo komunikující se serverem
45 | Zabezpečení pokojového terminálu proti vstupu klienta do profilu personálu
46 | Napájení pokojového terminálu pomocí POE.
47 | Pokojové terminály budou datově komunikovat pomocí strukturované kabeláže (UTP kabely) nebo pomoci WiFi sítě.
48 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí bezdrátových karet nebo bezdrátového čipu technologií RFID
49 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí unikátního PIN kódu
50 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí automatického bezdrátového autorizačního systému
51 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí aplikace instalované na mobilním telefonu
52 | Po přihlášení personálu přepnutí do sesterského módu se zobrazením veškerých nouzová volání z ostatních pokojů - převzetí funkce hlavního terminálu.
53 | Po přihlášení personálu přepnutí do sesterského módu s možností zadávání provedených úkonů k jednotlivým klientům nebo hromadně dle předurčených skupin.
54 | Po přihlášení personálu přepnutí do sesterského módu s možností vyvolání asistenčního tísňového volání nebo tísňového volání nejvyšší priority tzv. Blue Code.
55 | Umožnění hovorového spojení na terminály na jiných pokojích klientů
56 | Umožnění hovorového spojení na ovládací stanice personálu
57 | Umožnění hovorového spojení na mobilní telefon s nainstalovanou mobilní aplikací nezávisle na GSM službách
58 | Vzdálená správa pro nastavení a podporu personálu v případě poruchy
59 | Speciální mikrofon a reproduktory pro tzv. hands-free hovorové spojení z celého pokoje
60 | Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky
61 | Funkce domovního rozhlasu - hlášení do jednotlivých pokojů ze sesterského personálu
62 | Digitální nástěnka - možnost speciální zobrazení pro klienty - zobrazení jídelníčku, počasí, informace o ošetřujícím personálu a další informace podle volby personálu
Účastnická (klientská) tlačítka – bezdrátová
63 | Funkce proti vytržení kabelu ze zásuvky
64 | Bezdrátová, bateriová zásuvka pro účastnická tlačítka s přenosem signálu v pásmu BT
65 | Napájení na baterie s výdrží min. 2 roky
66 | Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně
67 | Stavové LED světlo s informací o vyslaném signálu
Signalizační LED světla
68 | Kódování jednotlivých situací pomocí min. 4 barev v souladu s DIN VDE 0834
69 | Trvalé napájení nízkonapěťové DC do 24V
70 | V prostorech, kde není pokojový terminál funguje jako hlavní řídící prvek místnosti provádějící sběr signálu z podřízených prvků a jejich přenost systémem BT MESH
Táhlo - bezdrátové
71 | Určení do vlhkých prostor
72 | Bezdrátový přenos signálu bez nutnosti stavebních úprav v pásmu BT
73 | Napájení na baterie s minimální výdrží 2 roky
74 | Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně
75 | Táhlo s maximálním zatížením pro přetrhnutí menším než 10 kg pro prevenci zranění
76 | Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007
Tlačítka nouzového volání vč. tlačítka přítomnosti personálu - bezdrátová
77 | Bezdrátový přenos signálu bez nutnosti stavebních úprav v pásmu BT
78 | Napájení na baterie s minimální výdrží 2 roky
79 | Stavové LED světlo s informací o vyslaném signálu
80 | Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně
81 | Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007
82 | Možnost přivolání asistence dalšího personálu - vyslání tzv. asistenčního tísňového volání