Specifikace postelí:

- Počet kusů lůžek 20

- lůžko vhodná pro sociální služby, která splňuje normy dle MDR 2017745 a DIN EN ISO 1334

- ložná plocha 90 x 200 cm

- ložná plocha je tvořena kovovými lamelami a vybavena zarážkami pro fixaci matrace v hlavové a nožní části posteli

- min. zatížení postele je 225kg

- 10 ks lůžek je vybaveno 4 postranicemi, které jsou rozděleny v poměru 50:50 bez středového sloupku, postranice lůžka jsou zcela vyplněna průhlednou látkou/ síťkou bez rozdělení pevnou části v jakékoliv výšce postranice. Tím je zabezpečena prevence před zraněním končetiny. Síťka/průhledná látka je navíjena a při stažení postranice nikde nepřekáží. Postranice lůžka jsou možné nastavit do jakékoliv výšky v rozmezí min. 0 – 40 cm. Lůžko je výškově elektronicky nastavitelné v rozsahu min. 15 – 80 cm. Lůžko je vybavené min. 4 kolečky. Možno brzdit kolečka lůžka v ose (přední, zadní zvlášť). Možnost prodloužení ložné plochy až o 20 cm, bez použití nářadí a odpojovaných nástavců (prodloužení musí být integrované v posteli).

- 10 ks lůžek je vybaveno postranicemi lůžka která jsou rozděleny pevnou částí, bez výplně látkou či síťkou, postranice jsou rozděleny v poměru 40:60 bez středového sloupku, s tím, že kratší část je v hlavové části postele. Lůžko je výškově elektronicky nastavitelné v rozsahu min. 26 – 81 cm. Lůžko je vybavené min. 4 kolečky. Kolečka lůžka je možné brzdit centrálně a kolečka jsou min. o rozměru 100 mm.

- čela lůžka jsou plná z lamina v min. 4 světlých a 4 tmavých odstínem bez dalších příplatků (odstín postele bude vybrán při podpisu smlouvy)

- lůžko je ovládané ovladačem, který je možné uzamknout

- ovladač pro lůžko musí být vhodný pro seniory (jednoduché ovládání zádové a nožní části –  jasné grafické znázornění, která tlačítka (nahoru a dolů) na kterou část postele, bez nutnosti přepínat mezi části

- ovladač má přednastavené polohy na jednom tlačítku min:

- Trendelenburgova poloha lůžka nastavitelná jedním tlačítkem

- Fowlerova poloha lůžka nastavitelná jedním tlačítkem

- poloha lůžka pro poskytování ošetřovatelské péče (výška lůžka mezi 78 – 83 cm) nastavitelná jedním tlačítkem

- autoregrese min. o 12 cm

- lůžko je vybaveno 2 držáky v hlavové části na hrazdu, držák infuze nebo lampičku.

- Lůžka jsou vybavena lampičkami, které jsou připojeni do motoru postele.

- Lůžka jsou vybavena podsvícením postele, podsvícení je zapojeno do motoru postele a ovládá se pomocí ovladače.

- Lůžko je připojeno do elektrické sítě 1 kabelem.

- Lůžko je v případě výpadku proudu možné spustit do základní polohy.

Specifikace nočního stolku

- Počet kusů 20

- Noční ve stejném barevném provedení jako postel

- S výklopnou jídelní plochou

- min. jeden šuplík, který je umístěný v horní části stolku

- skříňku s dvířky v dolní části stolku

- 4 x kolečka o min. průměru 5 mm, min. 5 kolečka musí mít brzdu