## Veterinární přístroje
Příloha č. 2 - Technická specifikace
Nákup veterinárního RTG
Název dodavatele:
Poř.č | Kod dle rozpočtu | Prvek - název | Specifikace – minimální technické požadavky zadavatele | ks | Nabídnuto: název, značka, výrobce | cena bez DPH / ks | cena vč. DPH / ks | cena celkem bez DPH | cena celkem vč. DPH
1 | 1.1.1.1.3 | RTG včetně příslušenství | Technická specifikace: Vysokofrekvenční přenosný RTG přístroj; maximální váha 10 kg, výkon min. 2,4 kW, rozsah kV: 40-100, velikost ohniska max. 1,2 x 1,2mm, duální laserový zaměřovač, otočné zobrazení expozičních parametrů (kV a mAs) pro použití v terénu i na stativu; mobilní lehký stativ z hliníkových profilů, 2ks ochranné zástěry 0,35 mm, 2ks ochranné rukavice, 2ks ochranný límec, set klipů (spon) pro označování snímků Systém pro nepřímou digitalizaci RTG obrazu, rychlost skenování min. 50 folií 35x43cm/hod, rozlišení 16 bit, váha max. 20 kg, možnost vertikálního zavěšení na zeď, software v češtině, integrovaný DICOM prohlížeč, Patient CD modul - vypalování snímků na CD včetně DICOM prohlížeče, 2x kazeta 35x43 cm včetně zobrazovací folie, pracovní stanice PC + LCD monitor min. 23 palců, rozlišení 1920*1080pix., procesor min. 6000 bodů dle CPUbenchmark.net, RAM min. 4 GB, kapacita HDD min. 500 GB, DVD-RW, OS Windows 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem | [7 empty] | 0 | 0
Razítko a podpis:
Dne:
Note on D7: Autor: Požadavek na záruční dobu, instalaci a proškolení byl odstraněn, neboť byl v plném rozsahu zapracován do návrhu kupní smlouvy. Ve specifikaci se objevují některé požadované parametry (zejm. rozlišení). Doporučujeme stanovit požadavek formou min./max. parametru či přípustným rozpětím.